新疆农业大学马种质创新培育与高效健康养殖重点实验室项目

招标文件

采购人（章）：新疆农业大学

法定代表人（章）：

联系人：翟少华

电话：18309916937

采购代理：新疆守正项目管理咨询有限公司

法定代表人（签字或盖章） ：

联 系 人：邱奕霏

电    话：15099331657

联系地址：新疆乌鲁木齐市新市区长春南路528号天康企业大厦3楼

目录

公开招标公告	4

第一部分 投标须知	7

第二部分 招标说明	12

第一章 总则	12

第二章 招标文件	14

第三部分 投标说明	15

第一章 对投标人的资质要求	15

第二章 投标文件的编写	15

第三章 投标文件的递交	19

第四章 评标委员会	20

第五章 开　标	21

第六章 评　标	23

第七章 定　标	26

第八章 授予合同	26

第四部分 采购需求	28

第五部分 合同部分	75

第一部分 合同书	77

第二部分 合同一般条款	81

第六部分 投标文件格式	86

新疆农业大学马种质创新培育与高效健康养殖重点实验室项目

- 公开招标公告

项目概况

新疆农业大学马种质创新培育与高效健康养殖重点实验室项目的潜在投标人应在政采云平台http://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2025年06月03日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

招标方式: 公开招标

项目编号：XJSZG2025-051

项目名称：新疆农业大学马种质创新培育与高效健康养殖重点实验室项目

预算金额（元）：3000000.00元

最高限价（元）：3000000.00元

采购需求：

标项名称:标项一、新疆农业大学马种质创新培育与高效健康养殖重点实验室项目

数量:1台

预算金额（元）:3000000.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购移动C型臂、动物麻醉工作站等一批仪器设备，具体参数详见招标文件

合同履约期限：合同生效后3个月内完成供货。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预算金额中预留30%面向中小企业（其中60%面向小微企业）采购项目，该部分预留份额采取分包意向协议形式向中小企业进行分包，且分包意向协议合同金额需达到规定的比例。

3.本项目的特定资格要求：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

三、获取招标文件

时间：2025年05月12日至2025年05月19日（每日00：00-12：00，12：00-23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年06月03日 11:00（北京时间）

投标地点：新疆政府采购网政采云平台：https://www.zcygov.cn/

开标时间：2025年06月03日 11:00（北京时间）

开标地点：新疆政府采购网政采云平台：https://www.zcygov.cn/

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各供应商应在开标前应确保成为平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆农业大学

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号

联系方式：18309916937

2.采购代理机构信息

名 称：新疆守正项目管理咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市新市区长春南路528号天康企业大厦3楼

联系方式：邱奕霏15099331657

- 第一部分 投标须知

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | XJSZG2025-051 |
| 2 | 项目名称 | 新疆农业大学马种质创新培育与高效健康养殖重点实验室项目 |
| 3 | 联系方式 | 采购单位：新疆农业大学 采购单位地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号 招标代理机构：新疆守正项目管理咨询有限公司 招标公司地址：新疆乌鲁木齐市新市区长春南路528号天康企业大厦3楼 |
| 4 | 采购内容 | 采购移动C型臂、动物麻醉工作站等一批仪器设备，具体参数详见招标文件 |
| 5 | 最高限价 | ¥3000000.00元，投标人投标报价不得高于项目最高限价，否则其投标将被否决 |
| 6 | 投标资格 | 具有承担本项目的能力以及符合下述条件的供应商（制造商、代理商）均为合格的投标人： （1）必须是在中华人民共和国境内注册的合法投标人，具有有效的营业执照的供应商； （2）投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 7 | 信用情况 | 信用记录审查： 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 未被列入重大税收违法失信主体、、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9 | 招标文件发放日期 | 时间：2025年05月12日至2025年05月19日（每日00：00-12：00，12：00-23：59，北京时间，节假日除外) 地点：线上获取。供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件） |
| 10 | 标书售价 | 人民币0元/份 |
| 11 | 投标文件 递交截止时间及开标 时间 | 2025年06月03日 11:00（北京时间） |
| 12 | 投标文件递交及开标地点 | 新疆政府采购网政采云平台：https://www.zcygov.cn/ |
| 13 | 投标有效期 | 九十天 |
| 14 | 质保期 | 验收合格后，质量保证期壹年，终身维修 |
| 15 | 供货周期 | 合同生效后3个月内完成供货。。 |
| 16 | 交货地点 | 新疆农业大学，最终按甲方指定地点验收、交货。 |
| 17 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 18 | 投标保证金 | 保证金金额：60000元（陆万元整）（人民币） 保证金缴纳账户信息： 收款单位全称：新疆守正项目管理咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路支行 行 号：105881000575 银行账号：65050161604100001075 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路支行 备注：1、保证金的缴纳采取银行电汇或网银方式提交、电子保函等非现金形式（保证金须在投标截止时间前确认到账）。 2、供应商在提交保证金时需在备注栏注明：所投标项的标项名称简称及项目编号。未按时提交保证金的文件无效； 3、投标保证金的退还：投标保证金的退还：自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。退还投标保证金需递交退款收据及退款银行账户信息（必须是交纳投标保证金的账户）。 收件人：袁文琪 收件电话：0991-6613837 地 址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦3楼 |
| 19 | 响应文件份数 | 供应商可通过账号密码或CA登录政采云客户端进行投标文件的制作，本项目采用电子版投标文件。 |
| 20 | 签字或盖章要求 | (1)投标文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。 (2)本文件中要求提交网上查询的证明资料的，以及本款中未明确要求盖章或签字的，不需盖章或签字； |
| 21 | 付款方式及币种 | 1、付款币种 本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 2、付款方式：以合同签订时约定为准。 |
| 22 | 投标费用 | 不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。 |
| 23 | 招标代理服务费 | 1、代理报酬的计算方法：参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法下浮30%收取。不足三千元按照三千元收取。 2、代理报酬支付方式：由中标人支付。 3、代理报酬的支付时间：由中标人领取中标通知书前支付。 |
| 24 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 25 | 政府采购政策支持 | 1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员； 3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策； 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业； 5、供应商经享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业； 6、本项目中小企业扶持政策：要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。本项目预算金额中预留30%面向中小企业（其中60%面向小微企业）采购项目，该部分预留份额采取分包意向协议形式向中小企业进行分包，且分包意向协议合同金额需达到规定的比例。 7、根据“关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）”等有关规定，本项目标的所属行业为工业。 8、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号)，投标人所投产品的制造商属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的中型、小型、微型企业标准的，按文件格式提供《中小企业声明函》。 9、根据财政部、司令部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知财库[2014]68号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同中型、小型、微型企业。 10、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同中型、小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的，按照文件格式提供残疾人福利性单位声明函。 |
| 26 | 质疑须知 | 递交方式： 现场递交纸质版质疑函（加盖公章）及Word格式电子版质疑文件至接受单位，如法定代表人前来递交需携带法定代表人身份证原件，如被委托人前来递交需携带法定代表人授权委托书及被委托人身份证原件。 接收部门： 新疆守正项目管理咨询有限公司 联系电话： 15099331657 通讯地址： 新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦 |
| 27 | 答疑澄清 | 投标人对招标文件有需要答疑澄清的须在投标截止之间十五日之前以书面形式提交至招标代理机构，修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 28 | 公告发布媒体 | 新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html |
| 29 | 招标文件采购需求未明确标注采购进口产品的，拒绝进口产品参加。 |  |
| 30 | 政采云平台中的报价明细表需按投标产品逐条填写，如简写为详见投标文件等，则该供应商的投标文件作废标处理。 |  |
| 31 |  |  |
| 备注 | 1、招标文件中部分加“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 |  |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |

- 第二部分 招标说明

- 第一章 总则

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于本招标公告中所述项目的货物及相关服务的采购。

2. 投标资格

2.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：见投标须知前附表

2.3.本项目的特定资格要求：见投标须知前附表

3.投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（服务商），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

4. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（8）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

（9）投标人拒绝修正错误的；

（10）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（11）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

5. 投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。

6. 定义

下列术语和缩写的定义为：

6.1  “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

6.2  “招标代理机构”系指新疆守正项目管理咨询有限公司。

6.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

6.4  “投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

6.5　“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

6.6  “投标人代表”是指投标人法定代表人，或法定代表人指定的某一代表自己参与和处理与投标项目有关事宜的自然人。

6.7 “中标人”系指经评标委员、会评定后由评标委员会推荐并由采购人确定的投标人。

6.8  “货物”、“产品”指本招标文件中第四部分《采购需求》及《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)所述所有货物及相关服务。

6.9  采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

6.10 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品。

6.11 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

6.12  “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

6.13 “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

6.14  “标段/标项（包）”系指一个完整独立的投标项目。

7. 投标费用

7.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

7.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

- 第二章 招标文件

8. 招标文件说明

8.1  招标文件组成如下：

投标邀请

第一部分投标须知

第二部分招标说明

第三部分投标说明

第四部分采购需求

第五部分合同部分

第六部分投标文件格式（范本格式）

8.2  投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

9. 招标文件的修改或补充

9.1　澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

9.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。

9.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

10.质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 第三部分 投标说明

- 第一章 对投标人的资质要求

1、开标会的资质要求、开标时间及地点

1.1  本项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表列清。

1.2　所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致废标。

- 第二章 投标文件的编写

2. 要求

2.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。

2.2  允许投标人对本招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有包的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4. 投标文件的组成

4. 投标文件的组成

4.1　投标人编写的投标文件应包括但不限于下列内容：

一、法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件

二、投标人代表身份证明

1法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)（附件1-1）

2法定代表人授权委托书(授权代表参加投标) （附件1-2）

三、提供符合政府采购政策的证明材料

1中小企业声明函（附件1-4-1）

2监狱企业证明文件（附件1-4-2）

3残疾人福利性单位声明函（附件1-4-3）

四、投标函（附件2-1）

五、反商业贿赂承诺书；（附件2-2）

六、投标报价

1开标一览表（附件2-3-1）

2明细报价表（附件2-3-2）

七、商务条款偏离表（附件2-4）

八、产品简要说明一览表（附件2-5）

九、产品技术支持文件（包含但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）

十、技术参数偏离表（附件2-6）

十一、售后服务

十二、项目实施方案

十三、业绩

十四、资格审查文件

4.2　在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

4.3　供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

5. 投标文件格式

5.1投标文件制作时，应按照招标文件中明确的投标文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

5.2投标人应按照投标须知前附表要求的份数编制投标文件。

5.3当副本和正本不一致时，以正本为准。

5.4投标文件具有法律效力,与其他形式的投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

5.5投标文件应在规定区域加盖单位和法定代表人签章。投标文件若无签章，则视为无效文件。

5.6投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求

6. 投标报价

6.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

6.2 投标人必须按开标一览表和明细报价表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其明细报价表中的报价。

6.3 投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

★6.4　投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送，否则，在评标时将其视为无效投标。

6.5  投标报价不符合招标文件对投标报价要求的，为无效投标。

6.6投标报价超预算金额（最高限价）的，为无效投标。

6.7 投标报价是履行合同的最终价格，应包括下列几项费用：

（1）招标文件中要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2）招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

（3）投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

（4）综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

7. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

7.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

7.2  投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

7.3  上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括供货来源信息。

7.4没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

7.5 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。

7.6 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

7.7 对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

7.8 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

8. 投标有效期

8.1　投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

8.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

9. 投标文件的签署和规定见前投标须知前附表。

10.投标文件的密封和标记见前投标须知前附表。

11. 投标保证金

11.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

11.2　投标保证金应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

11.3  投标人应提交投标保证金，并于投标保证金缴纳截止时间前到达新疆守正项目管理咨询有限公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于投标保证金缴纳截止时间三个工作日前向新疆守正项目管理咨询有限公司送达，如投标保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注项目编号及包号）。

投标保证金可直接交入：

全称：新疆守正项目管理咨询有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路支行

行号：105881000575

账号：65050161604100001075

11.4　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

11.5  中标人的投标保证金，将在领取中标通知书，缴纳履约保证金并签订合同后5个工作日内无息退还。

11.6在评标过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝；

（1）未按规定提交投标保证金的投标；

（2）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（3）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分；

（4）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

（5）投标人拒绝修正错误的；

（6）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（7）投标有效期不足的；

（8）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（9）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

11.7下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标人未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱会场秩序；

(6)  本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

- 第三章 投标文件的递交

12. 投标文件的标记

12.1本项目采用不见面电子标。

12.2任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

13. 投标截止时间

13.1  投标人应在本章规定的投标截止时间前和地点递交投标文件。

13.2　除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

13.3  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理

13.4  出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

14. 投标文件的补充、修改或者撤回

14.1 投标人在招标文件规定的提交投标文件截止时间前，可以撤回已递交的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新递交。在投标文件递交截止时间之后，供应商不得对已经递交的投标文件撤销或修改。

14.2  投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件，否则招标方将不予退还其投标保证金。

- 第四章 评标委员会

15. 评标委员会

15.1  招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责按招标文件规定的评标标准向招标方推荐中标候选人，并标明排列顺序。

15.2　评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3  评标委员会由有关技术、经济等方面的五名以上专家组成。

15.4  按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，可采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

15.5评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）招标项目的范围、性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

15.6  评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

15.7  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

15.8  评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

15.9　与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

- 第五章 开　标

16. 开标

16.1　本项目开标的时间、地点见投标人须知前附表。

16.2　采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不足3家的，不得开标。

16.3　开标时，投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和投标人须知前附表规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构和采购人对此不承担任何责任。

16.4　投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。

16.5　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

★17. 资格审查

17.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

资格审查内容如下：

资格审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； | 三证合一营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 提供（2023年度或2024年度）经审计财务会计报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，新成立的公司提供情况说明）或基本开户银行出具的资信证明或近半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）； 个体工商户审查财务状况报告或财务报表，则将以个体工商户为户名的银行账户状况视为个体工商户的财务状况；如果个体工商户仅有经营者或者家庭经营成员的银行账户，则将经营者或者家庭经营成员的银行账户状况视为个体工商户的财务状况。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力等相关证明材料或声明 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 提供近半年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料（附复印件）； 个体工商户参与政府采购活动需要提供缴纳税收的凭据和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社保的，应提供相应文件以证明其依法免税或不需要缴纳社保的优惠； |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明书。 |
| 6 | 信用查询 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单其投标将被拒绝。 |
| 7 | 是否缴纳投标保证金 | 提供缴纳保证金凭证。 |
| 8 | 特定资格要求 | 所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； |
| 9 | 本项目预算金额中预留30%面向中小企业（其中60%面向小微企业）采购项目，该部分预留份额采取分包意向协议形式向中小企业进行分包，且分包意向协议合同金额需达到规定的比例。 | 本项目预算金额中预留30%面向中小企业（其中60%面向小微企业）采购项目，该部分预留份额采取分包意向协议形式向中小企业进行分包，且分包意向协议合同金额需达到规定的比例，具体合同分包相关规则如下：（1）如供应商所报货物制造商不属于中小微企业的，必须将本项目适宜分包内容（分包部分不低于合同金额的30%）分包给一家或者多家具备实施能力的中小企业（其中，分包给小微企业的部分不低于60%），须按招标文件要求提供《分包意向协议》以及《中小企业声明函》。 （2）如供应商所报货物制造商属于中型企业的，必须将本项目适宜分包的内容分包给小微企业，分包给小微企业的部分不低于合同金额的18%。须按招标文件要求提供《分包意向协议》以及《中小企业声明函》。 （3）如供应商所报货物制造商均属于小微企业的，是否采取分包不作强制要求。须按招标文件要求提供《中小企业声明函》。 |
| 备注 | 再次重申：供应商请认真阅读和理解上述内容，避免资格审查中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成废标。 |  |

1.资格审查合格的打“√”，不合格的打“×”。

2.资格审查结果，通过打“√”，不通过的打“×”。

3.请填写不通过资格审查的投标人的原因。

- 第六章 评　标

18. 评标依据

18.1　评标的依据为招标文件。

19. 投标文件的澄清

19.1　为有助于对投标文件进行审查、评估，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表根据评标委员会要求作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

19.2　应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前,答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

20. 评标过程的保密

20.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

21. 符合性评审

21.1  评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

21.3　在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效标处理。

21.4  投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

21.5  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作无效标处理。

21.6　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

21.7  对投标文件满足招标文件条款的审查：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；

（2）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离的投标。重大偏离是指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（3）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（4）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

符合性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 投标函有单位电子签章及法定代表人或法定代表人授权的代理人电子签名； |  |  |  |  |
| 2 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件组成不完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写； |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件是否按照要求签署、盖章； |  |  |  |  |
| 5 | 投标报价是否在采购预算或最高限价以内； |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价 |  |  |  |  |
| 7 | 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求 |  |  |  |  |
| 审查结果 |  |  |  |  |  |
| 不通过理由说明 |  |  |  |  |  |

1. 符合性审查审查合格的打“√”，不合格的打“×”。

2. 符合性审查审查结果，通过打“√”，不通过的打“×”。

3.请填写不通过符合性审查审查的投标人的原因。

投标文件响应程度符合性审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度符合性审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

评分标准100%（以下得分保留小数点后2位）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人报价 | 30分 | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |
| 2 | 配套产品配置及性能指标 | 配置及性能指标40分 | 根据投标文件对采购文件产品详细技术参数和性能指标的响应程度：优于或完全符合采购文件要求的得40分。星号（*、★）为关键性技术要求一项不符合扣5分，非星号为一般技术要求0.5分，扣完为止，正偏离不加分。 注：1.投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。 2.技术参数中要求提供相关证明材料，包含但不限于（产品彩页、功能截图、证书、查询链接、检测报告等）未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数（视为负偏离）。 |
|  |  | 产品实用性及功能性（5分） | 根据设备配置符合程度综合评判：所投产品①功能配置齐全，②满足实验使用要求，③操作简便，④产品质量合格，⑤后期维护成本低且简单。以上符合一项得1分，不符合不得分。满分5分。 |
| 3 | 质保承诺、售后服务体系及服务情况 | 售后服务人员（6分） | 厂家具备稳定的专业维护工程师，并具备相应的资格证明，得3分（需提供证明材料） 厂家具备稳定的技术支持，并具备相应的资格证明，得3分（需提供证明材料） |
|  |  | 售后服务响应时间（2分） | 投标人售后服务响应时间24小时内的得2分，36小时内得1分，超过36小时不得分。 |
|  |  | 售后服务体系（2分） | 投标文件中有明确售后服务体系； 在疆内设有办事处、维修站及零备件保税库并提供相关证明材料的得基本分2分；在国内（疆外）设有技术运营服务机构并提供相关证明材料的得1分。（需提供房产租赁合同或房产证等证明材料，无此项得0分） |
|  |  | 配送及安装实施方案（5分） | 从①配送计划、②安装调试方案、③测试与试运行等方面对投标人提供的配送及安装实施方案方案进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得5分，不够完善的得3分，极不完善的得1分，未提供的不得分 |
|  |  | 培训方案 （5分） | 从①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等方面对投标人提供的培训方案进行评价，完整合理、针对性强的得5分，不够完善的3分，极不完善的得1分，未提供的不得分。 |
| 4 | 相关项目业绩 | 相关项目业绩（5分） | 根据投标文件所提供投标截止日前三年内所投产品的同类项目经营业绩进行比较：（附合同或中标通知书复印件，每一份合同或中标通知书加1分，直至满5分。 |

22. 详细评审

22.1经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标人所有投标产品的技术和商务部分进行详细评审。

22.2 在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

22.3采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.3.1当投标人总得分相同时，以投标价格低者排位在前。

22.4根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。

- 第七章 定　标

23. 定标标准

23.1　合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的，得分最高的投标人。

23.2　如果确定中标人没有条件圆满履行合同，招标方有权按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1　为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

25. 中标通知书

25.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2  《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25.3  中标人在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

- 第八章 授予合同

26. 签订合同

26.1  中标人收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标人投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

26.2  招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加。

26.3  如中标人拒签合同，则按违约处理。

26.4  招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

26.5  不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。

27 投标人低价恶意中标不能按要求供货的，五年内禁止参加新疆农业大学的任何招标活动。

28  合同签订、货物（服务）交付采购人使用后，采购人将依据采购文件中采购需求及中标（成交）人投标（响应）文件中的响应内容组织项目履约验收。

29  中标人与采购人签订合同时，必须提供产品合法来源证明材料。

- 第四部分 采购需求

采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动C型臂（核心产品） | 套 | 1 |
| 2 | 动物麻醉工作站（核心产品） | 套 | 1 |
| 3 | 可移动式动物麻醉机 | 套 | 3 |
| 4 | 超纯水仪 | 套 | 2 |
| 5 | 恒温恒湿箱 | 台 | 2 |
| 6 | 低速离心机 | 台 | 2 |
| 7 | 真空冷冻干燥机 | 台 | 1 |
| 8 | 旋转蒸发器 | 台 | 1 |
| 9 | 恒温培养振荡器 | 台 | 1 |
| 10 | 高速台式冷冻离心机 | 台 | 1 |
| 11 | 台式裂隙灯显微镜 | 台 | 1 |
| 12 | 眼科手术显微镜 | 套 | 1 |
| 13 | 智能恒流泵 | 台 | 1 |
| 14 | 二氧化碳培养箱 | 台 | 1 |
| 15 | 心电图仪、血压计套组 | 套 | 2 |
| 16 | 宠物专用水疗康复机 | 台 | 1 |
| 17 | 生物安全柜 | 台 | 1 |
| 18 | 数码显微镜 | 套 | 1 |
| 19 | 灭菌锅 | 台 | 1 |
| 20 | 动物用4K荧光超高清内镜摄像系统（核心产品） | 套 | 1 |
| 21 | 医用低温保存箱 | 台 | 1 |
| 22 | 旋转烘干机 | 台 | 1 |
| 23 | 二氧化碳振荡培养箱 | 台 | 1 |
| 24 | 高压灭菌器 | 台 | 1 |
| 25 | 冷冻保存箱 | 台 | 1 |
|  | 合计：叁佰万元整 |  |  |

技术参数

品目一、移动C型臂（核心产品）

1 总体要求

全能型高端平板 C 形臂，适用于满足动物骨科、创伤外科、脊柱外科、关节外科、疼痛科、以及急诊科开展骨伤诊疗、骨科介入等手术进行X射线透视及摄影诊断需求。

2 设备工作条件

2.1 电源要求：民用电源 220V@10A。

3 高压发生器

3.1 一体化射线源及高压发生组件

3.2 最大输出功率 ≥5kW

3.3 发生器频率 ≥36kHz

3.4 摄影 kV 最小值 ≤40kV

3.5 摄影 kV 最大值 ≥125kV

3.6 摄影 mA ≥100mA

3.7 连续透视最大 KV 值 ≥110kV

3.8 连续透视最小 KV 值 ≤40kV

3.9 连续透视mA≥6.3mA
3.10 脉冲透视KV最小值≤40kV 
3.11脉冲透视最大KV值≥125kV

3.12脉冲透视最大 mA 值≥32mA

3.13最大透视速率≥30帧/秒
3.14 限束器：具有透视和摄影功能，可快速切换

4 球管

4.1旋转式阳极

4.2 小焦点 ≤0.3mm

4.3 大焦点 ≥0.6mm

4.4 具有至少两种滤过方式：固有滤过：0.7 mm Al / 75 kV、附加滤过：3.5 mmAl的等效滤过

4.5 阳极转速：≥3000 rpm

4.6 管套热容量 ≥1,200,000HU

4.7 管套散热率≥300W

4.8 阳极热容量 ≥200,000HU

4.9 阳极散热率≥300W

5 平板探测器

5.1 非晶体硅材质平板探测器

5.2 探测器尺寸≥21cm x 21cm

5.3 图像采集最大像素矩阵 ≥1530*1530

5.4 DQE ≥70%

5.5 *图像动态范围：≥17bit

5.6*像素尺寸 ≤139µm

5.7 空间分辨率≥3.6Lp/mm

5.8滤线栅: 可拆卸,栅密度：150 L/INCH，栅比 10：1

6 显示器

6.1 C臂机具备触摸屏，支持触控操作调整参数

6.2 移动台车显示屏 ≥19寸，数量≥2个

6.3 移动台车显示器最大亮度 ≥300cd/m2

6.4 水平可视角度≥ 178°

6.5 垂直可视角度≥ 178

7 C 形臂

7.1*一体机设计，核心部件，工控机集成在C形臂中，可独立使用

7.2 C 臂机架:具有自平衡性能

7.3 *SID ≥1110mm

7.4 *开口 ≥885mm

7.5 *弧深 ≥709mm

7.6 C 臂水平轴旋转角度 ≥360°

7.7 C 臂轨道内运动角度 ≥150°

7.8 C 臂垂直移动 ≥402mm

7.9 *C 臂水平移动 ≥202mm

7.10 C臂左右摆动角度≥±15°

7.11 *标配双向激光定位

7.12 搭载曝光指示灯

7.13 机架配有运动标识

7.14 UPS不间断电池供电设计

7.15 *移动工作站重量 ≤40kg

8 图像处理系统

8.1 工业级计算机，采用人体图形化操作界面

8.2 Windows 操作系统

8.3 硬盘存储容量：1T，存储容量应满足不低于340000幅图像存储需求

8.3 具备登记功能：登记保存、病历查询、Worklist

8.4 具备显示屏虚拟键盘技术

8.5 具备用末帧冻结（LIH）和脉冲采集两种方式采集图像

8.6 具备处理功能：自动窗宽/窗位调整、图像±90°实时旋转、水平/垂直翻转、镜像、骨科测量（长度/角度）、缩放、漫游，图像标识、文字标注

8.7 具备病案管理；病历查询；图文报告打印

8.8 DICOM3.0 接口

8.9 具备图像存储与传输（包括DICOM图像转换、发送、DICOM导入）

8.10 具备DAP实时剂量记录显示

8.11 具有APR程序透视

9 配置要求

9.1 C 形臂主机架 1 套

9.2 高频高压 X 射线发生器和高频逆变电源 1 套

9.3 触摸式显示器 1套

9.4 液晶显示器（≥19 英寸） 2 套

9.5 平板探测器 1 套

9.6 移动工作站 1 套

9.7 滤线栅 1 套

9.8 电动可调式限束器 1 套

9.9 双向激光定位系统 1 套

9.10 曝光脚闸 1 套

9.11 曝光手闸 1 套

10、技术参数

超声乳化（超乳手柄）

10.1*技术:使用最高参数手术（流量：50ml/min,负压：600mmHg）

10.2	频率：28-32KHz

10.3	冲程 ：120um（100%能量下）

10.4	控制：线性

10.5	模式 ：连续超声  (OCCM)智能真空 脉冲 冷超乳

10.6*手柄 ：钛合金  6晶片  47g

10.7	计时：能量释放时间显示，0.1s步级

10.8	记忆：3医生，各2组数据

11	注/吸系统（注吸手柄）

11.1	泵类型： 蠕动泵

11.2	负压： 0-600mmHg（5 mmHg步级，线性控制）

11.3	负压上升速度： 最快0.5s上升至600 mmHg

11.4	流量  ：0-50ml/min，1 ml/min步级

11.5	流量上升速度：<0.6s上升至50 ml/min

11.6	灌注模式：普通  连续灌注  智能I/A

11.7	回吐功能：可编程(脚控后踩或横踢)

11.8*管路：可重复消毒，卡盒式，带压力传感器

11.9	记忆 ：3医生，2组数据

12*前段气动玻切（玻切手柄）

12.1*速率：30-2400次/分  单次  连续

12.2	控制：线性

12.3	手柄：钛合金

12.4	开口： 0.1-0.5mm

13	电凝（电凝手柄）

13.1	频率 ： 500kHz

13.2	能量： 8W  500欧姆

13.3	控制 ： 线性

13.4*可升级电撕囊模块

14	屏幕显示

14.1	屏幕  ： LED，带语音确认

14.2	显示方式：数字   图标

15*白内障手术器具7件套，角结膜手术12件套

品目二、动物麻醉工作站（核心产品）

一、技术参数

1	* 12.1英寸触摸屏，可90°调节显示器倾斜角度；

2	* 涡轮驱动型电动电控呼吸机，有容量控制和压力限制功能；

3	* 多种通气模式：AVS、VS、VCV、PCV、PRVC、SIMV-V、SIMV-P、SIMV-PRVC、SOPNT/PSV、备用 （VCV/PCV）、待机、手动模式；

4	* 具备吸气保持功能，可远程启动，尤其是在动物进行CT扫描时，可避免操作人员暴露在辐射环境；

5	* 界面可同时显示3种呼吸波形，可在6种波形和3个环路图之间切换。

6	* 5～1500ml 潮气量，可满足不同重量动物需求；

7	* 支持网络、远程升级和数据导出；

8	* 高度集成的一体化呼吸回路设计，内置双传感器，能根据动物呼吸状态调节呼吸机，监测精度更高；

9	* 具有自动卸压功能 APL阀，压力大小可调，避免气压过大对动物的伤害；

10	* 配置大风箱和小风箱，满足不同体重动物的需求；

11	*具备回路加热，有助于维持动物体温，减少呼吸管路中水汽；

12* 石灰罐快速拆卸设计，更换钠石灰更方便

13	 *ACGO新鲜气体接口，可连接非循环回路；

14	 系统集成5L制氧机，无需单独操作，可作为麻醉机的氧源，以满足手术中无外部氧源的需求；

15	O-4L 氧气流量计；

16	智能模块设计，标配CO2监测模块。可选配AG，SpO2模块；

17	配备电子称重设备应，实时监测废气罐的消耗情况；

18	高精度异氟烷蒸发器，能精确控制麻醉药的挥发浓度，0-5% 精度可调；

19	蒸发器具有先进的温度、流量和压力补偿功能；

20	附带全套附件；

21	质保18个月；

21	设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用；

二、测试物种：猫、犬、兔子、马、羊、猪、狐鼬、猴子、实验鼠、老虎、狮子等;

三、技术要求：

1*便携式，体积很小，测试时不需同时连接电脑；

2*有直观的用户界面，有中文软件界面，测量完毕后实时能在屏幕上看到结果，完全便携式和电池供电;

3*无需外部滤光器进行暗闪，所有闪光灯均为电子自动控制;

4*方便的USB连接到任何PC，PDF格式的综合报告，10种以上的多语言接口(含中文);

5*配备硅胶角膜电极、大小鼠电极、大小鼠眼电生理专用保定装置并可固定角膜电极、ERG专用数据数据分析软件;

四、技术规格：

|  | 红色LED(621nm) | 绿色 LED (530nm) | 蓝色LED (470nm) | 白色(RGB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 闪烁照明能(cd∙s/m2) | 0.0001-15cd∙s/m2 | 0.001-7cd∙s/m2 | 0.0001-5cd∙s/m2 | 0.002-30cd∙s/m2 |
| 背景照明(cd/m2) | 0.03-3000 cd/m2 | 0.2-3500 cd/m2 | 0.03-1200cd/m2 | 0.03-1200cd/m2 |

1噪音： 闪烁试验计划频率＜0.1μVrms

2共模抑制比：50-60Hz＞100dB

3频率范围：直流耦合

4闪烁频率：28.3Hz

5数据分辨率：71nV/比特

6输入范围： ±0.6V

7采样率 ：  2kHz

8计时准确率（电子眼）：＜±0.1ms

9计时精确性（人体眼睛，1σ）： ＜±1ms

10瞳孔测量：1.3mm-8.59mm

11电源★：可充电锂电池

12尺寸：7cm×10cm×23cm

13底座：充电基座，具有USB接口，可连接电脑和网络

14协议★：ECVO5步测试程序、ECVO 5-step单次闪光测试程序、狗，猫，非人灵长类动物6步明，暗测试程序、兔及迷你猪2步及4步测试程序，PRA诊断ECVO短与长测试程序，视锥细胞功能测试程序，瞳孔光发射测试程序，大小鼠明适应2步与3步测试程序；

15电极：配套大小鼠、犬、兔、猪、猴角膜电极以及RM硅胶角膜电极

16测试辅助装置★：实验鼠ERG测试保定台、设备架台式支架从而能保证稳定的测试距离，ERG专用数据数据分析软件；

17操作环境：温度:10°C- 35°C(50°C- 95°C)
        湿度:10% - 90%不凝结
        气压:62 kPa - 106 kPa(-80 米/ -260 英尺- 4000 米/ 13000 英尺)

品目三、可移动式动物麻醉机

一、技术参数

1	* 标准 DISS 气体接口，配双 DISS 快速接头氧气管；

2	* Samvet®气体分配模块；

3	*0 - 15 L氧气流量计；

4	SAMVET动物专用麻醉蒸发器（调节刻度 0%-5%），性能可靠；

5	具有先进的温度、流量和压力补偿功能；

3	集成式回路设计，大大减少呼吸阻力，更加适合动物使用；

6	采用Safety-pop-off ，可快速关闭，安全，效率高；

7	麻醉蒸发器接头 23mm；

8	气道压力表 -30 到 60 cmH2O；

9	可进行复吸/不可复吸回路快速转换；

10	配备Bain 非循环呼吸管路；

11	可转换成桌面式麻醉机，适用于更多场合；

12	可兼容核磁设备，用于核磁室；

二、技术参数

具有：挤压保定推杆，活动打针窗口，不锈钢锁进入口，出入口，万向轮。

尺寸:

1、长700x宽360x高500，2、长970x宽420x高6803、长1200x宽460x高780

品目四、超纯水仪

一、工作环境

1、进水要求：城市自来水总溶解性固形物TDS＜200ppm,水压0.10—0.40MPa，水温5－45℃

2、电源及功率：AC220V/50Hz，30W

二、技术参数

1、制水量: ≥20-30升/小时

2、出水流量：1.5－1.8升/分钟（水箱储水时）水箱容积：≥15升，水箱具有ULUPURE液位传感控制系统，防止系统漏水。

3、* 反渗透模块采用“一种快插式反渗透膜壳”工艺提供证明材料，更换耗材更快捷。

纯水出水水质：电导率≤源水电导率×2%（约1—10μs/cm 补偿至25℃）

4、*超纯化模块采用“一种纯化柱用过滤网”工艺提供证明材料，有效拦截水中杂质，维护水质稳定。 UP超纯水产水质：电阻率17-18.2MΩ.cm @25℃（在线监测）

5、主机参数  尺寸:515*320*480mm(高*宽*深)   重量:35Kg   功率: 30-150W

6、根据新疆水质加配UP-ZZ加强型预处理一套

三、功能特点及设备配置：

1具系统自动冲洗功能；开机自检功能；自动保护功能；

2一机两用，可制备纯水和超纯水；超纯水电阻率在线监测功能

3 ULUPURE触摸式操作面板控制系统；PLC自动控制，LCD液晶中文显示屏；

4具有“超纯水机水路控制模块” 提供证明材料，超纯水机使用更稳定。

5. *具有“超纯水生产用的预处理检测装置”，有效去除水中杂质。

6  *具有“实验室纯水器水质超标排放装置” 提供证明材料，保证水质稳定。

7. *具有“实验室纯水器RO膜自动药剂清洗装置” 提供证明材料方便用户自动清洗超纯水器。

8*具有“实验室纯水器恒压脉冲发生装置”提供证明材料稳定给压，延长耗材使用寿命。

9*具有 “一种有内循环结构的超纯化柱”需提供证明文件超纯化柱可循环，使用寿命更长。

10*具有“一种超纯水机漏电安全报警装置”需提供证明材料，后期使用更安全.

品目五、恒温恒湿箱

一、产品特点：

1、液晶温湿度控制器、PID控制温度湿度，数据精准可靠。

2、采用优质不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内隔板间距可调。

3、压缩机，环保无氟制冷剂（R134a）,能耗低，促进节能。

4、低噪音滚轴风机和独特的风道设计，确保工作室内的温度和湿度分布均匀。

5、旁通制冷量控制技术和动态精密恒温恒湿控制系统，确保长时间不间断可靠运行。

6、内置式快速加湿装置，水位高度自动调节和报警功能，确保稳定的加湿能力和长时间可靠运行。

二、技术参数：

1、电源电压：220V     50Hz

2、控温范围：0-60℃

3、温度分辨率：0.1℃

4、控温精度：±0.3℃

5、温度波动度/均匀度：±0.5℃/±2℃

6、控湿范围：40-95%RH

7、湿度偏差：±3%RH

8、输入功率：1500W

9、内胆尺寸（mm）≥500×540×700

10、载物托架（标配）	3(pcs)

11、备注	液晶温湿度控制器、无氟制冷

品目六、低速台式离心机

技术参数

1.最高转速：≥5500r/min，

2.转速精度：≤±10r/min；

3.最大相对离心力：≥5310xg；

*4.最大容量：≥4×500ml，一次性可分离24支50ml、48支15ml尖底离心管、124支5/7ml采血管，实现一个转子完成多项实验；

5.定时范围：1min～99min59s；

6.加/减速：9档加速曲线、10档减速曲线，两级阻尼减震、防止样品二次悬沉，使离心效果达到最佳；

7.驱动系统：交流变频电机驱动；

8.控制系统：微机控制，LCD液晶显示屏，同步显示设定参数及运行参数；

9.自动计算及设置离心力RCF值，可编程操作，可存储多个常规程序；

10.安全性能：具有超速、超温、门盖保护，等多种保护措施，确保人身、机器安全；

11.外形尺寸(L×W×H)：不超过470*560*380m；

12.净重：≤50kg；

13.配置要求：4*500ml水平圆杯转子配 4*4*50ml适配器、4*9*15ml适配器、4*19*5/7ml采血管适配器（最高转速≥4000r/min，最大相对离心力≥3000xg）

品目七、真空冷冻干燥机

技术参数

1. 冷阱温度≤-65 ℃，温度显示范围 -100 ℃~100

2. 极限真空度≤ 5Pa ，真空泵速率 4 m ³ /h

3. 冷阱降温速率： -60℃ ≤20 min ，冷阱容量 8 L

4. 电源满足 220V/50Hz

5. 最大捕冰量： 3 L

6. 冻干面积： 0.12 ㎡

7. 噪音大小≤ 45dB A

8. 采用 碳氢 环保制冷剂，节能环保。

9. 微电脑控制，高性能LCD电容屏，直观显示，显示屏：7寸。

10. 冷阱温度、样品温度、真空度和温度曲线等数据，显示精度0.1℃。

11. 多重保护功能（密码保护功能、过热保护、系统压力过高保护）；具有密码保护防止误操作。

12. 多种故障报警（传感器故障报警、 制冷异常报警、真空度异常报警等）；多种报警方式（声音蜂鸣报警、文字提示）。

13. 采用高效压缩机，制冷剂：HC制冷剂。

14. 冷阱外部保温棉 NBR ，保障冷阱本体保温性能。

15. 电脑板配置大容量存储空间，实时保存冷阱温度、样品温度、真空度等数据，数据可永久保存，且可通过 USB 数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性。

16. 可选配 物联模块 手机 APP 实时监控冻干机运行状态 报警信息和事件记录会同步短信和和APP推送。

17. 冷阱内置盘管结构，显示冷阱内置盘管结构，显示温度和实际温度一致温度和实际温度一致，捕冰捕冰更佳更佳；冷阱水汽捕捉率可达99%，保证冻干周期更短。

18. 采用采用单级蒸气压缩单级蒸气压缩回热回热系统，冷阱温度低系统，冷阱温度低；优化制冷剂配比，制冷效果好。

19. 断电记录（断电记录（5min5min内）内）、真空泵油更换提醒等多种报警提示，程序内设置冷阱温度降至、真空泵油更换提醒等多种报警提示，程序内设置冷阱温度降至-50℃以下，真空泵才允许启动，保证真空泵内不会有水汽进入，冻干过程更安全。更安全。

品目八、旋转转蒸发器

一、特点：

液晶彩屏、内置式真空负压控制器 、正反旋转控制 、变频调速、   转速数显 、连续进料、 放料 时间设定 、温度数显、 水浴锅自动升降

二技术参数：

旋转瓶：容量20L

收集瓶：容量10L

法兰口径：125mm

温度范围：PID温度自动控制 ，数字显示室温～99℃±1℃

总功率：4625W

变频调速：0～120转／分 可设定正反转时间参数

电源电压：220V/50HZ

真空度范围：设定-0.01~-0.095mpa 精度0.2%~0.5%，

可设定显示自动控制目标负压值

仪器尺寸：“850x520x1600  (mm)

升降行程：0～190mm

含循环水真空泵

品目九、恒温培养振荡器

一、技术参数

1、控制方式： P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片）

2、显示方式： LCD(液晶显示屏)

3、对流方式： 强制对流式

4、振荡方式： 回旋振荡式

5、*可以选择上层静止下层振荡，或两层同时振荡

6、驱动方式： 多维驱动式

7、开门方式： 单开门

8、环境温度要求（℃）： 15～35

9、温度控制范围（℃）： 4～60℃

10、温度分辨精度（℃）： ±0.1

11、温度波动度（℃）： ≤±0.5（37℃时）

12、温度均匀度（℃）： ≤±1（37℃时）

13、回旋频率范围（r/min）： 30～300

14、回旋频率精度（r/min）： ±1

15、摇板振荡幅度（mm） Φ26

16、定时范围（min）： 0～9999

17、摇板尺寸（mm）： 496*350

18、摇板数量（块）： 2

19、容积（L）： 173

20、内胆尺寸（mm）： 612*450*640

21、标准配置（ml*支）：250*26

22、内胆尺寸（mm）： 612*450*640

23、功率（W）： 1250

24、电源： AC 220V  50/60Hz

品目十、高速台式冷冻离心机

技术参数

*1.最高转速≥18500r/min，

2.转速精度≤±10r/min；

3.最大相对离心力≥29300xg，

4.最大容量：≥6×100ml，可选配不少于19款转子；

5.整机噪音≤62dB(A);

6.定时范围：1s～99min59s、1min～99h59min；具有启动计时、到转速计时、连续计时三种计时模式；

7.温度设置范围：-20℃～+40℃，温度控制精度±1℃；

8.加/减速曲线：11档加速曲线、12档减速曲线，10档为自定义档位，使离心效果达到最佳。

9.具超速、超温、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、保护套等多重保护、确保人身机器的安全。

10.可配备通过第三方认证的气密性角转子，有效防止气溶胶及液体外泄(需提供第三方证书)。

11.控制系统：7寸高清触摸屏控制,操作简便,显示直观。

12.用户可设置多组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取。

13.具有冷凝水槽及防护、避免冷凝水集聚、防止腐蚀，提高仪器使用寿命。

14. 前板、门盖需一次模具成型，符合人机工程学。

15.压缩机组：变频压缩机组

16.预冷：有

17.转子识别：有

18.点动功能：有

19.外形尺寸(L×W×H)：不超过380*660*330mm，

20.净重≤62kg；

*21.配置要求：24*1.5ml角转子（最高转速≥17500r/min，最大相对离心力≥29300xg）；6*50ml尖底角转子配6*15ml尖底适配器（最高转速≥12500r/min，最大相对离心力≥16500xg）；

品目十一、台式裂隙灯显微镜

一、技术参数

一、照明部件

1照明方式：上光源照明

2裂隙宽度：0～14mm连续可调

3裂隙长度：0.2～14mm可调，1～14mm连续可调

4裂隙角度：0～180°连续可调

5光斑直径：φ0.2mm,φ1mm,φ2mm,φ5mm,φ10mm,φ14mm

6滤色片：无色片、减光片、隔热片、无赤片、钴蓝片（五片可调）；

7防红外滤光片（内置固定）

8照明灯泡：12V30W 卤素灯

9照度：＞12万Lx

二、显微镜部件

1光学设计类型：平行交角式显微镜

2改变倍率形式：转鼓式五档变倍

3放大倍率：6X，10X，16X，25X，40X

4目镜倍率：12.5X

5屈光度补偿范围：-5D~+5D

6瞳距调节范围：55mm~75mm

7视场公称直径：8.6X（33mm），10X（22.5mm），16X（14mm），25X（8.8mm），40X（5.5mm）

三、摄影/摄像接口

1分光比例：   5:5

2对应相机：佳能EOS1300D数码相机。

3配置专业图像处理软件系统。

四、运动底座

1左右移动：105mm；前后移动：100m；

2上下移动：30mm； 水平微动：15mm。

3手柄配备相机快门按键。

五、颚托架

1上下移动：80mm

2固视灯：红色LED

六、电源装置

1电源电压：AC110V/220V±10%

2频率：60/50Hz±1Hz

3输出功率：58VA

4输出电压：照明灯（AC7.2V~11.6V）   固视灯（DC7.2V）

5电气安全标准：GB9706.1-2007  I类B型  IPX0

6电磁兼容性标准：YY0505-2012  I组A类

七、电源线

1规格：10A 250V～ 长度1.8m。满足GB15934-2008的技术要求

八、配件盒

1长反光镜，短反光镜

2对焦棒

3备用灯泡：12V30W卤素灯

品目十二、眼科手术显微镜

一、特点

1主镜和宽视野目镜，出色的立体感和显微细节图像更自然的色彩，能很好的开展眼内手术；

出色的对比度，高分别率的显微图像

2立体同光路助手镜，便于手术助理进行手术协助和教学；可左右两侧互换，与主镜同焦不影响主镜的光源亮度

3脚踩控制的无极变倍、X-Y轴联动，非常方便术中的体位调整；

4可进行视频功能的功能扩展

二、技术参数

一、显微镜

1*目镜： 10×广角，0-90°折叠目镜

2*物镜：F200mm大物镜

3观察斜度：30°

4 瞳距：50-76mm

5屈光度调节：±5°(双目)

6X-Y调速：2.2mm/sec脚控

7*放大倍率： 4x-20x电动连续变倍

8视野:8mm-50mm

9工作距离	:≥180mm

10微调: ±20mm脚控

二、助手镜

1形式	:立体同光路

2 放大倍率:4x、7x

三、照明系统

1形式	:非球面设计

2光源:双灯 15V/150W卤素灯

3红光反射: 双聚焦多层反射

4控制方式:无极调光

5强度:≥60000Lux

6电源控制:～220、50Hz

四、视频采集模块

1.1920×1080 全高清松下传感器 1/2.86 英寸 有效像素 1920×1080，像素大小 2.75×2.75um帧速率 60；

2.全高清清晰度 白平衡自动/手动，数码放大 10 倍放大或缩小 亮度控制自动/手动，彩色 R/G/B 可调 ；

3.支持图像冻结OSD 界面设计，鼠标控制 边缘增强支持 视频支持 宽动态支撑 数字去噪器支持；

4.HDMI 接口标准 HDMI 输出 分光镜接口为 C 接口

五、机座部分

1横臂伸展长度:1200mm

2上下调节范围:±150mm

3底座尺寸:560mm×560mm

4脚控开关:X-Y微调、电控变焦、电控变倍

六、辅助系统：PRCL-MINI工具一套(2KG以下），PRCL-S(2-6KG) 工具一套，，PRCL-L(6-12KG) 工具一套，Mini型TPLO骨板系统一套，

TPLO-S套装一套，TPLO-M套装一套，TPLO-L套装一套，PGR滑车沟置换系统一套，植入假体一套，测量假体一套，平板锉工具一套，动物用脊柱固定系统一套，钛棒植入物一套，万向椎板咬骨钳一套，小型仿生髋关节系统一套，配套耗材及设备一套，THR基础器械包一套，仿生髋关节置换系统一套（中号），仿生髋关节置换系统一套（大号），大全髋手术保定架一套，股骨柄打拔器套装一套，动力系统一套。

品目十三、智能恒流泵

一、特点：

高精度定量技术

步进电机采用256细分驱动，转速平稳，流量精确，低脉冲、噪音小

液晶中文显示工作状态，带流量功能，同界面显示实时流量，转速、定时时间

二、技术参数
*01、转速范围：0.1～120rpm 
02、运行方向：正反转可逆

03、调速方式：旋转编码器调速，连续可调
04、转速分辨率：0.1rpm
*05、显示方式：液晶中文显示，同界面显示流量、转速、定时时间

06、具有记忆功能，停机后自动保存运行数据
*07、具有流量校准功能，对设定的流量进行校正，从而获得最精确的流量 
*08、全速功能键：一键控制全速工作，用于填充、排空等

09、定时范围：1秒～10小时59分59秒

*10、适用泵头：DG-4通道，6滚轮

11、泵头滚轮材质：不锈钢滚轮
12、内径≤3.17mm，壁厚1mm
13、单通道参考流量范围：0.001～50ml/min 
14、压力≥2kg/cm²

*15、外控接口：启停控制功能，可连接自动部份收集器工作
16、电源：AC220V±10%、50Hz
17、工作环境：-5℃ ～40℃，相对温度< 85%

品目十四、二氧化碳培养箱

技术参数

1、有效容积≥170L。

2、加热方式：直热气套式，一键高温灭菌。

3、*灭菌方式：90℃湿热高温灭菌，饱和高温蒸汽循环对细菌孢子有良好的灭活效果（附相应实验白皮书），避免灭菌过程箱内元器件损伤，延缓设备老化；HPA灭菌效果认证。

4、显示界面：可同时显示温度/CO2浓度设定值、实际值，可查阅历史数据记录；

5、温度控制：环境温度+3~55℃可调；温度控制精度（℃）：±0.1℃。

6、温度均一性：腔内6面加热结构，8个加热单元，循环风机改善空气对流，确保温度温度均一性≤±0.3℃。

7、CO2控制：PID微电脑程序控制，CO2浓度0~20％可调，控制精度：±0.1%。

8、O2控制：PID微电脑程序控制，O2浓度1~20.7％可调，控制精度：±0.1%。

9、温度/浓度恢复：开门1min后，37℃温度恢复时间（min）：≤5min，5%浓度时CO2恢复时间：≤6min。

10、*二氧化碳传感器：IR单光束双波长型，具备CO2浓度自动校准功能，无需人工零点校正；灭菌时无需拆卸。

11、氧气传感器：氧化锆氧气传感器，灭菌时无需拆卸。

12、在线滤器：进入培养箱内的气体需经过0.2um在线过滤器，消除输入气体中的污染物和杂质；在线滤器数量≥2个。

13、*箱内主滤器：配备ULPA超高效空气滤器，0.3μm颗粒截留效率≥99.999%；过滤器安装在箱内，原位高温灭菌无需取出，避免二次污染。

14、箱内洁净度：外门关闭5分钟内，腔室可快速恢复至ISO 5级水平保护样品。

15、*报警功能：具有温度超限、CO2浓度超限、开门超时及CO2钢瓶耗竭报警提示功能，低气量预警时，余量至少可维持一周，预留气瓶更换时间；

16、安全保护：灭菌操作步骤提醒和安全提示，无须担心误操作带来风险；ULPA滤器更换提示，避免过滤器寿命中止或功能缺失造成样品损害。

17、结构设计：一体式不锈钢内胆，大圆弧角设计，清洁无死角；标准搁板数量：4块，可根据需要选配增加隔板，可选装隔板加固装置。

18、*增湿水盘：水盘式加湿，方便取出换水及消毒，预防水垢形成；避免化学抑菌剂对内胆底部长期侵蚀，损害结构，避免水库式造成的污渍残留。

19、辅助配置：外置报警接口，便于连接远程报警系统；标配RS485通讯串口方便接入实验室管理系统。

20、检测孔/采样孔：内门自带密封性能检测孔，工程师无需开门进行检测；背壁预留多功能采样孔，方便仪器接入。

21、*污染控制：柜体外部含抗菌涂层（提供相关实验资料），柜体涂层耐过氧化氢、臭氧腐蚀，提供第三方具备(CNAS或者CMA)检测资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料。

22、数据记录与追溯：智能化数据记录功能，培养箱温度、CO2浓度数据可以在LCD显示屏上直接查阅，支持下载。

23、远程监控：标配远程监控模块，可通过信息推送、电话通知等方式反馈设备异常；

24、*配置：主机1台，隔板4块，ULPA滤器、在线滤器、增湿水盘、叠放连接卡扣，气体及钢瓶、减压阀。

品目十五、心电图仪、血压计套组

一、技术参数

1产品规格：52mm长*20mm宽*10.6mm高

2通道：单通道

3数据传输方式 ：蓝牙

4心率测量范围 ：30-250bpm

5动态输入范围 ：对于叠加了士300mV的直流偏置电压，以125mV/s的速率变化的幅度为10mV(峰谷值，增益10mm/mV)的差模电压，动态心电记录仪应具有响应和显示能力。时变输出信号的幅度等效到输入的变化不应超过10%或者 50uV，取大值。

6输入阻抗：在规定的测试频率(10Hz,5mV)，输入通道的输入阳抗应高干10MΩ，在规定的直流偏置范围内(±300mV)也应满足此要求。

7共模抑制：对于网电源频率下的正弦波信号共模抑制大于60dB，对于2倍网电源频率的信号时，共模抑制大于45dB .

8增益精确度：在输入通道施加一个5Hz，2mV信号(峰谷值)正弦波信号，输出信号等效到输入的测试信号，最大振幅误差为士10%。

9增益稳定性：设备通电1min后，增益变化在24h内不超过3%(在稳定的环境源度下)。

10频率响应：a)对设备施加一个3mV，100ms的方波脉冲后的基线与脉冲出现前的基线之间的偏移不过0.1 m\脉冲终点后的斜率不应超过0.3Mv/S，脉冲边缘的过冲应小于10%。

b)对于频率在0.67 Hz~40 Hz之间的正弦信号，其响应度应在5Hz时响应幅度的 140%~70% 之间(+3dB到-3dB)

c)对用于模拟一系列R窄1.5mV40ms 三角波脉冲群的响应幅度应在对1.5mV 200ms三角波脉

11最小检测信号：在走速为25 mm/s、增益为10mm/mV时，施加一个10Hz、50uV(峰谷值)正弦信号，应能够产一个明显可见的偏转。

二、技术参数：

1、测量范围：0mmHg～300mmHg

2、探头频率：9MHz

3、血压袖带规格：

1号：4.2cm～7.1cm

2号：5.4cm～9.1cm

3号：6.9cm～11.7cm

4号：9cm～13cm

5号：12cm～16cm

6号：17cm～22cm  （选配）

4、充电电池：锂电池 7.4V，1500mAh

5、电源输入：100～240V，50/60Hz；电源输出：DC8.4V，1000mA

6、持续工作时间：>8小时

7、扬声器：4Ω,1W

8、整机重量：3.9kg

9、外包装尺寸：37mm(L)×31mm(W)×14mm(H)

10、电池：DC7.4V，2600mAh，锂电池

11、耳机：双声道270Ω 3.5mm插头
12、主机：160mm(L)×90mm(W)×40mm(H)

13、电池电量显示
（1）6格：电量90%
（2）5格：电量70%
（3）4格：电量50%
（4）3格：电量30%
（5）2格：电量20%
（6）1格：电量10%

14、产品配置单

主机：1/个

油带：5/个

血压表：1/个

超声耦合剂：1/瓶

耳机：1/个

电源适配器：1/个

探头：1/个

品目十六、宠物专用水疗康复机

一、技术参数

1.10.1寸液晶触摸屏

2.上网功能，安卓操作系统

3.支持视频、音频

4.mp3/USB插口

5.恒温、循环

6.时间、速度、距离显示，累计功能

7.尺寸：1950*750*960（到仪表1110）mm

8.输入电源电压:220V±10% ( 50Hz或60Hz)

9.工作环境温度:0—30℃

10.连续输入功率:AC变频电机1500W，加热器3400W，水泵320W

11.运行速度范围:1.0—10km/h±5%

12.时间显示范围:00:00—99.59min:s

二、有氧全功能动物监护舱80%， 8.4英寸多点触摸式彩屏全微电脑操作系统。

三、红外保温氧舱配备暖光灯、氧舱门、电源接口、干湿温度显示、漏电保护、恒温控制，高温保护系统，尺寸：长1220深700高1815，上层：长610高610深700 下层：长610高820深700，

接污盘：长687宽540高45  踏脚网片：长687宽545厚10，上层笼门：长470高480厚8 下层笼门：长530高690厚8，整体304不锈钢。

四、合页手术采用304不锈钢制作，耐高温、防腐、。温度调节范围室温-42度之间，自动恒温功能，可调节所需温度；内置高温保护器，安全可靠；尺寸：长1400宽650高800-1100，高精度温控，主体采用304不锈钢材料制作，配电动升降器。

五、照度（可调） 40,000-180,000Lux 30,000-160,000Lux，色温（可调） 3700K ～5000K 3700K ～5000K，显示指数(可调) 95

品目十七、生物安全柜

一、技术参数

1.II级A2型生物安全柜，气流循环模式：30%外排，70%循环；

2.工作区宽度为5英尺，适合2-3人操作；

3.排风量/进风量为620m³/h，同时满足流入气流：0.55±0.025 m/s ，下降气流：0.31±0.025 m/s，接近最佳气流匹配。

4. *送风过滤器和排风过滤器均采用防潮、阻燃玻璃纤维超高效过滤器ULPA，对0.3微米颗粒物过滤效率为99.9995%。洁净度等级10级，过滤器寿命不足10%的预警，提示过滤器需要更换。

5. LCD液晶屏显示，可显示下降风速、流入风速、过滤器寿命、紫外灯预约时间、日期/时间、正/负压力及排风量等参数，方便观察设备运行情况；

6. *温湿度传感器及风速传感器：可实时检测并显示工作区内温湿度，热球式风速传感器，实时监测工作区风速及操作区安全状态；

7. *具有紫外灯一键式预约功能，自由设置0分钟到24小时自动开启/关闭时间、灭菌间隔，减少等待时间，同时紫外灯剩余寿命不足10%发出更换预警；

8. 前窗玻璃门采用不低于6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能，在断电情况下，可将玻璃门下拉至正常关闭位置以下，无死角，便于清洁玻璃门上半部分及其内表面，维持玻璃门良好透光性和清洁度；

9. * 安全性能保障：具备紫外消毒、荧光灯、前窗及风机的四者联动互锁系统；

10. 智能报警模式，异常状况全监控：出现开门高度异常报警，流入风速过大/过小报警，下降风速过大/过小报警、温湿度过高/过低报警、硬件故障报警等异常情况，自动发出声光报警；

10. *防水插座技术：具有防水插座2个，可实现定时开启/关闭功能，整机具有断电保护功能。

11. *智能恒风速专利设计技术，根据工作区风速气流变化自动调整风机转速，保持工作区恒定风速；风压传感器，实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警。

12. *具有气流阻断技术，杜绝防护盲点：前窗上沿和两侧有气流阻断专利技术，杜绝安全防护盲点。

13. *具有低噪绿色节能模式操作人员离开15分钟后，程序自动将安全柜切换到LNS模式，降低风机档位，在保证风速在标准范围内同时，持续提供工作区洁净环境和操作人员的保护。

14.专业气流组织模式设计及V型进风口设计，使工作台面气流更均匀。

15.设计：进风口提手设计、可拆卸式搁手架，人体工学原理的前操作面10°倾斜角设计，使用舒适，减少疲劳。

16. 组合式底架万向脚轮设计、无任何裸露螺纹。

品目十八、数码显微镜

一、技术参数:

1、*光学系统：CCIS无限远双重色差校正光学系统；多层宽带镀膜（绿色）；整体防霉；所有光学元件均采用无铝玻璃制造工艺。

2、*观察镜筒：铰链式三目镜筒，双目和第三目同步成像，45度倾斜；瞳距调节范围：48-75mm，观察镜筒可以360°自由旋转（指上下位置翻转），最低眼点和最高眼点的高度差为40mm；

3、目镜：大视场、高眼点、平场目镜：10X/22mm（2只），双目屈光度可调，在目镜上调节。

4、无限远平场消色差物镜：

(1)长距平场Plan Achromat 4x/数值孔径N.A.0.1/自由工作距离WD12.6mm；

(2)长距平场相衬Plan Achromat 10x Ph/数值孔径N.A.0.25/自由工作距离WD4.1mm；

(3)长距平场相衬Plan Achromat 20x Ph/数值孔径N.A.0.3/自由工作距离 WD4.7mm；

(4)长距平场相衬Plan Achromat 40x Ph/数值孔径N.A.0.5/自由工作距离 WD3mm。

5、*物镜转换器：侧向倾斜的5孔转换器；防水型，确保化学试济不会渗入显微镜内。编码物镜转换器，光源亮度可对不同倍数物镜设定，并自动记忆不同倍数物镜的观察亮度。

6、载物台：机械载物台；配96孔板托架（托架孔为128X86mm）和54mm皮氏培养皿托架（可选35mm、65mm培养皿等多种托架）。具有先进的三角钢导轨，平面精度一致。

7、调焦机构：粗微调同轴调节手轮，粗调松紧度可调，调焦范围：10mm，每转行程：42mm/粗调：0.2mm/微调最小格值：0.002mm。具有先进的三角钢导轨及滑块膨胀结构，长期使用不下滑。

8、聚光镜：数值孔径0.3，工作距离72mm，带有孔径光栏；可拆卸、升降；拆卸后，工作距离可超过220mm，可放置更高的培训瓶。

9、*照明系统：6V/30W长寿命高效卤素灯或6V/3W的LED灯，卤素灯和LED照明模块可以直接更换（双光源）；LED照明发热量低，并且寿命高达6万小时，色温高达6000K，为白光颜色；光源中心可随时调节，亮度连续可调；带有LED光强指示功能；柯勒照明系统（后置光源），带有视场光栏；非球面集光镜；滤光框架（可承纳两个滤光片），带有隔热片。

10、*智能感应模式：机身上的红外感应器可以感知是否有用户在显微镜前工作，如果用户离开显微镜，仪器的电源会自动关闭；而当用户返回时，感应器收到信号，将自动重新开启电源；保护切片和节约能源。

11、集光镜：非球面集光镜。

12、相衬附件：环板：可调中-Ph1（同时用于10x/20x/40x物镜），明场，对中望远镜。

13、滤色片：Ф45mm蓝色滤色片，干涉滤色片（λ=546mm），Ф45磨砂玻璃片。

14、同品牌数码摄像系统：采用1/1.7英寸彩色芯片，有效像素4000X3000，像素尺寸1.85μmX1.85μm，全像素下最大帧速≥25帧/秒，扫描模式Progressive，USB3.1高速接口，曝光时间22us-2sec，灵敏度280mV@1/30sec；双色LED状态指示灯；含0.65X摄像接头，配通用C卡口。

15、同品牌图像软件：（1）实时添加动态比例尺并保存含有比例尺的图像；（2）具有双图比较功能，一侧为固定照片，一侧为动态图像；（3）对选定区域进行各种处理：如灰度形态学、积分光密度统计等功能；（4）可标注、导出各种测量结果：如直线、不规则多边形、角度、折线等；（5）分离、分割、计算与导出目标：对图像进行分割和分割设置及对分割结果进行自动计算、8种颜色分割等；（6）将若干幅图像合并为MIG文件，并可进行录音；（7）捕捉模块：捕捉静态图像，自动间隔时间捕捉图像，录像（以AVI文件类型保存）。

二、技术参数：

1、光学系统：无限远光学系统；

2、载物台：固定式机械载物台，平台行程≥76mm（X）× 30mm（Y），带标尺和标本夹；

3、调焦机构：同轴粗微调焦机构，两侧均有粗微调旋钮，行程向上2mm，向下13mm；粗调每转≥37mm，微调每转≤0.2mm；具有卸力保护装置，到达限位位置后继续旋转粗调机器能够实现自动卸力，避免机械损伤；载物台限位装置；

4、聚光镜：阿贝式聚光镜(N.A 1.25)，彩色聚光镜光栏指示标贴，颜色与物镜倍率色环相对应；

5、照明系统：长寿命LED光源。照明系统内置的“复眼透镜”光学部件；

6、目镜筒：360°可旋转铰链式三目头，25°倾斜，瞳距调节范围50-75mm；内置0.55X标准C接口；

7、目镜：10X目镜，视场数≥20mm，带屈光度调节机构；

8、物镜转盘：内倾式4孔物镜转盘；

9、物镜：平场消色差物镜

4X（N.A.≥0.1 W.D≥25mm）

10X（N.A.≥0.25 W.D≥6.7mm）

40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）

100X油（N.A.≥1.25 W.D≥0.14mm）；

10、前置光源开关及调光手轮，光源状态指示灯；

11、机身结构：背部翼状背板设计，可绕线使用；全金属机身保证结构刚性；多个抓握位置，利于搬运；

12、安全锁：防止显微镜失窃，带有安全锁，方便管理。

三、图像采集分析系统：

1、芯片尺寸：≥1/1.8英寸彩色芯片；

*2、有效像素：≥600万像素，≥3072×2048；

3、高速图像采集：通过USB3.0与电脑直接相连，全像素3072×2048时帧率≥30fps；

4、模数转换：12位；

5、曝光时间：50微秒至10秒；

6、曝光模式：自动曝光、手动曝光；

7、量子效率：≥67%。

四、专业版图像分析软件：

1、文件处理：多维图像输出成图像序列，或图像序列组成多维图像；用户可以自定义拍摄信息表，自动记录拍摄数据和实验信息；图像，通道和自定义区域之间的拷贝，粘贴；标注文字、箭头、比例尺、各种形状等功能；

2、图像处理：图像的对比度，亮度调节；白平衡矫正；图像的垂直、水平、任意角度旋转，RGB，色调，饱和度调节；大图拼接功能，图像叠加，景深合成功能；

3、测量功能：水平距离、垂直距离、任意距离测量，多点测距，面积测量，角度测量等；

五、电脑工作站：

1、处理器规格：i5处理器；

2、内存：≥2GB，有可扩展空闲插槽；

4、硬盘：≥1TB硬盘，有可扩展空闲插槽；

5、接口：USB3.0接口；

6、显示器尺寸：≥23英寸，具备DVI或HDMI输入接口；

7、系统软件：Windows 10操作系统及以上，工作站所需的支持软件。

六、投影：三色激光，尺寸范围：100～150英寸，接口：USB 3.0 *1，蓝牙连接，无线同屏，Wi-Fi连接，显示比例：16:9，亮度：3000lm，对比度：最高5000：1，分辨率：4096*2160dpi，自动对焦，100英寸悬浮电动

品目十九、灭菌锅

一、技术参数

立式蒸汽灭菌器有液晶屏自动控制程序，内置电加热器、安全阀、压力温度显示以及灭菌结束报警器和自动切断加热电源等装置。具有消毒灭菌，节电耐用特点。

容积：75L

尺寸：长560宽560高1120

烘干功能

设有数码自动控制程序，内装电加热器、安全阀、放汽阀、压力温度指示表以及灭菌结束报警器和自动切断加热电源等装置

品目二十、动物用4K荧光超高清内镜摄像系统（核心产品）

技术参数

（一）4K荧光摄像主机

1、*具备4K图像处理功能，主机输出分辨率：3840*2160，图像帧率60帧/秒,裸眼级色彩还原。

2、*可处理4种荧光场景模式：白光、蓝色荧光、绿色荧光及黑白荧光。

3、*四种荧光场景模式均可实现在全屏显示和分屏（四分屏）显示循环切换，用户可自由选择切换荧光颜色模式（绿色荧光、蓝色荧光）获取术中荧光组织标记差异化比对。

4、十种手术场景可供选择或自定义，用户可根据操作习惯通过触摸屏自定义调节白平衡、色调、降噪、放大、伽马、对比度、饱和度、锐度、图像亮度、翻转模式。

5、具备5倍电子放大和0.5倍电子缩小功能。

6、具有4K拍照与录像功能，图片画质可选择最佳、高、中和低模式；视频画质可选择4K,2K,最佳、高、中和低模式。

7、*主机系统内置硬盘（1TB）和外接USB两种存储方式。

（二）4K荧光摄像头

1、*CMOS芯片感光波段、同时采集显示高清白光影像信号和近红外非可见荧光信号，实时显示白光+荧光的原生荧光影像。

2、荧光和白光同步逐帧采集，荧光影像非主机合成。

3、*用户可通过摄像头快捷键设置四种荧光场景模式实现全屏显示和分屏（四分屏）显示循环切换，用户可通过摄像头快捷键自由选择切换荧光颜色模式（绿色荧光、蓝色荧光）获取术中荧光组织标记差异化比对。

#4、*摄像头具有4个快捷按键，可根据需求编程功能为：AWB、录像、缩小、放大、抓图、光源亮度+、光源亮度-、冻结、色调、降噪、暗区改善、翻转、增益、锐度、饱和度、对比度、去摩尔纹、高亮抑制、去雾设置、防红溢出、细节滤镜、显示模式、主屏显示、荧光光源、荧光测试。

（三）动物用4K荧光光源

1、*双光源主机，采用LED白光冷光源和近红外光源。

2、*白光和近红外光连续输出，白光色温3000-7000K，显色指数：≥90。

3、荧光波长：785nm,允差±5nm。

4、*支持触屏操作，触摸屏调节亮度大小，实时显示光源亮度值，光源亮度调节范围：0%-100%，关闭状态光源亮度为0%。

5、灯泡寿命：白光寿命≥20000小时；荧光寿命≥20000小时。

（四）4K医用监视器

1、*显示屏：32寸，分辨率≥3840×2160。

2、显示屏亮度不低于850cd/m2。

3、*多视窗模式显示画面。

4、显示表面：全贴合外观、防指纹+98%高透光率防护玻璃。

5、背光类型：TFT-LCD Si-OLED，液晶模组。

（五）CO2气腹机

1、带预加热功能，出气温度≤37℃。

2、*压力可调节：5-30mmHg。

3、最大气体流量30L/min。

4、流量可以调节：2L 4L 16L 30L。

5、*气腹机进气管连接采用快速接头，无需工具拆装。

6、*具有报警功能，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败等情况下自动报警。

（六）医用仪器台车

1、不少于4层、金属托板尺寸不小于500*460mm。

2、硬镜挂架，电源插排。

3、外观简洁，可隐藏电源线路。

4、后背配带散热孔的金属背板，达到后部封闭效果。

（七）配套硬镜及器械

7.1.  *5mm 4K荧光腹腔镜及配套器械和胸腔穿刺器。

7.2. * 2.7mm多功能硬镜、镜鞘及配套器械（五官、泌尿）。

7.3.  *2.4mm关节镜、可旋转镜鞘及配套器械。

品目二十一、医用低温保存箱

一、技术参数

1、	箱内温度 -40℃~-86℃可调

2、	有效容积≥380L，整机装箱量（2ml冻存管容量）30000份样本；

3、微电脑控制， LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存；

4、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；

5、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高；

6、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

7、符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供中国质量中心节能证书和环保证书（原件备查，并提供CQC网站截图及网址备查）；

8、压缩机2个，功率≤900W

9、25℃环温时，耗电量应小于9 Kw.h/24h；提供国家电子电器检测报告；

10、标配USB接口，可导出全部数据，实现数据的可追溯性；

11、多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）

12、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。

13、可选配RS485，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态；

14、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁。

15、2个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封。整机共计5层密封，保温效果好。

16、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快。

17、使用航空真空隔热材料VIP，厚度≥15mm，箱体发泡层厚度≥130mm，保温效果好；

18、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；

19、箱体后背≥2个测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度。

20、具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合；

21、外部尺寸（宽x深x高）：830*980*1980mm

品目二十二、旋转烘干机

一、技术参数：

旋转15层

网格尺寸尺寸：50直径*5厘米高

网格孔径：0.4毫米/40目

间距：6厘米

风机：2个高速鼓风机

全新风道 多孔出风

功率：3000W

140°C高温烘干

双层钢材防烫隔热，全封闭新风系统，

适合烘干：中药药材、藕粉淀粉、饲料、茶叶，五谷类

品目二十三、二氧化碳振荡培养箱

一、技术参数

1、三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠

2、一层、二层或三层组合式结构，以最小的占地面积提供最大的使用空间

3、开门即停功

4、具有超温报警功能

5、异常情况断电及恢复功能

6、内衬圆弧角（R角）抗菌内胆不锈钢；外壳静电喷塑

7、压缩机、无氟环保制冷剂，确保设备在低温状态下稳定运行

8、配备滤波器磁环

10、具有紫外线灭菌功能

11、门冲压一体成型设计，门加热，加热功率可调

12、采用红外线CO2传感器，自动控制CO2浓度

13、内胆采用无缝焊接，底部可进行全方位无死角冲洗

14、独特定时除霜功能，1～89分钟可自由设定，除霜间隔30～600分钟可调

15、玻璃加热

16、右侧开模中部白板设计，LCD触摸屏，有数据记录功能，有USB接口数据导出功能

17、标配增湿盘*2

18、配有制冷旁通功能，确认设备在低温状态长时间稳定运行

19、特殊的制冷工艺，制冷量可调

20、下两层下开门，第三层为上开门，每层独立可控

21、伺服电机

22、PID微电脑智能控制

二、技术指标：

1、空载振荡频率：10-250rpm

2、振荡频率精度：±1rpm

3、摇板振幅：  Ф50mm（标配）、Ф26mm（选配）

4、温控范围： 4-60℃（在室温23℃-25℃）

5、温度调节精度：±0.1℃

6、温度均匀度： ±0.5℃（at37℃）

8、CO₂控制范围： 0%-20%

9、CO₂控制精度  ：  0.1%

10、夹具板到顶部距离	： 345mm

11、最大容量（不锈钢夹具）：单层250ml×66或500ml×45或1000ml×28或2000ml×15

12、最大容量（塑胶夹具）：单层250ml×60或500ml×40或1000ml×23或2000ml×15三角瓶夹具须为一次性成型塑胶夹具：试管夹具孔带有橡胶防护套；可选配粘性粘板。（可提供实物图片佐证）

13、摇板尺寸(长×宽）： 单层928mm×530mm

14、噪音	  ：低于55dB

品目二十四、高压灭菌器

技术参数：

*1、容量：≥90L，底部带脚轮，易移动。

*2、灭菌腔尺寸(直径×高度)mm：Ф400×730，灭菌腔材质：SUS304不锈钢。

3、灭菌工作温度：105℃～138℃，灭菌时间预置范围：1-6000分钟，融化温度预置范围:60℃～100℃;融化时间预置范围:1-6000分钟，保温温度预置范围:45℃～60℃;保温时间预置范围：1-9999分钟。

4、定时器预置范围：0分钟至需使用时间（年月日时分）。

5、腔体设计压力≥0.35Mpa；设计温度：148℃。

6、温度显示精度：0.1℃,压力表显示范围:0～0.6Mpa。

7、压力安全保护：两路独立管路测量控制，双重压力保护，电子式及机械式，电子式起跳压力0.30Mpa，安全阀起跳压力0.31Mpa。

8、具有六种灭菌模式，包含液体，固体等灭菌，以及针对特殊物质灭菌器的自定义灭菌模式。

*9、开盖方式：独特的八柱式联锁装置（具有国家专利证书），翻盖式开关盖（上掀下压式开关盖），触拨式把手，当灭菌器的门没有正确关闭时，灭菌程序不能被启动。

*10、控制器及记忆存储功能：6个固有操作模式，82个可修改模式，共计88个存储记忆。

11、安全装置：门锁联锁装置；闭盖检查；水位控制器和水位安全装置，当水位不足时自动报警，干烧保护；电子过压保护；机械式安全阀；过温与升温保护，当温度过高时，切断发热元件；过流、短路保护；漏电保护；冷却锁；防烫伤安全保护；自动故障检测系统；具有过压保护装置（过压阀），当压力过髙时自动释压力。

12、防烫设计:腔盖、台面由热绝缘塑料制成，可以防烫，操作简单人性化设计。

*13、排汽：全自动内排，内置蒸汽冷凝液收集瓶，前置集水桶，系统自动监测冷空气排放情况，确保纯蒸汽的灭菌环境，保证最佳灭菌效果。

14、检验接口：提供温度、压力校验接口，方便进行校验，可搭配3Q验证转接头，最多可同时接入15根温度探头。

*15、产品电磁兼容性符合国家标准（GB/T18268.1-2010），不会对周边环境造成影响。（提供证明文件）

*16、附件：2个不锈钢提篮，1个冷凝液收集瓶，1块水位板，1根排水软管。

品目二十五、冷冻保存箱

一、特点：

1、外箱体采用优质冷轧钢板，表面经环保陶化、喷涂工艺处理。

2、内箱体采用不锈钢材料，光洁耐腐蚀。

3、上下两个独立的箱体结构，根据需要进行物品的放置，两个箱体的温度互不干涉，保证物品的温度控制精度。

二、技术参数：

1、外形尺寸(mm)：890×810×1884(宽*深*高)

2、内部尺寸(mm) ：上室：720x649x563

下室：720x649x563

3、有效容积（L）：528

4、搁物架：上室2个，下室2个

5、外门体：2扇聚氨酯发泡门

6、储藏温度：：﹣10℃～-25℃

7、门锁：上下各有2个，共计4个

8、额定电源：～220V

9、额定频率：50Hz

10、气候类型：SN N

11、报警方式：声光

12、报警功能：高、低温，传感器故障

13、额定功率：730W

三、温度控制：

1、采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；

2、电子温度控制，精度达到0.1℃；

3、温度设定值偏差保护，避免误操作；

*4、标配USB存储模块，每月可存8000条，最多可保存10年（120个月）数据， 超限后数据滚动覆盖；

5、箱内温度稳定在-10～-25℃范围内；

6、可靠的温度控制，提供试剂、药品、样本所需的存储环境；

7、显示屏双温度显示，可直观的观察每一个腔室的温度，并确保精确稳定运行。

四、制冷系统：

*1、品牌压缩机，无氟环保高效制冷剂，制冷速度快，制冷效率高；

*2、蒸发器采用传热高效铜管，预埋在内箱壁上，以传导方式制冷，节省内部空间；

*3、品牌冷凝风机，节能高效，静音，性能可靠；

4、高密度保温发泡层采用环保环戊烷发泡剂，保温效果好；

5、每个箱体都有单独的制冷系统，两个室的温度互不影响。

五、安全保障：

一、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、开关门异常报警功能；

二、具备声音蜂鸣报警方式；

三、传感器故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；

四、温控器键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

五、断电保护：产品延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时导致断路器保护。

六、人性化设计：

1、静音设计；

2、上下室门体有单独的安全门锁设计，每个箱体各有两个门锁，确保存放物品安全；

3、双温度大屏幕数字显示便于观察；

4、上下室各标配测试孔，方便用户监测或实验采集数据；

5、高度可调节搁架设计，根据物品的不同调节高度，提高空间利用率；

6、万向可刹车脚轮设计，方便用户移动设备；

7、双层门封条及内、外门设计，锁住冷气，防止外泄，温度更均匀、产品更节能。

- 第五部分 合同部分

政府采购合同

项目名称：

甲方合同编号：

甲 方：

乙 方：

签订时间：      年    月    日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

第一部分 合同书

年    月    日，  [项目采购-采购人]   以  公开招标方式  对        项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起    日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经  [项目采购-采购人]  (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；

1.2.1.2数量：                                        ；

1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                          ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和服务期限

1.5.1 交付期限：                                                 ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：                                        　      ；

1.5.4 服务及质保期限：                                           。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的    计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延超过【  】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的     %向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为欠付金额的      %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等服务的，每发生一次向甲方支付  元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第     种方式解决：

1.7.1 将争议提交当地仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字或盖章）：                 或授权代表（签字或盖章）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

- 第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于    个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。

2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

- 第六部分 投标文件格式

- 目录

一、法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)（附件1-1）

二、投标人代表身份证明

1法定代表人授权委托书(授权代表参加投标) （附件1-2）

三、提供符合政府采购政策的证明材料

1中小企业声明函（附件1-4-1）

2监狱企业证明文件（附件1-4-2）

3残疾人福利性单位声明函（附件1-4-3）

4分包意向协议书

四、投标函（附件2-1）

五、反商业贿赂承诺书；（附件2-2）

六、投标报价

1开标一览表（附件2-3-1）

2明细报价表（附件2-3-2）

七、商务条款偏离表（附件2-4）

八、产品简要说明一览表（附件2-5）

九、产品技术支持文件（包含但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）

十、技术参数偏离表（附件2-6）

十一、售后服务

十二、项目实施方案

十三、业绩

十四、资格审查文件

注：1.投标人制作投标文件，应按照投标文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

2.招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

- 一、法定代表人资格证明书附件1-1

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件）

投标人签章：[投标人签章]

日期：年月日

- 二、投标人代表身份证明

法定代表人授权委托书附件1-2

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的（授权代表姓名）为本公司的合法代理人，就此次   项目名称  项目，项目编号为（                ）的投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

单位名称：

授权日期：20　   年　　月　　日

（单位签章）

20    年    月   日

此处附法定代表人身份证复印件正反面

此处附被授权人身份证复印件正反面

- 三、提供符合政府采购政策的证明材料

1中小微企业声明函附件1-4-1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

说明：1.重要提示：供应商应仔细阅读本函附件1关于“中小企业声明函”的填写要求及提交要求，否则，因填写或提交等产生的一切不利后果，须自行承担。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件1

（一）关于“中小企业声明函”的填写要求

“中小企业声明函”具体填写要求如下：

1.“单位名称”应填写采购人名称。

2.“项目名称”应按照采购文件中确定的项目名称填写。对于分包方式面向中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容。

3.“标的名称”应填写采购文件中细化载明的采购标的名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称。

4.“采购文件中明确的所属行业”应填写采购文件中明确的采购标的所属行业，并应确保与采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写，并应确保与该分包部分采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填写，并应确保与该承担部分采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

5.“企业名称”应填写投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

6.从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据，营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。

7.“中型企业/小型企业/微型企业”部分，供应商应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号），判断“中小企业声明函”载明的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。

8.对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，按照企业从事的主要活动确定所属行业；从业人员、营业收入、资产总额应按照上年度末实际情况填报，并应确保在争议纠纷处理时，可提供相关数据的来源依据。

（二）关于“中小企业声明函”的提交要求

1.投标（响应）供应商对“中小企业声明函”的真实性负责。投标（响应）供应商应当核实投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）的相关信息，如对相关信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具“中小企业声明函”。

2.鼓励供应商在投标（响应）时一并提供对货物制造商、服务承接商、工程承建商相关信息的核实核验情况以及其他佐证材料。

3.如供应商提供的“中小企业声明函”存在按采购文件所属行业划型不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件2：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件3：

关于印发《金融业企业划型标准规定》的通知

银发〔2015〕309号

为进一步贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）、《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），推动中小金融机构健康发展，加大金融对实体经济的支持，人民银行会同银监会、证监会、保监会和国家统计局联合研究制定了《金融业企业划型标准规定》（见附件）。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

请人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行会同所在省（区、市）银监局、证监局、保监局、统计局将本通知联合转发至辖内相关机构。

附件：金融业企业划型标准规定

中国人民银行

中国银行业监督管理委员会

中国证券监督管理委员会

中国保险监督管理委员会

中华人民共和国国家统计局

2015年9月28日

附件

金融业企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）和《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），制定本规定。

二、适用范围。本规定适用于从事《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中J门类（金融业）活动的企业。

三、行业分类。采用复合分类方法对金融业企业进行分类。首先，按《国民经济行业分类》将金融业企业分为货币金融服务、资本市场服务、保险业、其他金融业四大类。其次，将货币金融服务分为货币银行服务和非货币银行服务两类，将其他金融业分为金融信托与管理服务、控股公司服务和其他未包括的金融业三类。最后，按经济性质将货币银行服务类金融企业划为银行业存款类金融机构；将非货币银行服务类金融业企业分为银行业非存款类金融机构，贷款公司、小额贷款公司及典当行；将资本市场服务类金融业企业划为证券业金融机构；将保险业金融企业划为保险业金融机构；将其他金融业企业分为信托公司，金融控股公司和除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构。

四、划型标准指标。采用一个完整会计年度中四个季度末法人并表口径的资产总额（信托公司为信托资产）平均值作为划型指标，该指标以监管部门数据为准。

五、指标标准值。依据指标标准值，将各类金融业企业划分为大、中、小、微四个规模类型，中型企业标准上限及以上的为大型企业。

（一）银行业存款类金融机构。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

（二）银行业非存款类金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

（三）贷款公司、小额贷款公司及典当行。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

（四）证券业金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额100亿元及以上的为中型企业，资产总额10亿元及以上的为小型企业，资产总额10亿元以下的为微型企业。

（五）保险业金融机构。资产总额5000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额400亿元及以上的为中型企业，资产总额20亿元及以上的为小型企业，资产总额20亿元以下的为微型企业。

（六）信托公司。信托资产1000亿元以下的为中小微型企业。其中，信托资产400亿元及以上的为中型企业，信托资产20亿元及以上的为小型企业，信托资产20亿元以下的为微型企业。

（七）金融控股公司。资产总额40000亿元以下的为中小微企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。、

(八)除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

六、组织实施。由人民银行会同银监会、证监会、保监会和统计局联合组成金融业企业划型标准工作组，负责金融业企业划型标准的实施、后期评估和调整工作，按年组织金融业企业规模认定，并在人民银行建立的《金融业机构信息管理系统》中增加相应的字段模块。经过认定的金融业企业在系统中进行规模登记，方便政府部门和社会各界查询使用。

七、标准值的评估和调整。金融业企业划型标准工作组每五年对划型标准值受经济发展与通货膨胀等因素的影响程度进行评估和调整。

八、本规定的中型金融业企业标准上限即为大型金融业企业下限。国务院有关部门据此进行相关数据的统计分析，不得制定与本规定不一致的金融业企业划型标准。

九、融资担保公司参照本规定中“除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构”标准划型。

十、本规定由人民银行会同银监会、证监会、保监会和统计局负责解释。

十一、本规定自发布之日起实施,

附:金融业企业划型标准

附

金融业企业划型标准

| 行业 |  | 类别 | 类型 | 资产总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货币金融服务 | 货币银行服务 | 银行业存款类金融机构 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
|  | 非货币银行服务 | 银行业非存款类金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
|  |  | 贷款公司、小额贷款公司及典当行 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
| 资本市场服务 |  | 证券业金融机构 | 中型 | 100亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 10亿元（含）至100亿元 |
|  |  |  | 微型 | 10亿元以下 |
| 保险业 |  | 保险业金融机构 | 中型 | 400亿元（含）至5000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
|  |  |  | 微型 | 20亿元以下 |
| 其他金融业 | 金融信托与管理服务 | 信托公司 | 中型 | 400亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
|  |  |  | 微型 | 20亿元以下 |
|  | 控股公司服务 | 金融控股公司 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
|  | 其他未包括的金融业 | 除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |

2监狱企业声明函附件1-4-2

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(电子签名)：

日期：

注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖投标人公章。

（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。）

3残疾人福利性单位声明函附件1-4-3

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期:

- 4分包意向协议书

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议书；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）    【项目编号/包号：    】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议书。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的工程全部由小微企业实施，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议书约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分竞争性磋商公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议书中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

供应商名称(公章)：

分包供应商名称(公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 四、投标函附件2-1

致：新疆守正项目管理咨询有限公司

根据贵方为项目招标的投标邀请 项目编号 ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

⒈按照招标文件中的一切要求，提供投标货物、安装及技术服务，投标总价        元（人民币大写）￥：          元（用阿拉伯数字书写）人民币，中小企业合同金额为    ，占合同总金额   %，其中小微企业合同金额为    ，占合同总金额   %。明细见投标产品名称数量报价表。

1.我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.若我方中标，我方承诺按投标产品规格向甲方提供供货服务。

3.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。

4.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

5.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

7.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

8.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

9.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

10.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

投标人代表签字：

投标人名称：

（单位公章）

20  年  月  日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

- 五、反商业贿赂承诺书附件2-2

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（电子签章）：

公司法定代表（电子签名）：

法人授权代表（电子签名）：

日期：

- 六、开标一览表附件2-3-1

招标项目名称：                          投标单位名称：

项目编号：

| 分包序号、名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 质保期 |  |
| 供货周期 |  |
| 交货地点 | 最终按甲方指定地点验收、交货。 |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（电子签章）：

投标人代表（电子签名）：

日期：       年     月    日

注：1、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报。

附件2-3-2  明细报价表

项目名称：                              投标单位名称：

招标编号：                              分包序号、名称：

| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 品牌及 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保年限 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（电子签名）：

日期：

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

3、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

4、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

- 七、商务条款偏离表附件2-4

投标人名称（电子签章）：　　　　　         招标编号：

分包序号、名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人代表（电子签名）：

日期：20年　月　日

- 八、产品简要说明一览表附件2-5

投标人名称（电子签章）：　　　　　            招标编号：

分包序号、名称：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及主要技术参数 | 性能说明 | 供货厂（商） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种设备。

投标人代表（电子签名）：

日期：20　 年　月　日

- 九、产品技术支持文件（包含但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）

(格式自拟)

- 十、技术参数偏离表附件2-6

投标人名称（电子签章）：　　　　　             招标编号：

分包序号、名称：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表（电子签名）：

日期：20　 年　月　日

- 十一、售后服务

包括但不限于：（1）售后服务方案。（2）保障措施。（3）培训计划。（4）零配件供应。（5）产品维护保养。（6）排除故障时间。（7）售后服务车辆、设备及人员。

注:按照序号顺序应答

- 十二、项目实施方案

内容包含：①实施流程；②项目管理机构设置；③备货方案；④交货期限安排；⑤运输方案；⑥项目进度保证措施；⑦项目实施的人员配置；⑧备品配件配置；⑨质量保障措施；⑩应急措施及处置方案等10个方面

注:按照序号顺序应答.

- 十三、业绩

（格式自拟）

- 十四、资格审查文件

供应商需按照资格审查要求提供资格审查文件。

注：1.投标人制作投标文件，应按照投标文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

2.招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。