新疆农业大学生物育种创新中心建设项目

招标文件

采购人（章）：新疆农业大学

法定代表人（章）：

联系人：陈琴

电话：13201289776

采购代理：新疆守正项目管理咨询有限公司

法定代表人（签字或盖章） ：

联 系 人：邱奕霏

电    话：15099331657

联系地址：新疆乌鲁木齐市新市区长春南路528号天康企业大厦3楼

目录

公开招标公告	4

第一部分 投标须知	7

第二部分 招标说明	12

第一章 总则	12

第二章 招标文件	14

第三部分 投标说明	15

第一章 对投标人的资质要求	15

第二章 投标文件的编写	15

第三章 投标文件的递交	19

第四章 评标委员会	20

第五章 开　标	21

第六章 评　标	23

第七章 定　标	26

第八章 授予合同	26

第四部分 采购需求	28

第五部分 合同部分	75

第一部分 合同书	77

第二部分 合同一般条款	81

第六部分 投标文件格式	86

新疆农业大学生物育种创新中心建设项目

- 公开招标公告

项目概况

新疆农业大学生物育种创新中心建设项目的潜在投标人应在政采云平台http://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2025年05月20日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

招标方式: 公开招标

项目编号：XJSZG2025-069

项目名称：新疆农业大学生物育种创新中心建设项目

预算金额（元）：7000000.00元

最高限价（元）：7000000.00元

采购需求：

标项名称:标项一、高通量全自动基因分型系统、样本储存系统

数量:2台

预算金额（元）:3500000.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购高通量全自动基因分型系统、样本储存系统，具体参数详见招标文件

标项名称:标项二、流式细胞仪、核磁共振自动分选仪等

数量:一批

预算金额（元）:3500000.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购流式细胞仪、核磁共振自动分选仪等一批仪器设备，具体参数详见招标文件

合同履约期限：合同生效后3个月内完成供货。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年04月29日至2025年05月09日（每日00：00-12：00，12：00-23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年05月20日 11:00（北京时间）

投标地点：新疆政府采购网政采云平台：https://www.zcygov.cn/

开标时间：2025年05月20日 11:00（北京时间）

开标地点：新疆政府采购网政采云平台：https://www.zcygov.cn/

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各供应商应在开标前应确保成为平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆农业大学

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号

联系方式：13201289776

2.采购代理机构信息

名 称：新疆守正项目管理咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市新市区长春南路528号天康企业大厦3楼

联系方式：邱奕霏15099331657

- 第一部分 投标须知

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 标项一：XJSZG2025-069-1 标项二：XJSZG2025-069-2 |
| 2 | 项目名称 | 新疆农业大学生物育种创新中心建设项目 |
| 3 | 联系方式 | 采购单位：新疆农业大学 采购单位地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号 招标代理机构：新疆守正项目管理咨询有限公司 招标公司地址：新疆乌鲁木齐市新市区长春南路528号天康企业大厦3楼 |
| 4 | 采购内容 | 标项一：采购高通量全自动基因分型系统、样本储存系统，具体参数详见招标文件 标项二：采购流式细胞仪、核磁共振自动分选仪等一批仪器设备，具体参数详见招标文件 |
| 5 | 最高限价 | 标项一：¥3500000.00元，投标人投标报价不得高于项目最高限价，否则其投标将被否决 标项二：¥3500000.00元，投标人投标报价不得高于项目最高限价，否则其投标将被否决 |
| 6 | 投标资格 | 具有承担本项目的能力以及符合下述条件的供应商（制造商、代理商）均为合格的投标人： （1）必须是在中华人民共和国境内注册的合法投标人，具有有效的营业执照的供应商； （2）投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 7 | 信用情况 | 信用记录审查： 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 未被列入重大税收违法失信主体、、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9 | 招标文件发放日期 | 时间：2025年04月29日至2025年05月09日（每日00：00-12：00，12：00-23：59，北京时间，节假日除外) 地点：线上获取。供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件） |
| 10 | 标书售价 | 人民币0元/份 |
| 11 | 投标文件 递交截止时间及开标 时间 | 2025年05月20日 11:00（北京时间） |
| 12 | 投标文件递交及开标地点 | 新疆政府采购网政采云平台：https://www.zcygov.cn/ |
| 13 | 投标有效期 | 九十天 |
| 14 | 质保期 | 验收合格后，质量保证期壹年，终身维修 |
| 15 | 供货周期 | 合同生效后3个月内完成供货。 |
| 16 | 交货地点 | 新疆农业大学，最终按甲方指定地点验收、交货。 |
| 17 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 18 | 投标保证金 | 标项一：保证金金额：70000元（柒万元整）（人民币） 标项二：保证金金额：70000元（柒万元整）（人民币） 保证金缴纳账户信息： 收款单位全称：新疆守正项目管理咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路支行 行 号：105881000575 银行账号：65050161604100001075 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路支行 备注：1、保证金的缴纳采取银行电汇或网银方式提交、电子保函等非现金形式（保证金须在投标截止时间前确认到账）。 2、供应商在提交保证金时需在备注栏注明：所投标项的标项名称简称及项目编号。未按时提交保证金的文件无效； 3、投标保证金的退还：投标保证金的退还：自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。退还投标保证金需递交退款收据及退款银行账户信息（必须是交纳投标保证金的账户）。 收件人：袁文琪 收件电话：0991-6613837 地 址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦3楼 |
| 19 | 响应文件份数 | 供应商可通过账号密码或CA登录政采云客户端进行投标文件的制作，本项目采用电子版投标文件。 |
| 20 | 签字或盖章要求 | (1)投标文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。 (2)本文件中要求提交网上查询的证明资料的，以及本款中未明确要求盖章或签字的，不需盖章或签字； |
| 21 | 付款方式及币种 | 1、付款币种 本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 2、付款方式：以合同签订时约定为准。 |
| 22 | 投标费用 | 不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。 |
| 23 | 招标代理服务费 | 1、代理报酬的计算方法：参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法下浮30%收取。不足三千元按照三千元收取。 2、代理报酬支付方式：由中标人支付。 3、代理报酬的支付时间：由中标人领取中标通知书前支付。 |
| 24 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 25 | 政府采购政策支持 | 1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员； 3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策； 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业； 5、供应商经享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业； 6、本项目中小企业扶持政策：本项目为非专门面向中小企业采购项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。供应商应提供《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件；供应商应提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。中标单位符合小微企业投标时享受中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标供应商的企业类型声明函。 7、根据“关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）”等有关规定，本项目标的所属行业为工业。 8、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号)，投标人所投产品的制造商属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的中型、小型、微型企业标准的，按文件格式提供《中小企业声明函》。 9、根据财政部、司令部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知财库[2014]68号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同中型、小型、微型企业。 10、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同中型、小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的，按照文件格式提供残疾人福利性单位声明函。 |
| 26 | 优先采购节能环保产品政策 | 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效； - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。 |
| 27 | 质疑须知 | 递交方式： 现场递交纸质版质疑函（加盖公章）及Word格式电子版质疑文件至接受单位，如法定代表人前来递交需携带法定代表人身份证原件，如被委托人前来递交需携带法定代表人授权委托书及被委托人身份证原件。 接收部门： 新疆守正项目管理咨询有限公司 联系电话： 15099331657 通讯地址： 新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦 |
| 28 | 答疑澄清 | 投标人对招标文件有需要答疑澄清的须在投标截止之间十五日之前以书面形式提交至招标代理机构，修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 29 | 公告发布媒体 | 新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html |
| 30 | 招标文件采购需求未明确标注采购进口产品的，拒绝进口产品参加。 |  |
| 31 | 政采云平台中的报价明细表需按投标产品逐条填写，如简写为详见投标文件等，则该供应商的投标文件作废标处理。 |  |
| 32 | 标项一核心产品：高通量全自动基因分型系统 标项二核心产品：核磁共振自动分选仪 |  |
| 备注 | 1、招标文件中部分加“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 |  |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |

- 第二部分 招标说明

- 第一章 总则

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于本招标公告中所述项目的货物及相关服务的采购。

2. 投标资格

2.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：见投标须知前附表

2.3.本项目的特定资格要求：见投标须知前附表

3.投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（服务商），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

4. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（8）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

（9）投标人拒绝修正错误的；

（10）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（11）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

5. 投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。

6. 定义

下列术语和缩写的定义为：

6.1  “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

6.2  “招标代理机构”系指新疆守正项目管理咨询有限公司。

6.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

6.4  “投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

6.5　“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

6.6  “投标人代表”是指投标人法定代表人，或法定代表人指定的某一代表自己参与和处理与投标项目有关事宜的自然人。

6.7 “中标人”系指经评标委员、会评定后由评标委员会推荐并由采购人确定的投标人。

6.8  “货物”、“产品”指本招标文件中第四部分《采购需求》及《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)所述所有货物及相关服务。

6.9  采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

6.10 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品。

6.11 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

6.12  “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

6.13 “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

6.14  “标段/标项（包）”系指一个完整独立的投标项目。

7. 投标费用

7.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

7.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

- 第二章 招标文件

8. 招标文件说明

8.1  招标文件组成如下：

投标邀请

第一部分投标须知

第二部分招标说明

第三部分投标说明

第四部分采购需求

第五部分合同部分

第六部分投标文件格式（范本格式）

8.2  投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

9. 招标文件的修改或补充

9.1　澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

9.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。

9.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

10.质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 第三部分 投标说明

- 第一章 对投标人的资质要求

1、开标会的资质要求、开标时间及地点

1.1  本项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表列清。

1.2　所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致废标。

- 第二章 投标文件的编写

2. 要求

2.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。

2.2  允许投标人对本招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有包的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4. 投标文件的组成

4. 投标文件的组成

4.1　投标人编写的投标文件应包括但不限于下列内容：

一、法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件

二、投标人代表身份证明

1法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)（附件1-1）

2法定代表人授权委托书(授权代表参加投标) （附件1-2）

三、提供符合政府采购政策的证明材料

1中小企业声明函（附件1-4-1）

2监狱企业证明文件（附件1-4-2）

3残疾人福利性单位声明函（附件1-4-3）

四、投标函（附件2-1）

五、反商业贿赂承诺书；（附件2-2）

六、投标报价

1开标一览表（附件2-3-1）

2明细报价表（附件2-3-2）

七、商务条款偏离表（附件2-4）

八、产品简要说明一览表（附件2-5）

九、产品技术支持文件（包含但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）

十、技术参数偏离表（附件2-6）

十一、售后服务

十二、项目实施方案

十三、业绩

十四、资格审查文件

4.2　在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

4.3　供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

5. 投标文件格式

5.1投标文件制作时，应按照招标文件中明确的投标文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

5.2投标人应按照投标须知前附表要求的份数编制投标文件。

5.3当副本和正本不一致时，以正本为准。

5.4投标文件具有法律效力,与其他形式的投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

5.5投标文件应在规定区域加盖单位和法定代表人签章。投标文件若无签章，则视为无效文件。

5.6投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求

6. 投标报价

6.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

6.2 投标人必须按开标一览表和明细报价表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其明细报价表中的报价。

6.3 投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

★6.4　投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送，否则，在评标时将其视为无效投标。

6.5  投标报价不符合招标文件对投标报价要求的，为无效投标。

6.6投标报价超预算金额（最高限价）的，为无效投标。

6.7 投标报价是履行合同的最终价格，应包括下列几项费用：

（1）招标文件中要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2）招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

（3）投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

（4）综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

7. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

7.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

7.2  投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

7.3  上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括供货来源信息。

7.4没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

7.5 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。

7.6 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

7.7 对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

7.8 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

8. 投标有效期

8.1　投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

8.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

9. 投标文件的签署和规定见前投标须知前附表。

10.投标文件的密封和标记见前投标须知前附表。

11. 投标保证金

11.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

11.2　投标保证金应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

11.3  投标人应提交投标保证金，并于投标保证金缴纳截止时间前到达新疆守正项目管理咨询有限公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于投标保证金缴纳截止时间三个工作日前向新疆守正项目管理咨询有限公司送达，如投标保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注项目编号及包号）。

投标保证金可直接交入：

全称：新疆守正项目管理咨询有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路支行

行号：105881000575

账号：65050161604100001075

11.4　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

11.5  中标人的投标保证金，将在领取中标通知书，缴纳履约保证金并签订合同后5个工作日内无息退还。

11.6在评标过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝；

（1）未按规定提交投标保证金的投标；

（2）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（3）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分；

（4）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

（5）投标人拒绝修正错误的；

（6）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（7）投标有效期不足的；

（8）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（9）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

11.7下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标人未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱会场秩序；

(6)  本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

- 第三章 投标文件的递交

12. 投标文件的标记

12.1本项目采用不见面电子标。

12.2任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

13. 投标截止时间

13.1  投标人应在本章规定的投标截止时间前和地点递交投标文件。

13.2　除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

13.3  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理

13.4  出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

14. 投标文件的补充、修改或者撤回

14.1 投标人在招标文件规定的提交投标文件截止时间前，可以撤回已递交的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新递交。在投标文件递交截止时间之后，供应商不得对已经递交的投标文件撤销或修改。

14.2  投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件，否则招标方将不予退还其投标保证金。

- 第四章 评标委员会

15. 评标委员会

15.1  招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责按招标文件规定的评标标准向招标方推荐中标候选人，并标明排列顺序。

15.2　评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3  评标委员会由有关技术、经济等方面的五名以上专家组成。

15.4  按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，可采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

15.5评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）招标项目的范围、性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

15.6  评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

15.7  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

15.8  评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

15.9　与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

- 第五章 开　标

16. 开标

16.1　本项目开标的时间、地点见投标人须知前附表。

16.2　采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不足3家的，不得开标。

16.3　开标时，投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和投标人须知前附表规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构和采购人对此不承担任何责任。

16.4　投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。

16.5　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

★17. 资格审查

17.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

资格审查内容如下：

资格审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； | 三证合一营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 提供（2023年度或2024年度）经审计财务会计报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，新成立的公司提供情况说明）或基本开户银行出具的资信证明或近半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）； 个体工商户审查财务状况报告或财务报表，则将以个体工商户为户名的银行账户状况视为个体工商户的财务状况；如果个体工商户仅有经营者或者家庭经营成员的银行账户，则将经营者或者家庭经营成员的银行账户状况视为个体工商户的财务状况。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力等相关证明材料或声明 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 提供近半年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料（附复印件）； 个体工商户参与政府采购活动需要提供缴纳税收的凭据和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社保的，应提供相应文件以证明其依法免税或不需要缴纳社保的优惠； |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明书。 |
| 6 | 信用查询 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单其投标将被拒绝。 |
| 7 | 是否缴纳投标保证金 | 提供缴纳保证金凭证。 |
| 备注 | 再次重申：供应商请认真阅读和理解上述内容，避免资格审查中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成废标。 |  |

1.资格审查合格的打“√”，不合格的打“×”。

2.资格审查结果，通过打“√”，不通过的打“×”。

3.请填写不通过资格审查的投标人的原因。

- 第六章 评　标

18. 评标依据

18.1　评标的依据为招标文件。

19. 投标文件的澄清

19.1　为有助于对投标文件进行审查、评估，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表根据评标委员会要求作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

19.2　应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前,答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

20. 评标过程的保密

20.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

21. 符合性评审

21.1  评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

21.3　在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效标处理。

21.4  投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

21.5  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作无效标处理。

21.6　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

21.7  对投标文件满足招标文件条款的审查：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；

（2）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离的投标。重大偏离是指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（3）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（4）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

符合性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 投标函有单位电子签章及法定代表人或法定代表人授权的代理人电子签名； |  |  |  |  |
| 2 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件组成不完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写； |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件是否按照要求签署、盖章； |  |  |  |  |
| 5 | 投标报价是否在采购预算或最高限价以内； |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价 |  |  |  |  |
| 7 | 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求 |  |  |  |  |
| 审查结果 |  |  |  |  |  |
| 不通过理由说明 |  |  |  |  |  |

1. 符合性审查审查合格的打“√”，不合格的打“×”。

2. 符合性审查审查结果，通过打“√”，不通过的打“×”。

3.请填写不通过符合性审查审查的投标人的原因。

投标文件响应程度符合性审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度符合性审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

标项一评审因素

评分标准100%（以下得分保留小数点后2位）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人报价 | 30分 | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |
| 2 | 配套产品配置及性能指标 | 配置及性能指标43分 | 根据投标文件对采购文件产品详细技术参数和性能指标的响应程度：优于或完全符合采购文件要求的得43分。 其中，星号项（*）为关键性技术要求，共计17项，每有一项不符合扣1.5分，扣完为止。非星号项为一般技术要求，共计35项，每有一项不符合扣0.5分，扣完为止。正偏离不加分。 注：1.投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。 2.技术参数符合性的证明材料，可以是制造商公开发布的印刷资料（彩页或技术参数证明材料）、功能截图、证书、查询链接、检测报告等，未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数，做扣分处理。 |
| 3 | 质保承诺、售后服务体系及服务情况 | 售后服务人员（6分） | 制造商（至少包括核心产品）具备稳定的专业维护工程师，并具备相应的专业维护资格，得3分（资格证明材料可以是职称证书、制造商声明或内部培训合格证书等）。 产品制造商（至少包括核心产品）具备稳定的技术支持，并具备相应的技术支持资格，得3分（资格证明材料可以是职称证书、制造商声明或内部培训合格证书等）。 |
|  |  | 售后服务响应时间（2分） | 拥有完善的售后服务保障体系，可保证2小时内应急响应（2分）；附承诺书及相应证明材料，若提供承诺书但存在逻辑有误、与事实不符、无法满足等情形，则不得分。 |
|  |  | 配送及安装实施方案（8分） | 从①配送计划、②安装调试方案、③测试与试运行等方面对投标人提供的配送及安装实施方案进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得8分，不够完善的得4分，极不完善的得1分，未提供的不得分 |
|  |  | 培训方案 （5分） | 从①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等方面对投标人提供的培训方案进行评价，完整合理、针对性强的得5分，不够完善的3分，极不完善的得1分，未提供的不得分。 |
| 4 | 相关项目业绩 | 相关项目业绩（6分） | 投标人每提供一个投标截止日前三年内所投产品的同类项目经营业绩得2分，最高不超过6分（需提供合同或中标通知书复印件）。 |

标项二评审因素

评分标准100%（以下得分保留小数点后2位）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人报价 | 30分 | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |
| 2 | 配套产品配置及性能指标 | 配置及性能指标40分 | 根据投标文件对采购文件产品详细技术参数和性能指标的响应程度：优于或完全符合采购文件要求的得40分。星号（*）为关键性技术要求一项不符合扣5分，非星号为一般技术要求0.5分，扣完为止，正偏离不加分。 注：1.投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。 2.技术参数符合性的证明材料，可以是制造商公开发布的印刷资料（彩页或技术参数证明材料）、功能截图、证书、查询链接、检测报告等，未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数，做扣分处理。 |
|  |  | 产品实用性及功能性（5分） | 根据设备配置符合程度综合评判：所投产品①功能配置齐全，②满足实验使用要求，③操作简便，④产品质量合格，⑤后期维护成本低且简单。以上符合一项得1分，不符合不得分。满分5分。 |
| 3 | 质保承诺、售后服务体系及服务情况 | 售后服务人员（6分） | 厂家（至少包括核心产品）具备稳定的专业维护工程师，并具备相应的资格证明，得3分（需提供证明材料） 厂家（至少包括核心产品）具备稳定的技术支持，并具备相应的资格证明，得3分（需提供证明材料） |
|  |  | 售后服务响应时间（2分） | 拥有完善的售后服务保障体系，可保证2小时内应急响应（2分）；附承诺书及相应证明材料，若提供承诺书但存在逻辑有误、与事实不符、无法满足等情形，则不得分。 |
|  |  | 配送及安装实施方案（6分） | 从①配送计划、②安装调试方案、③测试与试运行等方面对投标人提供的配送及安装实施方案方案进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得6分，不够完善的得3分，极不完善的得1分，未提供的不得分 |
|  |  | 培训方案 （6分） | 从①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等方面对投标人提供的培训方案进行评价，完整合理、针对性强的得6分，不够完善的3分，极不完善的得1分，未提供的不得分。 |
| 4 | 相关项目业绩 | 相关项目业绩（5分） | 根据投标文件所提供投标截止日前三年内所投产品的同类项目经营业绩进行比较：（附合同或中标通知书复印件，每一份合同或中标通知书加1分，直至满5分。 |

22. 详细评审

22.1经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标人所有投标产品的技术和商务部分进行详细评审。

22.2 在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

22.3采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.3.1当投标人总得分相同时，以投标价格低者排位在前。

22.4根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。

- 第七章 定　标

23. 定标标准

23.1　合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的，得分最高的投标人。

23.2　如果确定中标人没有条件圆满履行合同，招标方有权按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1　为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

25. 中标通知书

25.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2  《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25.3  中标人在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

- 第八章 授予合同

26. 签订合同

26.1  中标人收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标人投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

26.2  招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加。

26.3  如中标人拒签合同，则按违约处理。

26.4  招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

26.5  不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。

27 投标人低价恶意中标不能按要求供货的，五年内禁止参加新疆农业大学的任何招标活动。

28  合同签订、货物（服务）交付采购人使用后，采购人将依据采购文件中采购需求及中标（成交）人投标（响应）文件中的响应内容组织项目履约验收。

29  中标人与采购人签订合同时，必须提供产品合法来源证明材料。

- 第四部分 采购需求

标项一、采购清单及技术参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高通量全自动基因分型系统（核心产品） | 台 | 1 |
| 2 | 样本储存系统 | 台 | 1 |

1  设备用途

应用于分子标记开发与筛选、功能基因检测、关联分析与验证、基因精细定位、遗传多样性分析、分子标记辅助育种、转基因鉴定、纯度鉴定、品种鉴定等实验场景。

2  技术参数

2.1 全自动反应板制备仪

- 适用于单个或者几十、上百个SNP位点检测，几百至上万样本检测通量，加样样本与试剂组合随机组配；

- *用于PCR反应板的制备，包含样本复制分装，试剂添加，反应板封膜，样本板和反应板的自动取放等流程，所有操作整合在同一台仪器内，无需人工干预自动完成，增加无人值守时间，减少人为操作误差；

- 可兼容所有基于 PCR 板的反应实验，体系构建工作可以兼容 SSR，自动化高效完成；

- 适配384孔格式微孔板，每孔反应体系体积可低至2微升，节约样本，降低试剂用量；

- *PCR体系全自动构建，快速高效，样本复制分装、试剂添加、反应板封膜整个过程， 384孔板制备时间≤3分钟；

- 样本复制分装：96道接触式移液头，复制分装模式，包括 96→96，96→384，移液体积范围1-10μL，10μL CV≤3%；

- 试剂添加：采用金属钢针四通道非接触式添加，无需消耗任何耗材，单孔移液体积范围0.8-20微升，10μL CV≤3%，试剂板位有低温制冷功能；

- *清洗模块：所有移液吸头均可自动清洗，带超声波清洗功能，一次实验可重复利用一套枪头降低成本，同时最大程度减少样本和试剂的交叉污染；

- 样本烘干状态，支持最小反应体系0.8ul；

- 适配耗材：样本板：0.1ml 全裙边96孔板，0.2半裙边和无裙边PCR板；试剂板：0.6mlEP管、八道试剂槽，1.2深孔板；反应板：符合SBS国际标准96、384孔板；

- *体系构建支持方案：1位点*384样本、4位点*96样本、1位点*96样本、8位点*48样本、12位点*32样本、16位点*24样本；

- 384微孔板体系配制中试剂漏孔率≤0.05%；

- 热封模块：自动热封膜热封时间<2秒/板，可有效地避免高温对反应体系带来的影响，温度准确性 170℃±3℃，温度均匀性≤±3℃；

- 仪器带有条码自动扫描功能，可自动记录样本板与反应板的信息并相互对应，可导入LIMS实验室信息管理系统，方便实验结果的分析和追溯；

- *自动机械臂尺寸：臂展≥ 420mm，Z轴高度≥ 510mm；

- 自动机械臂线速度：标准负载下（2kg）≥1220mm/s；

- *自动机械臂重复定位精度：≤±0.03mm；

- 自动机械臂支持应急停、4个自由度关节可控，Z轴可以实现上下定制，支持内旋、外旋、倒装等，极易节省空间，可以在狭小的空间里实现自由运动；

- 自动机械臂夹爪控制方式：支持MODBUS总线控制和I/0 控制、脉冲控制；

- *堆叠笼设计：可拆卸式，方便样本板和反应板的放置；

- *堆叠笼容量：配置≥8个堆叠笼，每个堆叠笼配有≥10个SBS板位，可放置标准的PCR板或深孔板；

2.2 高通量水浴热循环仪

- 水浴热循仪用于96，384等多种规格孔板PCR扩增实验。温度控制40℃-97℃，精度±0.1℃，温度均一性±0.2℃；

- *可进行常规PCR程序设置以及Touchdown实验，一次性扩增PCR孔板数量：1-25块，384孔板一次性最多获取9600个反应数据；

- *三水箱运行，可设置自动预热及过冲、缓冲温度，避免反应板在水箱间移动时，带入水分影响目标水箱温度，导致反应温度不准；

- 使用热水浴进行快速升温，使用风冷系统辅助快速降温；

- *具备自动补水功能，无需人工补水，水蒸汽可通过水浴锅上方管道排出；

- 机械臂自动操作提篮在三个水箱中移动，直接切换不同温度的水浴，无需等待升降温变化，运行时间比常规PCR节省25%；

- 仪器配备操作平板，图形化软件界面，简单易操作；

- 操作主界面有清晰的设备状态显示，至少包含以下内容：目标温度、水箱名称、当前温度、水箱液位等信息，方便用户观测设备状态；

- 带有预约功能，可在每日工作之前自动预热水浴；

- 水浴热循环仪软件可实时显示PCR过程中的温度曲线；

- 单机最大功率不超过3.5kW；

2.3 自动化高通量荧光扫描仪

- *兼容Taqman、KASP、PARMS等多种主流荧光终点法检测的实验数据， 配置有6个荧光通道支持多重扫描，分别是FAM、HEX/VIC、ROX、ATTO590、ATTO647、ATTO680，可更换兼容其他通道；

- 高速荧光扫描仪模块开放，可用于高精度384微孔板（2ul），384PCR板（40ul）等多种格式的扫描；

- 样本信息与位点信息自动与PCR扫描结果匹配，分型结果与位点信息一一对应；

- LED光源，能耗低寿命长，光源寿命大于3000小时；

- *使用CMOS全场扫描技术，扫描时间短，每块板只需8秒钟即可采集所有信号；

- 灵敏度可达0.2 fmol荧光分子/孔；

- 荧光通道采用滤光片，荧光检测效果稳定；

- *配备有≥4个可拆卸堆摞式堆栈，可完成80个反应板的连续扫描，中间无需人工干预；

- 支持条码类型：CodeBar、ITF、Code128、Code39、UPC/EAN、Code93；

- 可拆卸堆摞式堆栈夹爪定位精度≤±0.02mm；

- 配备操作平板，配置手动扫码器，方便显示和操作；

2.4 自动化分析软件

- 设备连接：PC与设备互联后，可通过同步功能下载设备数据；

- 配备有专业的 SNP分型检测软件，可对分型结果进行自动化检测，并且建立样本及引物间的关联分析；

- 分型软件功能强大，可以对96、384孔板进行结果的录入，显示和输出；可以对每个实验建立项目管理，可以显示孔板名称、引物名称及分型的伞形聚类图，可以标注样品孔及NTC；

- 支持导入导出样本板、试剂模板便于用户快速批量建立实验；

- 分型软件能够支持微体系分析，无需手动调整参数就能实现自动化分析数据；

- *分析结果提供精确聚类结果图和各格式导出数据，能够方便查看数据的各种属性；可导出CSV数据，散点图图片、SNPviewer结构数据以及实验打包数据；

- *具有自动聚类，坐标轴自适应，分型图水印设置，图标大小可调，多次拍照比较，分析参数设置等全面的分析功能，满足各场景下的分析需求；

- *分型聚类图可进行圆点大小、颜色、亮度的调整设置，并可方便的使用框选、圈选功能对要调整的点选中；

- 项目管理模块：多用户共享数据库，密码保护的多级安全数据存储；

3  高通量全自动基因分型系统配置要求

- 全自动反应板制备仪1套（含8个可拆卸堆叠笼和40个384微孔板适配器）

- 高通量水浴热循环仪1套

- 自动化高通量荧光扫描仪1台（含4个可拆卸堆叠笼）

- 自动化分析软件1套

- 各设备产品用户手册1套

4  技术服务

4.1 仪器安装、调试和验收：仪器到达用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器；安装前，提供安装条件、用水、用电条件说明。

4.2 培训要求：安装验收后，厂家在用户所在地对用户进行仪器操作和维护的现场培训；包括仪器原理、使用方法和维护方法等。

样本储存系统

技术参数

容积(L)：914

耗电量(kW·h/24h)：6.12

噪声dB(A)：60

能效等级：三级能效

柜内温度范围：冷藏(-1℃~10℃)冷冻(-6~-15℃)

温控器调温范围：冷藏(-1℃~10℃)冷冻(-6~-18℃）

功率：390W

制冷方式：直冷

下层不锈钢抽屉及冰盒放满

标项二、采购清单及技术参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流式细胞仪（三激光八色） | 台 | 1 |
| 2 | 核磁共振自动分选仪（核心产品） | 台 | 1 |
| 3 | 实验型植物精油提取设备 | 台 | 1 |
| 4 | 多功能酶标仪 | 台 | 1 |
| 5 | 实验室纯水超纯水系统 | 套 | 1 |
| 6 | 超微量紫外-可见光分光光度计 | 台 | 1 |
| 7 | 无人机 | 台 | 1 |
| 8 | 无人机镜头 | 台 | 1 |
| 9 | 多功能数字化玉米考种机 | 台 | 1 |
| 10 | 双层恒温摇床 | 台 | 2 |
| 11 | 叶面积测量仪 | 台 | 2 |
| 12 | 超低温冰箱 | 台 | 2 |
| 13 | PCR仪 | 台 | 8 |
| 14 | 高速台式冷冻离心机 | 台 | 3 |
| 15 | 高速台式离心机 | 台 | 2 |
| 16 | 常温摇床 | 台 | 2 |
| 17 | 分析天平（万分之一） | 台 | 2 |
| 18 | 分析天平（千分之一） | 台 | 2 |
| 19 | 分析天平（百分之一） | 台 | 2 |
| 20 | 空调 | 台 | 1 |
| 21 | 制冷系统 | 台 | 1 |
| 22 | 数显水浴锅 | 台 | 2 |
| 23 | 涡旋振荡器 | 台 | 2 |
| 24 | 生物冷藏柜 | 台 | 2 |
|  | 合计 |  |  |

品目一、流式细胞仪（三激光八色）

一、功能用途：包括但不限于细胞免疫表型鉴定和功能研究，细胞凋亡、周期分析，细胞生理功能研究（死活鉴定、细胞内pH值、细胞内钙流、膜电位检测），干细胞的鉴定、功能分析，等等；能用于90纳米以下细胞或微粒（如细胞囊泡、大病毒颗粒、微生物、外泌体、纳米生物材料等）的鉴定检测。

二、技术参数指标：

*1、激光器：配置488nm蓝色、638nm红色、405nm紫色固态激光器，激光器功率均≥50mW。

2、检测参数：配置前向角散射光参数FSC、侧向角散射光参数SSC以及八个荧光检测参数。

3、荧光检测器：光电二极管检测器，对长波长光灵敏且光电转换效率高。

4、荧光收集方式：波分复用检测模块，全反射光路设计，每个检测器前只经过一个带通滤光片提高光检测收集效率、减少光信号损失。

*5、流动室：经典的鞘液流聚焦，免校准光学石英杯流动室，数值孔径≥1.2NA确保高荧光分辨率。

*6、液流驱动：采用空气压缩泵或超低压蠕动泵（非注射泵/柱塞泵）鞘液和样品传输系统驱动液流上样，确保液流连续、稳定、无断点。

7、样本流速：样本流速有10μL/min、30μL/min、60μL/min 固定三档，流速也可在10μL/min-240μL/min之间以1μL/min增量自定义调节。

8、样本死体积：单管≤10μL。

9、荧光灵敏度：FITC＜40MESF、 PE＜20MESF。

10、荧光分辨率：rCV＜3.0%。

11、上样速度：≥25,000个细胞/秒。

12、携带污染率：单管模式≤1.0%。

13、信号处理：16,777,216 道数字信号精度，全数字化系统，拥有 7 个十进制的动态范围。

14、数据存储能力：≥2000万事件/文件。

*15、最小检测颗粒: ≤90nm。

16、液流控制程序：仪器启动（初始化）、样本混合、反向冲洗、排气泡、关闭（日常清洗）、深度清洗等都通过软件程序控制。

17、仪器质控：内置质控程序，可自动检测仪器配置、激光器功率、激光延迟、每个通道的 CV 值、增益值和平均荧光强度。

*18、数据补偿：自动矩阵补偿和手动矩阵补偿；具备创新补偿数据库，存储染料的荧光溢出值，随增益变化可准确、轻松调节补偿矩阵。

19、软件：多功能流式软件用于控制仪器运行、实验数据收集和分析，软件开放可免费安装于任意PC终端用于数据分析。

20、工作站：配套不低于处理器Intel i5，硬盘1T、内存8G计算机和23寸显示器一套。

*21、质保及售后响应：整机质保1年；生产厂家在乌鲁木齐有驻地工程师，如需服务2小时响应、24小时到达现场。

品目二、核磁共振自动分选仪（核心产品）

一、用途：分析种子含油、含水量 SFC检测（群体、单粒都可以使用），用于育种方向的研究

二、功能：

1、分析种子含油、含水量（群体、单粒都可以使用），用于育种方向的研究。

2、软件可以研究种子中不同温度、相态下水分的迁移过程。

检测对象：含油作物种子，类似油菜、大豆、花生等

三、技术参数：

1、仪器为分体式即磁体部分与电子部分分开放置

*2、磁体材料：铝镍钴稀土材料

*3、永久磁体的磁场强度：0.47特斯拉

*4、氢的共振频率：20MHz

5、样品管直径： 18mm

6、探头直径：18mm

7、磁体温度范围：室温~40摄氏度。

8、射频放大器的功率： 300 W

9、脉冲分辨率：20ns

10、脉冲宽度比：优于1%

11、最小脉冲宽度 300ns

12、最大脉冲宽度1500ns

13、射频接收器的动态范围：45~114dB

14、数字转换器的速率/位数：14MHz/12Bit

15、NMR的温度范围：35~45℃

16、NMR的控温精度：0. 01℃

*17、软件：功能强大，自动进行变换.可以分析种子中不同相态的水份迁移，例如，游离水、自由水、结合水的转换和反衍。

*18、分析方法符合：ISO10565、AOCS Ak 4 – 95、ISO10632、FGIS2013-050、FGIS00-101标准

19、质保及售后响应：整机质保1年；

品目三、实验型植物精油提取设备

一、技术参数

1.电源:三线 两相380V 50Hz

2. 提取罐加热功率：定制（采用导热油加热或水加热）

3. 提取罐有效容积：10L

4. 提取罐加热面积：4.6m2

5. 冷凝器冷凝面积：9.8 m2

6. 水提温度：60～100 ℃

7. 材质：优质 SUS304 2B，

8. 加热功率：30KW

9. 冷凝水出水温度在线监测材质：整机采用不锈钢304制作。

*10. 提取方式：可隔水蒸馏，水浴提取，内设提取吊篮，支持干、湿原料提取

12. 机组可实现智能化控制，设有自动提取功能，设有报警功能。

13. 冷凝装置：双级回流冷凝装置

14. 机组固定支脚带万象脚轮可随时移动和固定

15. 冷凝水出水温度在线监测

16. 设备采用独立设计立式油水分离器，可有效彻底将油水分离

17. 设备设有复流柱，可在位控制油水分离复流，纯露收集

*18.控制系统采用Y-JYZKXL

*19.可分体操作可联动操作

20、质保及售后响应：整机质保1年；

品目四、多功能酶标仪

技术参数

1、检测类型：6-384孔微孔板

*2、应用范围：光吸收、荧光强度、化学发光

3、光吸收

3.1、波长范围：200nm-1000nm，全波长范围内1nm连续可调

3.2、带宽：<=5nm

3.3、测定精确度：<±0.003 OD ±1.0%, 0–3.0 OD

3.4、光程校正技术：配有光径传感器技术，可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值，校正结果不随温度变化而变化

4、荧光强度：

4.1、波长范围：标配360/465，485/535，535/595滤光片，可选配250nm-850nm间滤光片。

4.2、带宽(EX, EM)：依据滤光片

4.3、灵敏度： 2pM 荧光素，96孔板； 3pM荧光素，384孔板

5、化学发光：

5.1、波长范围：250nm—650nm

5.2、灵敏度（辉光）：≤2pM ATP，96孔板；

*5.3、动态范围：7个数量级

5.4、孔间干扰：<0.1%，白色96板；<0.3%，白色384孔板

6、温度控制：室温+4℃---45℃

*7、震荡方式：线性和圆周，能量可调

*8、光源：双高能氙闪灯（1只用于光吸收，1只用于荧光）

*9、检测器：硅光二极管+制冷型双重Auto-PMT

10、检测模式：终点法、动力学法、单孔多点扫描和光谱扫描（仅光吸收）

*11、软件：硬件控制、数据采集及分析一体化软件，可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，19种以上曲线拟合方式，可完成自编公式和程序的存储及运行；数据导出格式：excel、TXT和XML。

12、配置清单：

12.1、主机一套：含光吸收模块、荧光强度模块、化学发光模块

12.2、荧光滤光片组3组

12.3、专业分析和控制软件一套

12.4、防尘罩、使用手册、鼠标垫

12.5、电脑（I5处理器+16G内存+1T硬盘）一台

14、质保及售后响应：整机质保1年；

品目五、实验室纯水超纯水系统

1.技术指标

1.1 系统由自来水进水，同时生产反渗透纯水和一级超纯水

1.2 纯水产水水质

1.2.1进水:自来水；压力0.5 - 6.9 bar

1.2.2电阻率： >0.05 MΩ•cm＠25℃

*1.2.3微生物：＜0.001cfu/ml（选配同品牌终端超滤器）

1.2.4颗粒物：＜1/ml

1.2.5离子去除率：＞ 98% （与进水水质相关）

1.2.6 制水速度：8L/h， 纯水分配速度3L/min

1.2.7水回收率：可达75%（可通过硬度及CO2浓度自动调节）

1.3超纯水产水水质：

1.3.1电阻率：18.2 MΩ•cm＠25℃

*1.3.2总有机碳含量(TOC)：＜ 2ppb；(50ppb进水）

* 1.3.3微生物：＜0.001cfu/ml（选配同品牌终端超滤器）

1.3.4颗粒物：＜1/ml

1.3.5内毒素<0.001EU/ml（选配同品牌终端超滤器）

1.3.6 RNase<1pg/ml, DNase<5pg/ml（选配同品牌终端超滤器）

1.3.7流速：2L/min (可自由调节）

1.4 带有预处理工艺，有效吸附颗粒物、微生物等杂质。

1.5高效反渗透柱，系统配有冲洗功能，提升反渗透使用寿命。

1.6系统支持优化功能，提升反渗透的回收率，最高可以将回收率提高到70%

1.7 核子级树脂柱，大容量填充保障纯化柱的使用寿命。

1.8内置185/254nm双波长紫外灯，用于氧化有机物

*1.9储水系统采用低溶出安全材质，可以提供相关材料证明文件，容积50L，可以完全排空，终身免维护，有效抑制生物膜形成。配有分配泵，可快速取水。

*1.10配150膜过滤器去除颗粒物和细菌，0.45+0.2微米双层聚醚砜膜，有效过滤面积达150cm2（提供符合HIMA/ASTM F-838-05细菌挑战性实验的证书）

1.11可选配终端超滤器CellPlus，独立无菌包装，去除内毒素、热原、DNase、RNase及颗粒物等

1.12配置远程的取水单元，可连接终端过滤器，实现远程取水（离主机不少于2米处）

1.13 可定时定量取水，并可实现滑动取水，实现分级取水功能

1.14产成水符合ASTM、ISO、NCCLS、GB、USP及中国药典要求

1.15配有arium纯水智能操作软件，触摸屏操作，中文等多语言操作系统

1.16导航式菜单，完善的维护提示及报警功能

1.17具有系统日志功能，自动记录系统维护及操作信息，符合GMP要求

*1.18可通过SD卡，打印机等通讯接口记录5年水质数据及打印输出水质信息，符合GMP要求的数据记录及备份功能

2.系统配置

2.1	主机（含反渗透柱1支，双波长紫外灯）×1

2.2	 预处理柱×1

2.3	 50L袋式水箱系统×1

2.4	 50L抛弃型储水袋（带空气过滤器）×2

2.5	 纯化柱×1

2.6	 终端过滤器×1

2.7	 远程取水单元×1

2.8	 清洗套件×1

2.9	 国产前处理装置×1

3、质保及售后响应：整机质保1年；

品目六、超微量紫外-可见光分光光度计

主要用途：微量核酸、蛋白浓度的测定

一、技术指标：

*1.基座检测下限：≤2ng/ul（dsDNA），≤0.06mg/ml（BSA），≤0.03mg/ml（IgG）；

基座检测上限：≥27,400ng/ul（dsDNA），≥820mg/ml（BSA），≥400mg/ml（IgG）；

2. 波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析；

*3. 光程：内含≥0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确；

4. 检测重复性：≤0.002A(1.0mm光程) 或1%CV；

5. 最小样品体积≤1ul；

6. 载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测，

无需使用微量比色皿和毛细管等容器；

*7. 当样本中存在污染物时，能确定样品污染物具体物质,鉴定的污染物（≥5种）；

* 8、样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度；

* 9、仪器操作：7英寸，1280×800高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度；操作系统内存≥32GB闪存，操作系统支持的语言7种；

10、可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果；

※ 11、仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行探测，保证样品无气泡，如果样品中有气泡，会提示报警，保证样品检测的可靠性；

12、仪器带有的无线局域网和蓝牙功能；

二、配置要求：

1、超微量紫外可见光分光光度计主机1台

三、技术服务和培训

1 壹年质保，终身免费维护保养。

2 提供相应的免费操作培训。

品目七、无人机

一、技术参数

1飞行器裸机重量（无配件，不含电池） 空机重量（不含电池）：≤4千克

2飞行器裸机重量（无配件，含双电池） 空机重量（含双电池）：≤6.5 千克

3飞行器最大起飞重量 ≥9千克

4飞行器尺寸（长×宽×高,展开，不包含桨叶）≤ 810×670×430 mm（L×W×H）

5 *飞行器对角线轴距 ≤900 mm

6最大旋转角速度 俯仰轴≥300° /s，航向轴≥100° /s

7最大上升速度 ≥6m/s

8最大下降速度 ≥5m/s

9最大水平飞行速度 ≥23m/s

10最大飞行海拔高度 ≥7000 m

11*最长飞行时间 ≥55分钟

12 IP防护等级 ≥IP55

13 最大可抗风速 ≥12m/s

14无人机系统工作环境温度区间 ≥-20°C至50°C

15  GNSS 定位系统支持BeiDou+Galileo+GPS+GLONASS。支持单北斗模式

16 垂直：≤ ±0.5 m

17 水平：≤ ±1.5 m"

18 视觉定位悬停精度 "无人机系统视觉定位正常工作时悬停精度

19 垂直：≤ ±0.1 m

20 水平：≤ ±0.3 m"

21 支持RTK定位 飞行器需内置有RTK模块，具备RTK定位能力，支持通过遥控器连接到网络RTK服务或RTK移动站，获取高精度的位置信息。

22 RTK定位悬停精度 "无人机系统在 RTK 正常工作时飞行器悬停精度

23 水平≤ ±0.1m

24 垂直≤ ±0.1m"

25 *支持云台安装 飞行器支持搭载云台负载数量≥3

26（配置包含无人机主机*1、遥控器*1、电池充电箱*1、运输箱*1、飞机电池*6块、遥控器电池*1，原厂行业无忧旗舰版保险*1）

27、质保及售后响应：整机质保1年；

品目八、无人机镜头

一、技术参数

1.通道组配：6个多光谱通道

2.靶面大小：1/3″

3.有效像素：≥1.2Mpx

4.量化位数：12bit

5.快门类型:全局

6.视场角	HFOV≥45°；VFOV≥35°

7.覆盖宽度：≥100m×80m@h=120m

8.地面分辨率：优于10cm@h=120m

9.光谱通道：典型值：450nm@30nm, 555nm@27nm,660nm@22nm,

720nm@10nm,750nm@10nm，840nm@30nm支持400-1000nm范围支持定制

10.光学窗口：蓝宝石光学玻璃窗口

*11.主机尺寸：≤130mm×160mm×150mm

*12.主机重量：≤670g

*13.安装接口：X-Port

*14.供电：X-Port

15.功耗：≤25W

16.图片格式：16 位TIFF格式& 8bit 反射率JPEG

*17.处理软件：自主国产软件

18.参数设置：兼容DJI Pilot

*19.拍摄触发:	定时触发、重叠率触发、飞控触发

20.拍摄频率：≥1HZ

21.存储介质：≥64G

22.工作环境温度：-10℃～50℃（相对风速≥1m/s）

23.存储环境温度：-30℃～70℃

24.环境湿度：RH(%)≤85%(非结露)

25.设备厂家属地：中国

26、质保及售后响应：整机质保1年；

品目九、多功能数字化玉米考种机

1、	用途

基于机器视觉和人工智能技术对玉米整穗、截面和籽粒进行考种的系统，能够自动测量穗数、穗长、穗宽、穗周长、穗投影面积、秃尖长、秃尖比例、行数、行粒数、穗粒数、粒宽、粒厚、粒长、籽粒面积、籽粒数等指标。系统可以实现扫码、拍照、分析的流程化作业，并允许客户人工输入一些无法自动化考种的指标，所有数据一块并入报表，方便育种家后续分析。

2、	技术参数

2.1	考种功能：整穗、截面和籽粒

2.2	*整穗指标：至少包括穗数、穗长、穗宽、穗周长、穗投影面积、行数、行粒数、粒宽、粒厚、穗粒数、秃尖长、秃尖比例，允许人工输入穗型

2.3	*截面指标：至少包括截面数、穗粗、轴粗、粒宽、粒长，允许人工输入轴色

2.4	*籽粒指标：至少籽粒数、粒长、粒宽、籽粒面积，允许人工输入籽粒类型、籽粒颜色

2.5	*相机分辨率：≥2400万像素

2.6	像元尺寸：3.72 um

2.7	光源：白色高亮度LED，3500流明

2.8	支持条码：UPC/EAN/JAN、UPC/EAN with Supplenmentals、UCC/EAN 128、Code 39、MSI、Code 11 Code 39 Full ASCII、Code 39 TriOptic、Code 128、Code 128 Full ASCII Codabar、Code 93、 Discrete2of5、IATA、RSSvariants、Codabar、Chinese2of5、Inteleaved2/5、Interleaved2of5

2.9	支持二维码：QR、PDF417、Data matrix

2.10样品托盘尺寸：60cm x 40cm

2.11标定：在尺寸标定功能，允许用户定期标定

2.12输出数据：单张图片的平均数据和单个果穗、截面以及籽粒的详细数据

2.13工作温度：0-40°C

2.14工作湿度：0-85%RH

2.15供电：220V

3、	基本配置

3.1	主机1套

3.2	控制和分析软件1套

3.3 电脑：i5-12400，16G 内存，1T固态硬盘，正版win11系统，显示器23.8英寸，一台

4、质保及售后响应：整机质保1年；

品目十、双层恒温摇床

一、特点

1、三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠

2、一层、二层或三层组合式结构，每层独立可控

3、开门即停功能（可升级开门缓停）

4、具有超温报警功能

5、异常情况断电及恢复功能

6、内衬圆弧角（R角）镜面不锈钢；外壳静电喷塑

7、进口压缩机、无氟环保制冷剂，确保设备在低温状态下稳定运行

8、配备滤波器磁环

12、具有紫外线灭菌功能

13、底部可进行全方位无死角冲洗

15、独特定时除霜功能，1～89分钟可自由设定，除霜间隔30～600分钟可调

16、LCD触摸屏，有数据记录功能，有USB接口数据导出功能

17、中空钢化玻璃门，内衬圆弧角（R角）镜面不锈钢；外壳静电喷塑

18、伺服电机

19、侧面透气孔

20、可升级程序控制、光照等功能

二、技术指标：

1空载振荡频率：10-350rpm（上层10-300rpm）

2振荡频率精度：±1rpm

3摇板振幅： Ф26mm（标配）

4温控范围 ：4-60℃（在室温23℃-25℃）

5温度调节精度： ±0.1℃

6温度均匀度： ±0.6℃（at37℃）

7夹具板到顶部距离： 362mm

8最大容量（不锈钢夹具）：	250ml×30或500ml×20或1000ml×12或2000ml×8或3000ml×5

9最大容量（塑胶夹具）：250ml×30或500ml×20或1000ml×12或2000ml×8或×5，三角瓶夹具须为一次性成型塑胶夹具；试管夹具孔带有橡胶防护套；可选配粘性粘板。

10摇板尺寸(长×宽）：单层575*465mm

11噪音：低于55dB

12质保及售后响应：整机质保1年；

品目十一、叶面积测量仪

一、仪器功能

1．测量功能

现场测量叶片的长度、宽度；测量离体和非离体叶片；无需校准；叶缘不齐或有虫洞不影响测量结果

2．计算功能

自动计算叶片面积、周长、长宽比、形状因子；面积的累加值、平均值

3．设置功能

设置文件名；中英文界面选择；测量项目可选

4．数据查看

按文件名查看历史数据

5．时间功能

仪器自带时间、日期功能；保存测量时间

6．软件功能

软件安装一键完成；USB数据传输；支持固件升级

7．系统信息查看

可获取电池电压信息；存储空间剩余容量；仪器固件版本等信息

8．便携功能

单手操作适合室内和野外使用

二、技术参数

1．传感器：定制CIS接触式图像传感

蓝光；毫秒级采集速度；最大扫描长度：3 m；最大扫描宽度：220 mm

2．测量参数

测量单位：mm、mm2；扫描速度：≤200 mm/s；面积分辨率：0.1 mm2；精度：±2%（样品面积大于10cm2）；长度分辨率：1 mm；宽度分辨率：0.1 mm；最大测量厚度：≤7 mm；周长范围：0～99999 mm；形状因子范围：1～1.0

3．主机

显示器：128×32点阵，2行，中文界面；键盘：6个功能键；数据存储：9999组测量数据；传输：USB 2.0；电源：7.2 V 1.0 Ah可充锂电池；电量：续航能力3000次以上/16小时以上；体积：34×6×4 cm ；重量：约1.5 kg

4.复位键：一键重启

5.扫描键：实体按键，随扫随停

6.工作环境：工作/存储温度：-20～50℃   ；   湿度：0～90%RH不结露

品目十二、超低温冰箱

一、技术参数

1、	箱内温度 -40℃~-86℃可调

2、	有效容积≥380L，整机装箱量（2ml冻存管容量）30000份样本；

3、微电脑控制， LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存；

4、采用HC环保制冷剂；

5、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷；

6、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

7、符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供节能证书和环保证书（提供CQC网站截图及网址备查）；

8、压缩机2个，功率≤900W

9、25℃环温时，耗电量应小于9 Kw.h/24h；提供国家电子电器检测报告；

10、标配USB接口，可导出全部数据，实现数据的可追溯性；

11、多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）

12、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。

13、可选配RS485，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态；

14、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁。

15、2个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封。整机共计5层密封，保温效果好。

16、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快。

17、使用航空真空隔热材料VIP，厚度≥15mm，箱体发泡层厚度≥130mm，保温效果好；

18、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；

19、箱体后背≥2个测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度。

20、外部尺寸（宽x深x高）：830*980*1980mm

21、内部尺寸（宽x深x高）：465*716*1310mm

品目十三、PCR仪

一、技术参数

*1、半导体芯片，最大升温速度可达7℃/秒，循环次数可达一百万次。

*2、≥10寸高清真彩全触摸屏，屏幕角度可任意调节，适合不同视角。

*3、样品台规格: 2组48孔*0.2ml独立样品台，可以同时运行二个完全不同的程序，每组独立样品台可设置8个梯度温度。

4、温度范围：4℃～99.9℃；温度准确性：≤±0.1℃，温度均匀性：≤±0.2℃。

5、梯度范围：30℃～99.9℃

*6、采用顶级半导体芯片。

*7、主机储存≥15,000个PCR标准程序，还可通过U盘无限量下载程序。

8、开合盖锁定热盖压力。

9、全球通电源100V-240V，外形尺寸375*270*277mm。

品目十四、高速台式冷冻离心机

一、技术参数

*1.最高转速≥18500r/min，

2.转速精度≤±10r/min；

3.最大相对离心力≥29300xg，

4.最大容量：≥4×100ml，可选配不少于19款转子；

5.整机噪音≤62dB(A);

6.定时范围：1s～99min59s、1min～99h59min；具有启动计时、到转速计时、连续计时三种计时模式；

7.温度设置范围：-20℃～+40℃，温度控制精度±1℃；

8.加/减速曲线：11档加速曲线、12档减速曲线，10档为自定义档位，使离心效果达到最佳。

9.具超速、超温、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、保护套等多重保护、确保人身机器的安全。

10.可配备通过第三方认证的气密性角转子，有效防止气溶胶及液体外泄(需提供第三方证书)。

11.控制系统：7寸高清触摸屏控制,操作简便,显示直观。

12.用户可设置多组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取。

13.具有冷凝水槽及防护、避免冷凝水集聚、防止腐蚀，提高仪器使用寿命。

14具有制冷加热双系统，双回路控制，快速升降温度，满足高温离心的需求。

15. 前板、门盖需一次模具成型，符合人机工程学。

16.压缩机组：变频压缩机组

17.预冷：有

18.转子识别：有

19.点动功能：有

20.外形尺寸(L×W×H)：不超过380*660*330mm，

21.净重≤62kg；

*22.配置要求： 24*1.5ml角转子（最高转速≥18000r/min，最大相对离心力≥31000xg）；12*5ml角转子（最高转速≥17000r/min，最大相对离心力≥20345xg）；

品目十五、高速台式离心机

一、技术参数

1.最高转速≥16500r/min，转速精度≤±10r/min；

2最大相对离心力≥18360xg，可以直接设置离心力或转速，一键转换转速及离心力。

*3.最大容量：≥12×5ml；噪音≤65dB；

4.定时范围：1s～99min59sec

5.控制系统

5.1 3.5寸高灵敏度、高清触摸屏控制，操作简便，显示直观。

5.2可设置≥50组程序，并可对每组程序进行简易命名，可快捷的实现实验重复性。

6.加/减速曲线：10档加速、11档减速档位可选择，防止样品二次悬沉，使离心效果达到最佳;

7. 驱动系统：直流无刷电机，无碳刷污染，免维护，使用寿命长，转速精度高；

8.安全性能：

8.1整机模具一次成型，外观简洁大方。

*8.2可配备通过第三方认证的气密性角转子，有效防止气溶胶及液体外泄。(需提供第三方证书)。

8.3电子门锁，门盖未关闭无法启动，安全可靠。

9.外形尺寸不超过	320×370×235 (mm)，净重≤11kg；

10.配置要求：24*1.5ml角转子（最高转速≥13000r/min，最大相对离心力≥16170xg）；

品目十六、常温摇床

一、	特点

1、	三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠

2、	异常情况断电及恢复功能

3、	伺服电机

4、	LCD触摸屏

5、	数据记录功能

6、	中空钢化玻璃门，侧开门设计

7、	静音风扇和强制对流方式

8、	具有超温报警功能

9、	配备过滤磁环

二、技术指标：

1空载振荡频率：10-300rpm

2振荡频率精度：±1rpm

3摇板振幅： Ф26mm

4最大容量（不锈钢夹具）：250ml×12 或500ml×9或1000ml×4

5最大容量（塑胶夹具）：250ml×12 或500ml×9或1000ml×4，三角瓶夹具须为一次性成型塑胶夹具；试管夹具孔带有橡胶防护套；可选配粘性粘板。（可提供实物图片佐证）

6摇板尺寸（长×宽）：344mm×307mm

7空载噪音：  低于55dB

品目十七、分析天平（万分之一）

1、技术参数：

1)	量程：220g

2)	精度：0.1mg

3)	重复性（典型值）：0.08mg

4)	线性（典型值）：0.06mg

5)	稳定时间：1.5s

6)	秤盘尺寸：Ø 90

2、功能参数

1)	*单体传感器，过载保护功能，牢固耐用的设计，确保量程范围内的称量，配备自测功能；

2)	LED 触摸屏，读数方便；

3)	温度和时间触发的全自动内部校准和调整功能，确保获得准确的称量结果；

4)	具有一键选择防震；

5)	玻璃防风罩减小样品带静电引起的称量误差，顶部和侧边滑门易于移动和拆卸，防风罩可完全拆卸；

6)	具有密码保护功能，防止意外更改天平设置；

7)	连接方式，标配USB C和RS232 接口，可设置数据输出时间间隔；

8)	内置 12 种应用程序，称量|填料，计数，称量百分比，混合|净重总重，组分|总重，动物称量，计算|自由因子，密度测定，统计，峰值保持，检重，质量单位转换；

9)	*称量室高度不得低于240mm，以便放置容量瓶等较高的样品容器；

10)	具有下部吊钩称量。

11)	ID设置，可以为设备、样品和批次分配ID号

品目十八、分析天平（千分之一）

1、技术参数：

1)	量程：220g

2)	精度：1mg

3)	重复性（典型值）：0.5mg

4)	线性（典型值）：0.6mg

5)	稳定时间：1s

6)	秤盘尺寸：Ø 120

7)	外部校准

2、功能参数

1)	*单体传感器，过载保护功能，牢固耐用的设计，确保量程范围内的称量，配备自测功能；

2)	LED 触摸屏，读数方便；

3)	温度和时间触发的全自动内部校准和调整功能，确保获得准确的称量结果；

4)	具有一键选择防震；

5)	玻璃防风罩减小样品带静电引起的称量误差，顶部和侧边滑门易于移动和拆卸，防风罩可完全拆卸；

6)	具有密码保护功能，防止意外更改天平设置；

7)	内置 12 种应用程序，称量|填料，计数，称量百分比，混合|净重总重，组分|总重，动物称量，计算|自由因子，密度测定，统计，峰值保持，检重，质量单位转换；

8)	*称量室高度不得低于240mm，以便放置容量瓶等较高的样品容器；

9)	具有下部吊钩称量。

10)	ID设置，可以为设备、样品和批次分配ID号

品目十九、分析天平（百分之一）

1、技术参数：

1)	量程：620g

2)	精度：10mg

3)	重复性（典型值）：5mg

4)	线性（典型值）： 6mg

5)	稳定时间：0.9s

6)	秤盘尺寸：182*182

7)	尺寸（宽深高）mm：219*317*145

2、功能参数

1)	*单体传感器，过载保护功能，牢固耐用的设计，确保量程范围内的称量，配备自测功能；

2)	LED 触摸屏，读数方便；

3)	温度和时间触发的全自动内部校准和调整功能，确保获得准确的称量结果；

4)	具有一键选择防震；

5)	玻璃防风罩减小样品带静电引起的称量误差，顶部和侧边滑门易于移动和拆卸，防风罩可完全拆卸；

6)	具有密码保护功能，防止意外更改天平设置；

7)	连接方式，标配USB C和RS232 接口，可设置数据输出时间间隔；

8)	内置 12 种应用程序，称量|填料，计数，称量百分比，混合|净重总重，组分|总重，动物称量，计算|自由因子，密度测定，统计，峰值保持，检重，质量单位转换；

9)	具有下部吊钩称量。

10)	ID设置，可以为设备、样品和批次分配ID号

品目二十、空调

一、技术参数

1匹数： 1.5匹

2变频/定频 ：变频

3能效等级 ：1级

4制冷量(W) ：3500(200-5100)

5制热量(W)： 5000(200-6700)

6循环风量(m³/h) ：700

7额定制冷功率(W)： 810(80-1700)

8额定制热功率(W)： 1245(80-2000)+1100

9 PMV智能舒适： 支持

10人性化睡眠技术： 支持

11停电补偿 ：支持

12左右自动摆风 ：支持

13强力 ：支持

14独立除湿 ：支持

15蒸发器自清洁： 支持

16超低电压启动 ：支持

17静音 ：支持

品目二十一、制冷系统

一、技术参数

1匹数： 3匹

2变频/定频 ：变频

3能效等级 ：1级

4定制冷量(W) ：7320

5制冷季节耗电量(kW·h) ：850

6额定制热量(W) ：9950

7制热季节耗电量(kW·h) ：700

8全年能源消耗效率[(W·h)/(W·h)]： 4.51

品目二十二、数显水浴锅

一、特点

1恒温水槽选用不锈钢板制造，具有耐高温、耐腐蚀的特点

二、技术参数

2型式：三孔

3电源：220V 50-60Hz

4加热功率：300W 600W 900W 1200W

5控温范围：室温-100℃

6水温波动：≤0.5℃

7控温精度：≤1℃

8工作室容积（cm3）：15×12.5×13.5（单孔）

品目二十三、涡旋振荡器

一、技术参数

1.	*转 速： 200~3000rpm

2.	*操作模式： 点触、定时振动或连续振动

3.	*振荡幅度： φ4.5mm(水平360°)

4.	标准平台尺寸： φ76mm

5.	最大负载：0.5kg

6.	速度显示： LED

7.	定时显示： LED

8.	定时范围： 0~999min

9.	净 重： 4kg

10.	外形尺寸 (WxDxH)： 205x155x108mm

二、工作条件

1.	电源：AC100V~240V，50Hz/60Hz

2.	最大功率：24W

3.	使用环境：温度5~40℃，相对湿度 ≤80%

4.	室内使用

三、配置清单

1.	主机  数量1件

2.	电源线 数量1件

3.	产品使用说明书 数量1件

4.	合格证 数量1件

5.	VMA01   数量1件

6.	VMA02数量1件

7.	VMA04   数量1件

8.	VMA05  数量1件

品目二十四、生物冷藏柜

一、技术参数

1、温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃；

2、*有效容积＞260L

3、*微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；

4、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警；

5、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；

6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

7、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时；

8、宽电压带，适合187~242V电压下使用；

9、采用HC环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发；

10、搁架式蒸发器设计，可短的时间内降到需要温度；

11、箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用PS板吸附材质永不生锈；

12、箱体背板采用镀锌钢板；

13、85mm以上厚度的超厚保温层，门体可拆卸式密封条设计，顶部双密封设计；

14、*门体机械暗锁+锁扣设计，还可增加外挂锁，可实现多人管理；

15、*独立塑料抽屉设计，每个抽屉都可以单独拿出来存放物品，方便存放物品使用，能分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响；

16、测试孔设计，方便用户测试使用；

17、平衡阀设计，轻松开门；

18、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；

19、优化系统与结构低噪音设计，运行噪音＜35dB；

- 第五部分 合同部分

政府采购合同

项目名称：

甲方合同编号：

甲 方：

乙 方：

签订时间：      年    月    日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

第一部分 合同书

年    月    日，  [项目采购-采购人]   以  公开招标方式  对        项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起    日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经  [项目采购-采购人]  (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；

1.2.1.2数量：                                        ；

1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                          ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和服务期限

1.5.1 交付期限：                                                 ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：                                        　      ；

1.5.4 服务及质保期限：                                           。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的    计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延超过【  】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的     %向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为欠付金额的      %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等服务的，每发生一次向甲方支付  元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第     种方式解决：

1.7.1 将争议提交当地仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字或盖章）：                 或授权代表（签字或盖章）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

- 第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于    个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。

2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

- 第六部分 投标文件格式

- 目录

一、法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)（附件1-1）

二、投标人代表身份证明

1法定代表人授权委托书(授权代表参加投标) （附件1-2）

三、提供符合政府采购政策的证明材料

1中小企业声明函（附件1-4-1）

2监狱企业证明文件（附件1-4-2）

3残疾人福利性单位声明函（附件1-4-3）

四、投标函（附件2-1）

五、反商业贿赂承诺书；（附件2-2）

六、投标报价

1开标一览表（附件2-3-1）

2明细报价表（附件2-3-2）

七、商务条款偏离表（附件2-4）

八、产品简要说明一览表（附件2-5）

九、产品技术支持文件（包含但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）

十、技术参数偏离表（附件2-6）

十一、售后服务

十二、项目实施方案

十三、业绩

十四、资格审查文件

注：1.投标人制作投标文件，应按照投标文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

2.招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

- 一、法定代表人资格证明书附件1-1

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件）

投标人签章：[投标人签章]

日期：年月日

- 二、投标人代表身份证明

法定代表人授权委托书附件1-2

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的（授权代表姓名）为本公司的合法代理人，就此次   项目名称  项目，项目编号为（                ）的投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

单位名称：

授权日期：20　   年　　月　　日

（单位签章）

20    年    月   日

此处附法定代表人身份证复印件正反面

此处附被授权人身份证复印件正反面

- 三、提供符合政府采购政策的证明材料

1中小微企业声明函附件1-4-1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

说明：1.重要提示：供应商应仔细阅读本函附件1关于“中小企业声明函”的填写要求及提交要求，否则，因填写或提交等产生的一切不利后果，须自行承担。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件1

（一）关于“中小企业声明函”的填写要求

“中小企业声明函”具体填写要求如下：

1.“单位名称”应填写采购人名称。

2.“项目名称”应按照采购文件中确定的项目名称填写。对于分包方式面向中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容。

3.“标的名称”应填写采购文件中细化载明的采购标的名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称。

4.“采购文件中明确的所属行业”应填写采购文件中明确的采购标的所属行业，并应确保与采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写，并应确保与该分包部分采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填写，并应确保与该承担部分采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

5.“企业名称”应填写投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

6.从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据，营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。

7.“中型企业/小型企业/微型企业”部分，供应商应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号），判断“中小企业声明函”载明的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。

8.对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，按照企业从事的主要活动确定所属行业；从业人员、营业收入、资产总额应按照上年度末实际情况填报，并应确保在争议纠纷处理时，可提供相关数据的来源依据。

（二）关于“中小企业声明函”的提交要求

1.投标（响应）供应商对“中小企业声明函”的真实性负责。投标（响应）供应商应当核实投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）的相关信息，如对相关信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具“中小企业声明函”。

2.鼓励供应商在投标（响应）时一并提供对货物制造商、服务承接商、工程承建商相关信息的核实核验情况以及其他佐证材料。

3.如供应商提供的“中小企业声明函”存在按采购文件所属行业划型不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件2：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件3：

关于印发《金融业企业划型标准规定》的通知

银发〔2015〕309号

为进一步贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）、《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），推动中小金融机构健康发展，加大金融对实体经济的支持，人民银行会同银监会、证监会、保监会和国家统计局联合研究制定了《金融业企业划型标准规定》（见附件）。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

请人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行会同所在省（区、市）银监局、证监局、保监局、统计局将本通知联合转发至辖内相关机构。

附件：金融业企业划型标准规定

中国人民银行

中国银行业监督管理委员会

中国证券监督管理委员会

中国保险监督管理委员会

中华人民共和国国家统计局

2015年9月28日

附件

金融业企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）和《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），制定本规定。

二、适用范围。本规定适用于从事《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中J门类（金融业）活动的企业。

三、行业分类。采用复合分类方法对金融业企业进行分类。首先，按《国民经济行业分类》将金融业企业分为货币金融服务、资本市场服务、保险业、其他金融业四大类。其次，将货币金融服务分为货币银行服务和非货币银行服务两类，将其他金融业分为金融信托与管理服务、控股公司服务和其他未包括的金融业三类。最后，按经济性质将货币银行服务类金融企业划为银行业存款类金融机构；将非货币银行服务类金融业企业分为银行业非存款类金融机构，贷款公司、小额贷款公司及典当行；将资本市场服务类金融业企业划为证券业金融机构；将保险业金融企业划为保险业金融机构；将其他金融业企业分为信托公司，金融控股公司和除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构。

四、划型标准指标。采用一个完整会计年度中四个季度末法人并表口径的资产总额（信托公司为信托资产）平均值作为划型指标，该指标以监管部门数据为准。

五、指标标准值。依据指标标准值，将各类金融业企业划分为大、中、小、微四个规模类型，中型企业标准上限及以上的为大型企业。

（一）银行业存款类金融机构。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

（二）银行业非存款类金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

（三）贷款公司、小额贷款公司及典当行。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

（四）证券业金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额100亿元及以上的为中型企业，资产总额10亿元及以上的为小型企业，资产总额10亿元以下的为微型企业。

（五）保险业金融机构。资产总额5000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额400亿元及以上的为中型企业，资产总额20亿元及以上的为小型企业，资产总额20亿元以下的为微型企业。

（六）信托公司。信托资产1000亿元以下的为中小微型企业。其中，信托资产400亿元及以上的为中型企业，信托资产20亿元及以上的为小型企业，信托资产20亿元以下的为微型企业。

（七）金融控股公司。资产总额40000亿元以下的为中小微企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。、

(八)除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

六、组织实施。由人民银行会同银监会、证监会、保监会和统计局联合组成金融业企业划型标准工作组，负责金融业企业划型标准的实施、后期评估和调整工作，按年组织金融业企业规模认定，并在人民银行建立的《金融业机构信息管理系统》中增加相应的字段模块。经过认定的金融业企业在系统中进行规模登记，方便政府部门和社会各界查询使用。

七、标准值的评估和调整。金融业企业划型标准工作组每五年对划型标准值受经济发展与通货膨胀等因素的影响程度进行评估和调整。

八、本规定的中型金融业企业标准上限即为大型金融业企业下限。国务院有关部门据此进行相关数据的统计分析，不得制定与本规定不一致的金融业企业划型标准。

九、融资担保公司参照本规定中“除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构”标准划型。

十、本规定由人民银行会同银监会、证监会、保监会和统计局负责解释。

十一、本规定自发布之日起实施,

附:金融业企业划型标准

附

金融业企业划型标准

| 行业 |  | 类别 | 类型 | 资产总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货币金融服务 | 货币银行服务 | 银行业存款类金融机构 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
|  | 非货币银行服务 | 银行业非存款类金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
|  |  | 贷款公司、小额贷款公司及典当行 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
| 资本市场服务 |  | 证券业金融机构 | 中型 | 100亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 10亿元（含）至100亿元 |
|  |  |  | 微型 | 10亿元以下 |
| 保险业 |  | 保险业金融机构 | 中型 | 400亿元（含）至5000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
|  |  |  | 微型 | 20亿元以下 |
| 其他金融业 | 金融信托与管理服务 | 信托公司 | 中型 | 400亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
|  |  |  | 微型 | 20亿元以下 |
|  | 控股公司服务 | 金融控股公司 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
|  | 其他未包括的金融业 | 除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |

2监狱企业声明函附件1-4-2

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(电子签名)：

日期：

注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖投标人公章。

（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。）

3残疾人福利性单位声明函附件1-4-3

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期:

四、投标函附件2-1

致：新疆守正项目管理咨询有限公司

根据贵方为项目招标的投标邀请 项目编号 ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

⒈按照招标文件中的一切要求，提供投标货物、安装及技术服务，投标总价        元（人民币大写）￥：          元（用阿拉伯数字书写）人民币。

1.我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.若我方中标，我方承诺按投标产品规格向甲方提供供货服务。

3.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。

4.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

5.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

7.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

8.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

9.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

10.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

投标人代表签字：

投标人名称：

（单位公章）

20  年  月  日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

- 五、反商业贿赂承诺书附件2-2

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法定代表：

法人授权代表：

日期：

- 六、开标一览表附件2-3-1

招标项目名称：                          投标单位名称：

项目编号：

| 分包序号、名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 质保期 |  |
| 供货周期 |  |
| 交货地点 | 最终按甲方指定地点验收、交货。 |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（电子签章）：

投标人代表（电子签名）：

日期：       年     月    日

注：1、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报。

附件2-3-2  明细报价表

项目名称：                              投标单位名称：

招标编号：                              分包序号、名称：

| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 品牌及 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保年限 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（电子签名）：

日期：

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

3、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

4、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

- 七、商务条款偏离表附件2-4

投标人名称（电子签章）：　　　　　         招标编号：

分包序号、名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人代表（电子签名）：

日期：20年　月　日

- 八、产品简要说明一览表附件2-5

投标人名称（电子签章）：　　　　　            招标编号：

分包序号、名称：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及主要技术参数 | 性能说明 | 供货厂（商） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种设备。

投标人代表（电子签名）：

日期：20　 年　月　日

- 九、产品技术支持文件（包含但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）

(格式自拟)

- 十、技术参数偏离表附件2-6

投标人名称（电子签章）：　　　　　             招标编号：

分包序号、名称：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表（电子签名）：

日期：20　 年　月　日

- 十一、售后服务

包括但不限于：（1）售后服务方案。（2）保障措施。（3）培训计划。（4）零配件供应。（5）产品维护保养。（6）排除故障时间。（7）售后服务车辆、设备及人员。

注:按照序号顺序应答

- 十二、项目实施方案

内容包含：①实施流程；②项目管理机构设置；③备货方案；④交货期限安排；⑤运输方案；⑥项目进度保证措施；⑦项目实施的人员配置；⑧备品配件配置；⑨质量保障措施；⑩应急措施及处置方案等10个方面

注:按照序号顺序应答.

- 十三、业绩

（格式自拟）

- 十四、资格审查文件

供应商需按照资格审查要求提供资格审查文件。

注：1.投标人制作投标文件，应按照投标文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

2.招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。