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新疆农业大学自治区优势特色学科建设教学科研设备更新项目公开招标公告
	项目概况
新疆农业大学自治区优势特色学科建设教学科研设备更新项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年7月14日 11:00（北京时间）前提交投标文件。                            


一、项目基本情况
项目编号：2026ZHAJ-14
项目名称：新疆农业大学自治区优势特色学科建设教学科研设备更新项目
采购方式：公开招标     
预算金额（元）：7440000.00
最高限价（元）：7440000.00
采购需求：
标项名称：新疆农业大学自治区优势特色学科建设教学科研设备更新项目标项1
数量：1
预算金额（元）：2940000.00
单位： 项 
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购一批科研设备：多功能酶标仪、超级微波消解仪、元素分析仪、气相色谱仪、热重分析仪。（具体参数详见第四章 采购需求）
备注：各标段分别编制投标文件，本项目可以兼投，不可以兼中。
标项名称：新疆农业大学自治区优势特色学科建设教学科研设备更新项目标项2
数量：1
预算金额（元）：4500000.00
单位： 项 
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购四极杆飞行时间高分辨液质联用仪。（具体参数详见第四章 采购需求）
备注：各标段分别编制投标文件，本项目可以兼投，不可以兼中。
合同履约期限：签订合同后60天内完成供货、安装、调试以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用。
本项目（否）接受联合体投标。
2、 申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业；
3.本项目的特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK3]（1）投标人须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单（查询时间为自公告发布之日后）
（2）其它说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次采购活动。（B）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
三、获取招标文件
时间：2026年6月23日起至2026年6月30日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台线上。
方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在投标人“获取采购文件”，页面跳转后登录，直接获取采购文件。
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年7月14日11:00（北京时间）
投标地点 ：请登录政采云投标客户端投标
开标时间：2026年7月14日11:00（北京时间） 
开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。
2.各投标人应在开标前确保成为正式注册入库投标人，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线0991-7810912；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。
3.投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。
4.其他事项：
（1）政采云投标客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
（2）投标人在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。
（3）投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”版面获取操作指南。
（4）为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，投标人开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。
特别提示：
    1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。
    2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
    3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
    4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%～20%（工程项目为3%～5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%～5%作为其价格分。
    5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%～6%（工程项目为1%～2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%～2%作为其价格分。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：新疆农业大学
地 址：乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道农大东路311号
联系方式：15899264482
2.采购代理机构信息
名 称：中合安建工程管理有限公司
地 址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路165号汇文大厦1栋6层A
项目联系人：彭小倬、王荣荣
联系方式：13579881296
1
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投标人须知前附表
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	项目名称及项目编号
	项目名称：新疆农业大学自治区优势特色学科建设教学科研设备更新项目
项目编号：2026ZHAJ-14
标项名称：新疆农业大学自治区优势特色学科建设教学科研设备更新项目标项1
标项编号：2026ZHAJ-14（1）
标项名称：新疆农业大学自治区优势特色学科建设教学科研设备更新项目标项2
标项编号：2026ZHAJ-14（2）

	2
	采购人
	名称：新疆农业大学
地址：乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道农大东路311号
联系人：马福东老师 
联系方式：15899264482 

	3
	采购代理机构
	名称：中合安建工程管理有限公司
地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路165号汇文大厦1栋6层A
项目联系人：彭小倬、王荣荣
联系方式：13579881296

	4
	资金来源
	财政资金

	5
	采购预算
	7440000.00元（标项1:2940000.00元；标项2:4500000.00元）

	6
	资金落实情况
	已落实

	7
	采购内容
	标项1：采购一批科研设备：多功能酶标仪、超级微波消解仪、元素分析仪、气相色谱仪、热重分析仪。（具体参数详见第四章 采购需求）
标项2：采购四极杆飞行时间高分辨液质联用仪。（具体参数详见第四章 采购需求）

	8
	合同履约期限
	签订合同后60天内完成供货、安装、调试以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用。

	9
	投标人资格条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业；
3.本项目的特定资格要求：（1）投标人须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单（查询时间为自公告发布之日后）
（2）其他说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次采购活动。（B）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

	10
	是否接受联合体投标
	不接受

	11
	付款方式
	1、付款币种：人民币支付。
2、付款方式：合同签订后支付30%预付款费用；验收后支付67%，最后一次验收无质量问题支付剩余3%。

	12
	交货地点
	新疆农业大学

	13
	投标截止时间
	2026年7月14日11时00分

	14
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	招标文件修改发出后24小时以内

	15
	最高限价
	☑有，标项1:2940000.00元；标项2:4500000.00元
各单价最高限价：
标项1：多功能酶标仪：540000.00元
超级微波消解仪：510000.00元
元素分析仪：690000.00元
气相色谱仪：600000.00元
热重分析仪：600000.00元
标项2：四极杆飞行时间高分辨液质联用仪：4500000.00元
注：投标报价时报价不得超过各产品单价最高限价，否则按废标处理。

	16
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	17
	投标保证金
	□不提供。
☑提供。保证金数额不得超过采购项目预算金额的1%。
投标保证金金额：标项1:29000元整（大写：贰万玖仟元整）；标项2 ：45000元整（大写：肆万伍仟元整）
代理机构名称：中合安建工程管理有限公司新疆分公司
开户行：交通银行股份有限公司乌鲁木齐新医路支行
开户行行号：301881000139
账号：651651005015003167990
地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）新医路165号汇文大厦1栋6层B
投标保证金缴纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
    各投标人缴纳投标保证金时需在附加信息及用途栏内注明投标保证金、项目名称；投标保证金于投标截止时间前确认到账，若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,招标文件将被拒绝评审。

	18
	履约保证金
	履约保证金金额：无
缴纳期限：中标人自领取中标通知书10日内并在合同签订之日前，向采购人缴纳履约保证金。
缴纳方式：履约保函或银行保函或保险公司或担保公司（非现金形式提供）

	19
	踏勘现场
	组织
不组织

	20
	投标文件份数
	采用不见面开标：
1.本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。
2.中标结果公示后，中标单位在领取中标通知书时须递交纸质投标文件及电子版投标文件（均须已上传电子加密文件保持一致）三份。

	21
	开标时间及地点
	采用不见面开标：
开标时间：2026年7月14日11:00（北京时间）
开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。
不见面开标默认解密时长：30分钟（过时未进行解密的投标文件，开标现场不进行解密时间延长。）
注：开标当日仅需在任意地点通过政采云平台不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标、结果公布等交互环节。投标人必须在规定的时间内使用能正确解密投标文件的“CA锁”完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。

	22
	是否退还投标
文件
	  是
  否

	23
	报价说明
	投标报价方式：直接报价，
投标人的投标报价不得超过最高限价，否则其投标将被拒绝。

	24
	答疑接受时间
	投标截止时间15天前接受投标人疑问或澄清要求（逾期不予受理）。
联系人：彭小倬、王荣荣
联系电话：13579881296
提交方式：政采云平台https://www.zcygov.cn/
注：澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的澄清文件制作投标文件。

	25
	评标委员会的
组成
	评审小组人员组成：由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3。
评审专家确定方式：政采云专家库随机抽取。

	26
	是否为专门面向中小企业采购
	本项目不专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号）的规定，对符合条件的小微企业执行10%价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

	27
	低于成本价不正当竞争预防措施
	低于成本价不正当竞争预防措施：财库〔2026〕2号
（一）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
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	招标代理服务费
	参照国家计委计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号、〔2011〕534号文计取，不足3000元按3000元计取，本项目招标代理服务费由中标人支付。
中标人须在领取中标通知书时一次性付清招标代理服务费。
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	政府采购政策支持
	关于落实中小企业政府采购政策：
因本项目为不专门面向中小企业采购项目,给予符合条件的小微企业10%的价格扣除；
1.根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[2020]46号文）规定，财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知(财库〔2022〕19号)规定、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆生产建设兵团财政局《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》(新财购[2022]22号)，本次采购标的所属行业为工业，符合中小微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》（见格式），（监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业）。
2.依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号文)的规定,监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业。符合以下条件的中小微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。
(1)本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
(2)在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
(一) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
(二) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
(三) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
(3)依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
(4)提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件(扫描件) 的，视同为小型和微型企业。
(5)符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。
(6)本采购项目中小企业划分标准所属行业为：工业。即：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（投标人应在中小企业声明函中按照采购货物名称逐个填写制造商信息，且制造商均为小微企业，如未按要求填写，将不享受价格评审优惠）
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	关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知
	国务院办公厅印发的《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（以下简称《通知》）：国办发〔2025〕34号
在政府采购活动中，对同时有本国产品和非本国产品参与竞争的项目，对本国产品报价给予20%的价格扣除，并以扣除后的价格参与评审。
“本国产品”是指：一是在中国境内生产，实现从原材料、组件到产品的属性改变。二是产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例。三是对特定产品，在满足上述条件的基础上，还须符合由财政部会同行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

	30
	本项规定为公开招标87号令货物类招标，在使用综合评分法的采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定。
非单一产品采购项目中，采购人应根据采购项目的技术构成和产品价格比重合理确定核心产品，并在招标文件中明确载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
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	本项目不专门面向中小企业采购，预留项目预算总额的30%专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例为60%。
根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号文)第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行： 
（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； 
（二）要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例； 
（三）要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。 
组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
投标人如需响应政策要求对标的货物进行分包的，须提供：1.投标人本身的中小企业声明函；2.分包意向协议；3.接受分包的小微企业的中小企业声明函。
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	本次采购核心产品为：标项1：元素分析仪    标项2：四极杆飞行时间高分辨液质联用仪
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	1、投标人要认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。
2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同，并将其列入政府采购黑名单库。
3、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货和产品使用。


注：1.本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。
2.本表中“”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。
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1.适用范围
1.1本招标文件适用于本次招标采购项目的招标投标。
2.定义
2.1“采购人”名称见本招标文件“投标人须知前附表”中第2项。
2.2“采购代理机构”名称见本招标文件“投标人须知前附表”中第3项；
2.3“投标人”指符合招标文件规定并参加投标的投标人；
2.4“招标货物”指招标文件第四章所述所有货物；
2.5“投标人公章”在投标文件中指与投标人标准公章一致的投标人签章。
3.合格的投标人
3.1 本次采购采取公开招标的方式。
3.2 投标人的资格要求：详见投标人须知前附表第9项；
3.3 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：
3.3.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；
3.3.2 母公司、全资子公司及其控股公司；
3.3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.3.4 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；
3.3.5 法律和行政法规规定的其他情形。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有参加本次投标有关的费用。不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5.纪律
5.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律法规和规章。
5.2 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
5.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
5.2.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
5.2.1.2 投标人之间约定中标人；
5.2.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
5.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
5.2.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
5.2.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
5.2.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
5.2.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
5.2.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
5.2.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.2.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；
5.2.2.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
6.通知
6.1对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式，向潜在投标人发出，传真和电话号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人须立即予以回复确认，但投标人未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道或应当知道投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。
二、招标文件
7.招标文件组成
7.1 招标文件由招标文件目录所列内容组成。
8.踏勘现场（本项目自行踏勘）
8.1 本项目是否统一组织投标人踏勘现场见招标文件“投标人须知前附表”中第19项的规定。无论是否统一组织，投标人应对现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。
8.2 踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。
8.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
8.4除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
9.知识产权
9.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。
9.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。
10.招标文件的澄清
10.1 投标人如果对招标文件有疑问或要求进行澄清的，应按照招标文件第二章“投标人须知前附表”第24项规定向采购代理机构提出。提出后，请投标人及时通过政采云平台“答疑文件下载”栏目查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。
投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。
10.2 无论出于何种原因，采购代理机构主动或出于解答投标人疑问对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在投标人发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。
特殊情况下，采购代理机构发布澄清、修改文件后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。
10.3 采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，将作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。
10.4 采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在政采云平台内进行披露，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。
10.5 澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的答疑、澄清文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传。
11.招标文件的修改或补充
11.1 在投标截止期十五日前的任何时间，招标人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人。
11.2 为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。
11.3 招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分。
三、投标文件的编制
12.投标文件的语言及计量单位
12.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。
12.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。
12.3 除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。
12.4 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。
12.5 电报、电话、传真形式的投标概不接受。投标人的投标文件一律不予退还。
13.投标文件组成及编制
13.1投标文件组成（但不仅限于）如下：
13.1.1封面；
13.1.2目录；
13.1.3投标函；
13.1.4法定代表人资格证明书及授权委托书；
13.1.5资格证明文件；
13.1.6开标一览表；
13.1.7投标报价明细表；
13.1.8近年（2023年1月1日至今）类似项目业绩；
13.1.9拟配备人员一览表
13.1.10商务条款偏离说明表
13.1.11技术文件
13.1.12技术条款偏离表
13.1.13 其他材料
13.2招标文件中提供格式的，投标文件须按照格式编制；表格样式不够或多余的，投标人根据实际情况可按照格式要求自行增加或减少。招标文件中未提供格式的，投标人可根据实际情况自行提供。
14.投标报价
14.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投标人对每个货物报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含但不限于设备购置费用、包装费、运输费、装卸费、税费、售后服务费等一切相关费用，采购单位不再额外支付任何其他费用。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
14.2 投标人投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。
14.3 除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。
14.5 投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。
14.6 除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
14.7最低报价不能作为中标的唯一依据。
15.投标有效期
15.1 本项目的投标有效期按照招标文件“投标人须知前附表中”中第16项的规定。投标有效期自投标截止之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。
15.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。
16.投标内容填写说明
16.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。
16.2 投标文件须严格按照招标文件规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。
16.3 开标一览表为在开标会上唱标的内容，要求按投标文件格式统一填写，不得自行增减内容。
16.4 投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。
16.5 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。
16.6 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。
[bookmark: _Toc15999][bookmark: _Toc8226]四、投标保证金
17.投标保证金 
17.1 投标人应按照招标文件“投标人须知前附表”中第17项的规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到账，并经采购代理机构确认。
17.2 采购代理机构不接收以现金或汇票等其他形式递交的投标保证金。未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。
17.3 未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在合同签订后5个工作日内退还。
[bookmark: _Toc14432][bookmark: _Toc14099]五、投标文件的递交
18.投标文件的密封和标记
18.1 投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。
投标截止时间以政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。
18.2 投标人认为有必要提交的其他资料请于投标截止时间前一并提交。
18.3 本项目是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表（本项目采用不见面开标方式）。
19.投标文件的递交
19.1 投标人应当在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。
19.2 是否采用不见面开标详见投标人须知前附表（本项目采用不见面开标方式），若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。
20.投标文件的修改和撤回
20.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。
[bookmark: _Toc22351][bookmark: _Toc23236]六、开标
[bookmark: EB7dadd93d7a564c2da135d1ee82c4ad27][bookmark: _Toc11814][bookmark: _Toc8114]A．采用见面开标方式（本项目不采用）
21.1采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。投标人法定代表人或授权代理人应携带身份证明、电子密钥（电子证书）、未加密的电子投标文件（用信封密封）及应当提交的其他资料参加开标并签到。
21.2开标前，采购代理机构将会同监督人员或公证人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查投标人保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的加密的电子投标文件现场解密，采购代理机构工作人员在监督人员或公证人员监督下解密所有投标文件。
因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用未加密的电子投标文件进行开评标。
21.3开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。
21.4在评审结束前，未得到采购代理机构允许，投标人法定代表人或授权代理人不得离开开标现场。
21.5公证员对开标过程进行全程公证。
B．采用不见面开标方式（本项目采用）
采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。
法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 
七、评标步骤和要求
22.组建评标委员会
22.1 采购人根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和本招标文件的规定，结合本采购项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评标小组成员总数的2/3。
采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。
采购人对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家。
采购预算金额在1000万元以上，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。
22.2 参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。采购人委派的纪检监察人员进入评标现场不得超过2人，其他无关人员不得进入评标现场。
23、资格审查
23.1 公开招标采购项目采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
24.初步评审
24.1 评标委员会审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、文件签署是否齐全、有无计算错误等。 
24.2 评标委员会审查投标文件是否实质上响应招标文件的要求。
1）实质上响应的投标是指与招标文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。
2）重大偏离或保留系指投标内容的服务要求和服务期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：
A、投标文件未按招标文件的规定签章的；
B、招标文件带“★”号部分任意一款不满足要求的；
C、报价超过项目预算或经评标委员会认定低于成本的；
D、投标有效期不足的；
E、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
F、投标人名称或组织结构与领取采购文件不一致且无有效变更证明的；
G、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
24.3 投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他投标人造成不公正的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
24.4 初步评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：        
1）投标文件中的开标一览表与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。
4）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。
24.5 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据其他外来证明。
25.投标的澄清
25.1 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容做必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。
25.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。
25.3 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未作出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。
25.4 公开招标采购项目采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
26.详细评审
26.1 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件规定及要求进行。具体要求等详见招标文件第三章“评审方法”。
26.2 评标委员会依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。
27.确定中标人
27.1 使用综合评分法的采购项目，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
27.2 评标委员会根据评审结果及招标文件的规定确定中标人。
27.3 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。
采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
28.评标过程要求
28.1 开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。
28.2 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。
29.投标人瑕疵滞后发现的处理规则
29.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。
30.采购项目废标
30.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：
1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的投标人不足3家的； 
2）投标人的报价不符合招标文件要求的；
3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
4）因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc17481][bookmark: _Toc15082]八、履约保证金(详见投标人须知前附表)
[bookmark: _Toc21839]九、代理服务费
31.代理服务费
31.1 代理服务费按照招标文件“投标人须知前附表”中第28项的规定由中标人交纳，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。
[bookmark: _Toc28150][bookmark: _Toc23307]十、签订、审核合同
32.中标通知
32.1 中标人确定后,采购代理机构将在相关政府采购信息发布媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标人应按照招标文件的规定交纳履约保证金、代理服务费并经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
33.2 采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。
33.3 中标通知书是合同的组成部分。
33.签订合同
33.1 中标人须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。
33.2 中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。
33.3 采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请报经同级财政部门审核后，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。
33.4 中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。
33.5 中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选投标人签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。
[bookmark: _Toc16351][bookmark: _Toc2538]十一、处罚、询问和质疑 
34.处罚
34.1 发生下列情况之一，投标人的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。
1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；
2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；
4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；
5）存在串通投标行为的；
6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；
7）投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。
35.询问
35.1 投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
36.投标人有权就招标事宜提出质疑
36.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。
36.2 质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购投标人投诉处理办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。
36.3 质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的投标人，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。
36.4 质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。
36.5 采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。
36.6 投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。
36.7 质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投诉。

[bookmark: _Toc3580][bookmark: _Toc15729]十二、保密和披露
37.保密和披露
37.1 投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。
37.2 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。
37.3 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
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[bookmark: _Toc13352]第三章  评审办法（综合评分法）
[bookmark: _Toc188469662]一、评标方法：本项目采用综合评分法。
二、评标流程：评标委员会根据本评标办法对已接收的投标文件进行评审，向招标人提供评标排序结果，撰写评标报告，由招标人最终确定中标人。
[bookmark: _Toc188469663]三、评标程序：评标程序分为资格审查、符合性评审（初步评审）、详细评审、综合评分并提出评审意见。
1.资格审查
1.1 采购人或者采购代理机构对招标文件中要求的资质文件系统地进行审查，确定合格投标人。
1.2 只有通过资格审查合格的投标人才能进入下一阶段的评审。
2、符合性评审（初步评审）
2.1 评标委员会将首先审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格，投标文件的总体编排是否有序。
2.2 其次审查投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标是指与招标文件提出的实质性要求和条件相符，包括招标项目的技术要求、对投标人的资格要求、投标报价要求以及合同的主要条款。
2.3 对投标文件的符合性评审应遵循以下原则：
2.3.1 文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的值为准。
2.3.2 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会可以予以拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。
3、详细评审
3.1 评标委员会只对初审合格的投标文件进行详细评审。
3.2 评标委员会对投标文件进行技术、商务详细评审。
3.3 评标委员会质询，投标单位答疑，澄清有关问题。
3.4 评标委员会可以要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交。
评标委员会按照评分标准进行综合评分并提出评审意见。
4、 定标原则
综合评分法的采购项目，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
《资格审查标准》
	序号
	审查要求
	审查内容和审查标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。”（上述资料须复印件加盖印章）
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的印章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	须提供本单位上一年度（2024年度或2025年度）由会计师事务所出具的财务审计报告或财务报表（财务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表等）或提供开标日前三个月内银行出具的资信证明；（投标人成立不足一年的提供截止开标前近3个月任意一个月的财务报表和截止开标前近1个月基本开户银行出具的资信证明；另：部分其他组织或自然人，没有经审计的财务报告，应当提供截止开标前近3个月的银行出具的资信证明。）；

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书；

	4
	有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录
	须提供投标文件递交截止日期之前6个月内任意一个月的完税证明及缴纳社保记录；（依法免税、依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	须提供投标人声明函原件扫描件

	6
	其他说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次采购活动。（B）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
	须提供投标人声明函原件扫描件

	7
	在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单（查询时间为自公告发布之日后）
	提供查询结果的网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。查询结果以采购人或采购代理机构查询结果为准。

	8
	投标人应为中小企业或投标人以合同分包形式参与采购活动，获得采购合同的投标人将采购合同中的30%分包给一家或多家中小企业（其中分包给小微企业的比例不低于 60%）。
	请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。
请根据要求单独上传《分包意向协议》，并在分包意向协议中进行相关比例说明。

	注：以上审查资料必须按要求提供，未按要求提供资料的投标人以及资格评审中有一项不满足审查标准的，采购人或者采购代理机构应当认定该投标人不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。如果造成投标人不足三个的，则认定本次招标的投标人数量没有竞争力，宣布本次招标失败。采购人将重新组织招标活动。


初步评审-《符合性审查》
	[bookmark: EBf97f626d7f2349dc98726a51f37130cf]评分因素
	评分点
	评分标准
	评审意见

	
	
	
	是
（√）
	否
（×）

	初步评审
	符合性检查
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金的
	
	

	
	
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中的规定
	
	

	
	
	合同履约期限
	投标文件中承诺的合同履约期限满足招标文件中的规定
	
	

	
	
	投标文件签署、盖章
	投标文件是否按照招标文件规定的要求签署、盖章
	
	

	
	
	投标报价
	报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价
（投标报价时报价不得超过各产品单价最高限价，否则按废标处理。）
	
	

	
	
	实质性响应
	投标文件满足招标文件中实质性条款的要求和商务要求（注：技术指标中★项指标为核心指标必须满足项，并提供证明材料，不接受负偏离，若出现负偏离，作否决投标处理）
	
	

	
	
	其他条件
	投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件
	
	

	
	
	无效情形
	法律法规和招标文件规定的其他无效情形
	
	

	注：以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效标。


注：提交的图表、影印件、查询记录等文件须清晰完整，因文字模糊专家辨识造成审查不合格的由响应人自行承担相应责任。

《详细评审》（标项1适用）
	评标项目
	评审内容
	评分标准

	报价
部分
（30分）
	投标报价
（30分）
	评标基准价即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分30分。
投标人的价格得分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100
备注：1.本项目不专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号）的规定，对符合条件的小微企业执行10%价格扣除，用扣除后的价格参加评审。
2. 标项1中标人不参与标项2的价格评审。

	商务技术部分（70分）
	企业业绩
（6分）
	投标人或所投设备制造商提供2023年1月1日至今类似项目业绩证明（提供中标（成交）通知书或合同扫描件）：提供1份得1分，满分6分。

	
	技术指标
（52分）
	所投产品参数技术要求中所有条款在技术偏离表中逐条响应，完全符合采购文件要求的，满足所有技术参数指标得52分；技术指标中*项为重要指标，合计*项为52条，每条*项指标出现负偏离扣1分，扣完为止。
（根据招标文件要求提供检测报告或截图或产品说明书等相关证明材料）
注：负偏离：
①所提供技术参数（指标要求）低于竞争性招标文件要求的，视为负偏离；
②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与竞争性招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离；
③技术参数中要求提供检测报告或截图或产品说明书等证明材料的，投标人需按参数要求提供相关证明材料,未提供或提供的证明材料与技术参数不一致的，视为负偏离。

	
	项目实施
方案
（4分）
	所投产品详细的产品、运送、安装调试计划及实施各阶段的人员配备情况、重点，难点及展示亮点进行准确挖掘。
包括但不限于：
①供货流程安排；
②供货时间安排；
③供货渠道、退换货方案；
④验收方案。
根据所提供内容进行评分，每提供上述一项内容得1分，本项满分4分，提供的内容每有一处存在缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。
（缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。）

	
	质量保证
（4分）
	质量保证措施方案内容包含但不限于：
①质量保证的标准；
②质量管理方法；
③质量保障措施；
④质量管理程序制度。
每提供一项内容得1分，本项满分4分，提供的内容每存在一处缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。）

	
	应急服务
（1.5分）
	提供针对本项目的应急服务方案，包括：
①故障处理；
②应急程序；
③安全保障。
根据方案内容进行评分，每提供上述一项内容得0.5分，本项满分1.5分，提供的内容每有一处存在缺陷的扣0.2分，扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。）

	
	售后服务
（2.5分）
	根据投标人提供的售后服务方案内容进行综合评审。售后服务方案内容包含但不限于：
①售后服务方案及承诺；
②响应及处理完毕时间；
③售后服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话回访维护等）；
④售后应急预案（包括人员安排、车辆安排等）；
⑤售后服务记录（包括服务报告、质量考核评估、满意度调查、电话回访记录）。
每提供上述一项内容得0.5分，本项满分2.5分，提供的内容每有一处存在缺陷的扣0.2分，扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。）

	
	合计
	100分

	合计100分，投标人总得分=报价部分得分+商务部分得分+技术部分得分。
注：1.评分计算结果保留两位小数，第三位小数四舍五入。
2.评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
3.详细评审分值为所有评委评分之和的平均值，详细评审分值不得去掉最高评分和最低评分。




《详细评审》（标项2适用）
	评标项目
	评审内容
	评分标准

	报价
部分
（30分）
	投标报价
（30分）
	评标基准价即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分30分。
投标人的价格得分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100
备注：1.本项目不专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号）的规定，执行10%价格评审优惠的扶持政策。
2.标项1中标人不参与标项2的价格评审。

	商务技术部分（70分）
	企业业绩
（6分）
	投标人提供2023年1月1日至今类似项目业绩证明（提供中标（成交）通知书或合同）：提供1份得1分，本项满分6分。

	
	技术指标
（52分）
	[bookmark: _GoBack]所投产品参数技术要求中所有条款逐条响应（附详细的响应技术方案及证明材料）完全符合采购文件要求的满足所有技术参数指标得52分；技术指标中*项为重要指标，合计*项为13条，每条*项指标出现负偏离扣4分，扣完为止。
（提供检测报告或截图或产品说明书等相关证明材料）
注：负偏离：
①所提供技术参数（指标要求）低于竞争性招标文件要求的，视为负偏离；
②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与竞争性招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离；
③技术参数中要求提供检测报告或截图或产品说明书等证明材料的，投标人需按参数要求提供相关证明材料,未提供或提供的证明材料与技术参数不一致的，视为负偏离

	
	项目实施
方案
（4分）
	所投产品详细的产品、运送、安装调试计划及实施各阶段的人员配备情况、重点，难点及展示亮点进行准确挖掘。
包括但不限于：
①供货流程安排；
②供货时间安排；
③供货渠道、退换货方案；
④验收方案。
根据所提供内容进行评分，每提供上述一项内容得1分，本项满分4分，提供的内容每有一处存在缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。
（缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。）

	
	质量保证
（4分）
	质量保证措施方案内容包含但不限于：
①质量保证的标准；
②质量管理方法；
③质量保障措施；
④质量管理程序制度。
每提供一项内容得1分，本项满分4分，提供的内容每存在一处缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。）

	
	应急服务
（1.5分）
	提供针对本项目的应急服务方案，包括：
①故障处理；
②应急程序；
③安全保障。
根据方案内容进行评分，每提供上述一项内容得0.5分，本项满分1.5分，提供的内容每有一处存在缺陷的扣0.2分，扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。）

	
	售后服务
（2.5分）
	根据投标人提供的售后服务方案内容进行综合评审。售后服务方案内容包含但不限于：
①售后服务方案及承诺；
②响应及处理完毕时间；
③售后服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话回访维护等）；
④售后应急预案（包括人员安排、车辆安排等）；
⑤售后服务记录（包括服务报告、质量考核评估、满意度调查、电话回访记录）。
每提供上述一项内容得0.5分，本项满分2.5分，提供的内容每有一处存在缺陷的扣0.2分，扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。）

	
	合计
	100分

	合计100分，投标人总得分=报价部分得分+商务部分得分+技术部分得分。
注：1.评分计算结果保留两位小数，第三位小数四舍五入。
2.评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
3.详细评审分值为所有评委评分之和的平均值，详细评审分值不得去掉最高评分和最低评分。


1.投标人的最终得分为报价、商务、技术标得分之和。
2.评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。
3.除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗力的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。
4.在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
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	序号
	品目名称
	数量
	单位
	单价最高限价（万元）
	备注

	1
	多功能酶标仪
	1
	件
	54
	标项1

	2
	超级微波消解仪
	1
	件
	51
	

	3
	元素分析仪
	1
	件
	69
	

	4
	气相色谱仪
	1
	件
	60
	

	5
	热重分析仪
	1
	件
	60
	

	6
	[bookmark: OLE_LINK1]四极杆飞行时间高分辨液质联用仪
	1
	件
	450
	标项2



设备一、多功能酶标仪
多功能酶标仪
技术参数
1、支持板型：至少包含6、12、24、48、96、384、1536孔板；
★2、应用范围：吸收光、荧光强度、高灵敏度化学发光、荧光偏振检测；
*3、光源：高能闪烁氙灯（具备至少5个常用波长LED光源能量增强）及独立LED光源，仪器根据功能及波长自动切换； 
4、温度控制：至少包含室温+4℃---45℃范围；
5、震荡方式：线形和椭圆形，震荡幅度：高、中、低；
6、检测器：光子计数PMT（具备自动增益）和硅光电二极管；
7、气体模式：内置管道，可根据通入CO2、O2、N2或预混气；
8、检测模式：终点法（所有模式），动力学（所有模式），全波长扫描（Abs、FI、Lum），区域扫描（＞15*15点密度/孔）；
9、读取高度优化：顶部检测可自动聚焦，自动优化读取高度；
10、可升级功能：具备模块化扩展接口（如时间分辨荧光、AlphaScreen等模块），模块的升级和维修无需整机返厂；
11、吸收光波长范围：双光栅分光，包含230 nm-1000nm范围，全波长范围1nm连续可调；
11.1、波长带宽：≥4 nm；
11.2、测定精确度：＜±0.01OD±1.0%，0-2.0OD；
11.3、光程校正技术：可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值；
12、荧光强度：微孔板顶部及底部检测；
*12.1、波长范围：四光栅分光，EX/EM至少包含300nm—850nm范围，全波长范围内1nm连续可调；
12.2、光谱带宽：EX/EM＜30纳米，可调；
12.3、动态学范围：大于6个数量级；
12.4、灵敏度(优化)： < 1pM荧光素，96孔板顶读； 
*13、化学发光波长范围：双光栅分光，至少包含300nm—850nm范围，全波长范围内1nm连续可调；
13.1、光谱带宽：≤25nm可调；
13.2、灵敏度（优化）：< 5pM ATP 96孔板；
13.3、孔间干扰：<0.4%，白色96/384孔板；
14、荧光偏振光源、独立高能LED；
14.1、波长：EX: 485±20 nm、EM：535±25 nm；
*14.2、灵敏度：≤1mP荧光素，96孔板；
15优化功能：具备荧光激发/发射光自动优化及非标准微孔板板型自动优化功能；
*16、软件：硬件控制、数据采集及分析一体化软件，可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，15种以上曲线拟合方式，可完成自编公式和程序的存储及运行；数据导出格式：excel、TXT和XML；
17.验收合格后质保两年。
★配置清单：
1、 主机一套：含光吸收模块、荧光强度模块、高灵敏化学发光模块、荧光偏振模块；
2、专业分析和控制软件一套
3、控制与操作终端一台（固态硬盘1T以上，内存16G以上，带独立显卡8G，CPU不低于i9、12代以上，配无线网卡，显示器27寸及以上、稳压电源）
4、6孔及96孔酶标板（低、中、高）各2箱（100个/箱）
5、 激光无线输出系统，黑白自动双面多功能一体连续输出扫描设备。
设备二、超级微波消解仪
1、 用途
预加压单反应室超级微波系统，用于各种样品的微波超高压高温消解，可扩展用于化学萃取和有机合成。
2、 技术指标：
1. 硬件部分
*1.1单反应腔预加压式超级微波系统，所有样品内插于同一个单反应室的水浴溶液内，单罐单次最大样品处理数量：≥40个。节能环保设计，微波功率≥1500W，最大工作压力：≥200Bar（3000PSI）；最大操作温度：300℃。
*1.2反应釜同时具备电子锁扣和机械螺纹锁双重锁紧安全装置，具有机械螺纹锁紧，螺纹锁有效长度≥40mm，确保高压工作安全。
*1.3不锈钢单反应腔内径≥98mm，可支持同时处理≥16mm直径消解罐20个以上。
1.4为保持足够的微波能量密度，预加压不锈钢单反应腔容积≤1.5L ；内衬的装载浴液的单反应罐可自动气动升起无需人工取放，且此单反应罐须为耐用的平底设计，不得具有突起和凹槽等异形设计。
*1.5具有≥2个分别独立的垂直自动升降系统：样品架定轨自动升降和定位；装载浴液的内衬杯自动提升。≥2重自动升降系统可分别独立控制，互不影响（提供软件截图）
1.6微波消解前可自动预先冲入高压氮气，使反应腔达到40-100bar；反应结束冷却到设定温度后，仪器自动缓慢释放掉压力，泄压速率1bar～100bar/min可调。
*1.7反应釜加气和泄压使用≥2个独立的通道，避免污染
*1.8专业独立的压缩机大功率冷却系统，与微波主机分体设计，制冷功率≥1000W，反应过程中在高温下实时冷却保护反应罐，反应结束后快速冷却降温，提高反应效率。智能PID控温；冷却水流量≥6.4L/min@4bar；冷却水箱容积≥2.5。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]1.9配套的独立循环水冷却器，须与微波消解主机同一制造商，触摸屏控制器，带数字压力，流量显示和报警。
1.10内置全自动排风系统，软件可调节不同的风量大小
1.11有高压气体过滤阀防止气体杂质污染，双单向阀系统防止反应压力大于钢瓶压力而产生压力倒流现象。
2. 温度和压力控制系统
*2.1高精度数字红外温度传感器和数字压力传感器，可实现所有样品罐的温度和压力精确数字控制，所有样品位于同一水浴环境中，保证所有样品均处于同一温度和压力条件下反应，保证样品处理的平行性
*2.2底部红外温度传感器实时控制反应溶液温度，每个单反应室罐体具有3重以上温度监控（除循环水冷却器以外），3个数字温度传感器分别监控微波发射天线温度，单反应室腔体温度和反应溶液温度，3个温度均可在控制终端软件主界面上同时显示数值和温度曲线（提供软件主界面截图）
2.3软件控制自动充氮气至预设压力，消解完成后自动泄压，无需手动操作
3. 控制终端
3.1主机内置一体式触摸式智能控制终端，高分辨率彩色显示，≥10寸以上屏幕，屏幕倾斜角度自由调节，方便操作，屏幕调节行程≥12cm 
3.2具有智能程序升温、梯度升温功能，实时精确显示反应罐内的温度、压力。可在线控制和修改所有的反应参数，反应过程中实时修改并识别更新，无需暂停方法。能在线精确显示微波功率曲线
3.3具有中文软件操作界面。
4. 消解罐及支架
*4.1单个TFM材质支架可选7/20/27/40等各种位数。单个TFM材质支架可选7位≥40ml，20位≥15ml，27位≥8ml和40位≥5ml等多种支架，消解罐材质：玻璃，石英，聚四氟乙烯等
4.2样品支架悬挂固定于反应腔盖子上，不与TFM反应腔内衬底部直接接触。样品支架软件控制自动升降，且可在升降过程中任意位置定位
4.3无需专门选择昂贵的专用耐高压消解外罐，可使用普通试管等进行消解，告别昂贵的耗材成本
4.4无最少加酸量限制，普通样品仅需使用1-3ml硝酸即可，减少实验室试剂开支；无需赶酸，大幅度提高工作效率
4.5配备专用定位盘，无需手写编号
4.6多功能赶酸器：≥57位赶酸器，其中适合≥7位支架≥7孔；≥20位支架≥20孔；≥27位转子≥27孔。
4.7 验收合格后质保两年。
★三、配置清单
1. 预加压单反应室超级微波消解主机                 1台
2. 全自动双重垂直定轨升降和定位系统               1套
3. ≥7位消解支架≥2个（消解罐容积≥40ml），定位盘1个，TFM材质消解罐≥21个，石英材质消解罐≥21个，TFM盖子≥21个。
4. ≥20位消解支架≥2个（消解罐容积≥15ml），定位盘1个，玻璃材质消解管（≥15mL）≥250支 ，石英材质消解罐（≥15mL）≥60个，TFM材质消解罐（≥15mL）≥60个，TFM盖子≥60个。 
5. ≥27位消解支架≥2个（≥8ml），定位盘1个，TFM材质消解罐≥81个，石英材质消解罐≥81个，TFM盖子≥81个。
6. ≥40位消解支架1个（≥5m），定位盘1个，TFM材质消解罐≥40个，石英材质消解罐≥40个，TFM盖子≥40个。
7. 控制与操作终端一台（固态硬盘1T以上，内存16G以上，带独立显卡8G，CPU不低于i9、12代以上，配无线网卡，显示器27寸及以上。
8. 称量工具                                       1个          
9. 主机内置彩色触摸屏控制终端，倾斜角度可调       1套
10. 高精度温度控制系统                             1套
11. 自动压力控制系统                               1套
12. 压缩机制冷循环水冷却系统                       1台
13. 备件及消耗件                                   1套
14. 多功能赶酸器                                   1套
15. 保养用硅油                                    10瓶
16. 稳压电源                                       1套

设备三、元素分析仪
1.技术性能要求：
1.1适用范围：适用于植物、环境、土壤、污泥、固废、有机化学、药品、食品、材料、橡胶、纺织等领域，对各种固体或液体的样品进行CHNS/O元素的精准定量测试。仪器稳定性高、操作性方便，能够提供直观方便的分析结果和分析报告并与LIMS系统兼容。
*1.2分离方式：色谱法分离，采用成熟的填充柱色谱分析技术，分析报告在给出数据结果的同时直观地给出各组份的色谱流出峰。（色谱柱提供10年质保）
1.3分析结果能够给出色谱图，可根据色谱出峰情况自由选择分析的起始段，以节省分析时间和分析消耗。
1.4进样量范围：可达1000 mg, 测量浓度范围：0.01%～100%
*1.5分析精度：重复五次测量标准样品，CHNS/O分析精度≤0.05%abs（此条参数作为验收指标）
*1.6 检测限：C、H<40ppm, N、S、O<30ppm
1.7 分析时间：CHNS<10分钟，CHN<7分钟, O<5分钟
1.8气体消耗：氦气（纯度99.995 %）分析时流量≤140 ml/min
1.9 睡眠模式：具有自动省气模式，待机状态下流量可降到≤10ml/min。
*1.10主机标配CHNS/O模式，燃烧炉采用并联式双炉设计，各分析模式间转换便捷，CHNS模式和O模式转换无需等仪器降温打开反应炉拆卸更换反应管和分离柱再升温。（提供流程图证明。）
1.11气路连接：气路采用快速接头连接方式、对反应管无应力危险。保证实验技术人员在经过厂方的培训指导后在正常情况下可以快速安装反应管，无需专门工具和厂家技术人员，操作方便安全。
1.12 配置1个全自动固体进样器，非固定位数，≥30位，可以拓展到120位以上
*1.13 软件系统可自动计算热值和二氧化碳交换量，并提供软件数据截图证明
*1.14保修期：仪器保修期为24个月，主要部件加热炉和TCD检测器（检测器整体而非检测池部分）保修15年（加热炉及TCD检测器保修时间要求提供证明文件）。
2、数据采集与处理系统：电脑工作站接控制主机，并进行数据处理。Windows 10以上正版软件（或最新版本，和工作数据处理软件相匹配）。
*3、提供一套元素分析方法库软件，帮助用户快速查询和学习各种类型的样品分析方法（至少包含土壤环境高分子材料类、化学类、生物类、地质类、药品类、能源类样品的分析方法）
*4、提供该型号仪器的视频培训软件一套，可直观地学习元素分析的进样技术、样品制备和处理方法、催化剂装填和更换、仪器安装和拆卸、常见故障处理等。
★5 仪器配置清单
5.1仪器主机1套（包含CHNS/O模式，≥30位固体自动进样器1个）
5.2 3000次CHNS分析消耗品包, 3000次O分析消耗品包
5.3分离柱2套（4根）
5.4系统控制软件1套
5.5元素分析方法库1套（帮助用户快速查询和学习各种类型的样品分析方法）
5.6视频培训文件1套（可直观地学习元素分析的进样技术、样品制备和处理方法、催化剂装填和更换、仪器安装和拆卸、常见故障处理等）
5.7 十万分之一天平1台（最大称量值：52g；可读性：0.01mg；重复性：0.015mg；线性误差： 0.03mg；灵敏度偏移（标称加载下）： 0.25mg；最小称量值（USP，允差 = 0.10%）：30mg）；
5.8 数据处理系统一套（固态硬盘1T以上，内存16G以上，带独立显卡8G，CPU不低于i9、12代以上，配无线网卡，显示器27寸及以上、稳压电源）
5.9 40L氧气钢瓶含减压阀1套，纯度99.995％；40L氦气钢瓶含减压阀1套，纯度99.995％
6 技术资料
全套资料包括产品合格证，操作手册、维修保养手册各1份。
7 技术服务
7.1 安装调试：技术员应按照买方确定的时间在买方所在地现场免费安装调试设备，技术指标合格后出具验收报告。
7.2 培训：卖方派遣合格的技术人员到购方所在地培训。
7.3 保修：要求提供2年的免费保修服务，其中燃烧炉及检测器保修15年，在保修期内，供货方在接到用户要求对所购仪器进行维修通知时,应在24小时内给予答复，并派出专门维修人员3个工作日内到达用户现场进行维修服务。
7.4 软件升级：卖方免费为买方提供工作站或分析软件升级。
8 交货时间：合同生效之日起60个工作日

设备四、气相色谱仪
1. 工作条件
电源：220V±10%，50/60 Hz
温度：操作环境15˚C-35˚C，非操作环境-40˚C-70 ˚C
相对湿度：操作状态5%-90%
2. 技术参数
2.1 色谱性能
*2.1.1 保留时间重现性<0.008% 或<0.0008 min
2.1.2 峰面积重现性< 0.5% RSD
*2.1.3 压力控制精度： 0.001 psi
*2.1.4 可以安装8个EPC 模块，提供19个通道的EPC 控制，EPC可以防止颗粒、水汽和油等气体污染物
2.1.5 对毛细管柱的 EPC 支持四种色谱柱流量控制模块：恒定压力、梯度压力（三个梯度）、恒定流速或梯度流速（三个梯度），计算色谱柱平均线速度
*2.1.6 具有扩展的配置功能，可同时安装和运行最多两个进样口和四个检测器
*2.1.7 仪器具备智能色谱柱自动识别适配功能，可智能匹配分析方法、适配多类型色谱柱切换检测，同时配备足量通用USB接口，可满足数据传输、外设拓展及设备调试运维需求
具有六个气相色谱柱智能钥匙和三个 USB 端口
2.1.8.具有补偿功能，具有减少实验室环境如温度气压等对仪器检测的影响。
2.1.9 可对时钟时间编程，设定未来事件，最多可以设定550 个时间事件
*2.1.10 微板流路控制系统，可以实现色谱柱柱前、柱中、柱后反吹和换柱子不卸真空等功能，配有独立的EPC系统维持压力
*2.1.11 7英寸电容式触摸屏界面可实时访问仪器状态、配置和流路信息，可以查看设置信息、解决问题、检查泄漏（自动，无需人工）、反吹色谱柱、暂停和启动样品运行，并管理方法开发。可以使用先进的一体化分析技术自动评估空白，从而监测气相色谱仪性能
*2.1.12 浏览器界面：浏览器界面针对 10 英寸平板电脑进行了优化，适用于平板电脑或台式计算机。浏览器界面是智能移动访问功能使用最广泛的界面。可以查看设置信息、解决问题、检查泄漏（自动，无需人工）、反吹色谱柱、暂停和启动样品运行，并管理方法开发。可以使用先进的一体化分析技术自动评估空白，从而监测气相色谱仪性能。
*2.1.13 所有 GC 和 ALS 设定值均显示在触摸屏、浏览器界面或数据系统中
2.2 柱温箱
2.2.1 操作温度：室温以上4˚C-450˚C，使用 液氮LN2 低温冷却：–80 至 450°C，使用 CO2 低温冷却：–40 至 450°C
2.2.2 温度设定值精度：0.1°C
*2.2.3 扩展功能：具有GC+GC功能，双柱箱设计
*2.2.4  支持20 阶柱箱升温梯度，21 个恒温平台
*2.2.5 可实现的最高升温速率：120˚C/min
2.2.6 降温模式：具有快速降温模式和慢速降温模式，方便方法开发，从450°C到50°C ≤ 4 min
2.2.7 温度稳定性：<0.01˚C/1˚C环境变化
2.3毛细柱分流/不分流进样口（S/SL）
2.3.1最高使用温度：400 °C
*2.3.2  扳转式顶部密封系统，可在5秒内进行进样口维护，有利于快速、简便地更换进样口衬管
*2.3.3  EPC压力设定范围：0-100 psi
*2.3.4隔垫吹扫流量电子压力/流量控制，压力控制精度： 0.001 psi
2.3.5分流比：12500:1 
2.3.6载气节省模式可以减少气体消耗而不影响仪器的性能
2.3.7总流量设定范围：N2: 从0-500 mL/min，H2: 或He：从0-1250 mL/min，Ar或CH4:0–200 mL/min
2.4电子捕获检测器（ECD）
*2.4.1 EPC电子压力/流量控制精度0.001psi
2.4.2 配备隐藏阳极和阳极吹扫功能，微池设计，最大限度减少污染并优化灵敏度
2.4.3最高操作温度：400°C
*2.4.4 最低检测限： < 3.8 fg/mL 林丹
*2.4.5 信号线性化，线性动态范围： > 5 × 104（林丹）
[bookmark: _Hlk102837169]2.4.6放射源：<15 m Ci 的63Ni 的β射线
[bookmark: _Hlk102837213]*2.4.7 最大数据采集速率 ：500 Hz
[bookmark: _Hlk102837227]2.4.8 尾吹气：氩/5% 甲烷或氮气；0-150 mL/min	
[bookmark: _Hlk102837237]2.5  火焰光度检测器（FPD）
[bookmark: _Hlk102837292]2.5.1 带电子气路控制，控制精度：0.001Psi
[bookmark: _Hlk102837298]2.5.2 最低检测限：<45 fg P/s，<2.5 pg S/s
[bookmark: _Hlk102837304]2.5.3 动态范围：>103 S，104 P
[bookmark: _Hlk102837312]2.5.4 选择性：106  gS/gC，106  gP/gC
[bookmark: _Hlk102837320]2.5.5 数据采集速率：≥ 500 Hz
[bookmark: _Hlk102837332]2.5.6  标准EPC用于三类气体：空气：0-200 mL/min；H2:0-250mL/min；尾吹气：0-130 mL/min
[bookmark: _Hlk102837354]2.5.7 最高使用温度：≥400 ℃
[bookmark: _Hlk102837359]2.5.8 可选配双波长火焰光度检测器(DFPD)，对含硫磷化合物具有更高选择性、高灵敏度
2.6 火焰离子化检测器（FID）
*2.6.1 最低检测限（对十三烷）：<1.2pg C/s 
2.6.2 线性动态范围：> 107（±10%）
2.6.3 最高使用温度：≥450 °C
*2.6.4 最高数据采集速率：≥1000 Hz
2.6.5 标准EPC用于三类气体：空气：0-800 mL/min；H2：0-100mL/min；尾吹气：0-100 mL/min
2.6.6 灭火自动检测和自动再点火
2.7 自动进样器
*2.7.1 自定位“即插即用”式，拆卸方便，便于进样口维护
*2.7.2 快速注射技术，进样速度：＜100 毫秒
 *2.7.3 进样体积：0.01 μL-250.0 μL
*2.7.4样品数量：160位样品位
2.8 PE氢火焰离子化检测器（FID）
2.8.1、工作温度：100℃-450℃。
2.8.2、最低检出限：＜3×10-12 gC/sec壬烷。
2.8.3、毛细管柱不需加尾吹气。
2.8.4、适配于实验室现有设备。
2.8.5、工程师负责安装、调试。
3. 化学工作站
3.1 时间编程
3.2 仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录
3.3 早期维护反馈功能（EMF），能持续跟踪进样系统、垫圈、衬管、色谱柱等信息，并将这些信息用图形化直观地显示
3.4 独特的远程诊断功能、错误检查和显示功能
3.5 软件图象化，灵活简单，操作易学
3.6 系统适用性验证服务
*3.7 保留时间锁定功能（RTL），使得不同仪器之间、不同长度的色谱柱之间、不同实验室之间，同一物质的保留时间误差保持在百分之几，甚至千分之几分钟之内。用户可据此自建保留时间锁定谱库
4、氢气发生器
4.1、氢气纯度：≥99.999% 
4.2、氢气流量：0-300ml/min 
4.3、输出压力：4Kg/cm2 （约 0.4MPa） 
4.4、压力稳定性：< 0.001MPa 
4.5、供电电源：220V±10% 50Hz 
4.6、消耗功率：150 W 
4.7、环境温度：1-40℃ 
4.8、相对湿度：<85% 
4.9、 采用固体电解质，无需碱液，使用维护更方便，内有微量氧脱除 剂（无需活化），氢气纯度更高。仪器内部采用低硫橡胶，可适用于 NPD和FPD。 
4.10.、自动控制：仪器全自动工作，恒压、恒流，氢气流量可根据用量实现全自动调节。 
*4.11、 产氢湿度低：脱水部分采用 Nafion+变色硅胶+分子筛技术，更加有效去除气态水，使吸附剂寿命更长。 
4.12、 操作方便：免运输钢瓶之劳，省搬运钢瓶之苦，使用时只需打开电源开关即可产氢，使用完毕后无需手动放空。可连续使用，也可间断使用，产氢量稳定不衰减。 
*4.13、 安全可靠：电解纯水制氢，无腐蚀，无污染。配有压力控制，缺水自动监控。
5.空气发生器
技术参数： 
5.1、 输出流量: 0-2000ml/min (0.4MPa 状态下) 
5.2、 输出压力: 0-0.4MPa 
5.3、 压力稳定性: < 0.003MPa 
5.4、 工作噪音：<35dB(A)
★6、配置
6.1 柱温箱  一套
6.2 氢火焰检测器  一套
6.3 电子捕获检测器  一套
6.4火焰光度检测器  一套
6.5 PE氢火焰检测器  一套
6.6 分流不分流进样口    两套
6.7 160自动进样器     一套
6.8数据处理系统一套（固态硬盘1T以上，内存16G以上，带独立显卡8G，CPU不低于i9、12代以上，配无线网卡，显示器27寸及以上。
6.9 通用柱螺帽，2/包    一套
6.10 气相色谱安装工具包,   一套
6.11 超高惰性衬管，不分流，单细径锥，不带玻璃毛，5/包     6包
6.12 进样衬管,进样口衬管，超高惰性，分流，带玻璃毛，5/包   6包
6.13 过滤管,氧气/水分捕集阱，1/8 英寸                     一套
6.14 不粘连高级绿色隔垫，11 mm，50/包                           6包
6.15 不粘连衬管 O 形圈，10/包                                   7包
6.16 注射器,ALS 进样针，10 uL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖   12套
6.17 不粘连 BTO 进样隔垫，11 mm，50/包                          7包
6.18 石墨密封垫圈，内径0.5mm或0.8 mm，10/包                   24包
6.19 配套色谱柱                                                 8根
6.20 氢气纯度99.999% 氢气发生器（提供三年耗材与维护）         一套
6.21 空气发生器                                               一台
6.22 稳压器                                                   一台
6.23 惰性化石英棉3mg/瓶  一瓶
6.24 石英棉填充工具       一套
6.25 氮气钢瓶及减压阀    一套
7. 售后服务
7.1  提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。仪器保修期自验收合格日期起两年。
7.2 在国内设有培训中心，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程。
7.3 有2名以上专业的维修工程师，具备非常完善的售后服务体系，在国内具备培训中心和实验室，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。
7.4  具有热线电话提供技术支持服务。

设备五、热重分析仪
1 工作条件
1.1 湿度： 5~ 80% (无冷凝)
1.2 温度： 15 - 30 ℃
1.3 电源： 220 V +/- 10%；50 Hz
2 仪器用途：
热重分析仪是测定样品在一定气体环境条件下，重量及重量变化率与温度或时间的函数关系。研究物质的热稳定性和氧化稳定性，测量材料的分解温度，测定材料中不同成分的含量，研究多组份聚合物中单一组份的含量，测定材料中填料的含量，确定聚合物中添加剂的含量，测量高分子材料中碳黑的含量，测定材料中结晶水、吸附水或挥发物的含量，研究分解动力学，预测材料的寿命，研究反应或腐蚀性气氛对材料的影响，与红外谱、质谱相接，可进一步研究不同温度下逸出气体的成分等。
3 热重分析仪主机：
3.1 温度范围：≥室温 to 1000℃
3.2 温度准确度：≤± 1℃
3.3 温度精度：≤± 0.12℃
3.4 加热速率（线性）： ≥0.01 to 150℃/min
★3.5加热速率（冲击）：≥200℃/min
3.6 冷却速率：1000℃ to 50℃ in <12min
3.7 称重精度：≤±0.01% 
★3.8 称重分辨率：≤60ng (0.06ug)
★3.9 基线漂移（室温到1000℃，无基线空白扣除）：< 25μg（测试要求：TGA挂空样品盘，10°C/min 室温到1000°C，设置最大采点速率（不小于每分钟20个点），测试原始重量基线数据，不能平滑处理、不能进行空白基线扣除等数据处理。计算全温程范围内最高点到最低点等温重量差。要求差值<25 µg）
[bookmark: _Hlk114780132]★3.10具备温度校正功能。
*3.11 TGA采用直接天平可分离设计，装样品时支架抬升，与天平分离；装载完后支架下降，与天平连接。
[bookmark: _Hlk114780175]★3.12 TGA垂直炉体结构设计，吹扫气为水平吹扫或竖直吹扫，便于分解物逸出。要求为底置式设计, 热重信号稳定，避免样品外溢的污染问题。提供加热炉体图片证明。
3.13测试无需扣除基线即可得到非常稳定的全温程信号；
[bookmark: _Hlk114780183]★3.14直接得到测试数据，无需空白基线扣除。
3.15一体化数字式质量流量控制：需要内置2路以上载气质量流量控制并对载气预热 ，并可进行两路气体切换流速软件切换；能在0-240ml/min内以1ml/min 调节。系统需内置氮气、氦气、空气、氧气的校正因子并可随用户需要添加。
3.16 [bookmark: _Hlk114780214]测试气氛：至少包含空气、惰性气氛（动态或静态）。
3.17 仪器经过一次校准后，改变任何试验条件（坩埚类型、升温速率、气氛），无需重新校准，仪器能够自动修正偏差。
3.18 实验过程中能调整未进行的实验步骤，并出示修改实验步骤界面为证；能自动规划安排各种校正、检验及诊断测试。
3.19 人机交互：仪器主机采用App化彩色触摸屏，一键触摸功能，可实现实时图谱监控。
3.20 配有独立完整的操作软件，含一键智能分析功能，步阶恒温技术。
*3.21 标配原装水浴。
★4 主要附件
4.21 主机：带有具有温度补偿的天平；
[bookmark: _Hlk114780252]4.22 软件：可以进行自由转换的中英文控制/分析软件，配备全套全功能热分析操作及分析软件；
4.23 一体化数字式流量控制：要求流量计整合在主机内，气体的流量和种类可计入到原始数据中，并可进行两路气体切换；
4.24 铂金坩锅：6个，氧化铝坩锅：100个，备用样品支架2套；
4.25 数据处理系统一套（固态硬盘1T以上，内存16G以上，带独立显卡8G，CPU不低于i9、12代以上，配无线网卡，显示器27寸及以上）
4.26 仪器匹配的稳压电源
5.质保及维修
5.27 自仪器设备安装调试之日起，提供一年保修和维护，保证期外提供终身维护；
★5.28 核心部件加热炉体质保5年；
5.29 为户现场安装、调试合格后验收；
5.30 为用户提供现场培训，2个工作日的设备仪器使用、维护技术培训；
5.31 提供完善的技术咨询和应用服务；   
5.32 提供2/人次高级培训；                               
5.33 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务；
5.34 为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在2小时内响应，48小时内到现场履行维修服务义务。  

设备六、四极杆飞行时间高分辨液质联用仪
1 主要组成及用途：包括超高效液相色谱系统一套，四极杆串联飞行时间超快速高分辨质谱系统一套，氮气发生器一套，数据处理工作站一套），常用消耗品和配件。主要用于未知化合物的筛查及结构鉴定、代谢物鉴定、代谢组学等各方面研究工作。
2 工作条件：
2.1 电源：220V10%，50/60Hz，30A。
2.2 环境温度：15~30℃。
2.3 相对湿度：20~80%RH。
2.4 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。
3 技术指标要求
3.1 超高效液相色谱主机
3.1.1 色谱泵
★3.1.1.1 高压泵结构：双压力传感器，数控直线驱动色谱单泵。双压力传感器能够准确地监控泵系统的压力，并对泵做出相应调整，保证流量精度的重复性和稳定性。（提供证明文件）
3.1.1.2 泵输出压力：≥20000 psi
3.1.1.3 泵驱动马达：≥2
3.1.1.4柱塞杆与马达联接方式：刚性直连
3.1.1.5压力传感器数量：≥2
3.1.1.6溶剂通道：最多可升级至9路
3.1.1.7真空脱气：五通道在线真空脱气机
3.1.1.8柱塞清洗：自动，可编程
3.1.1.9流量：最小流量范围≥0.0100，最大流量范围≤2.000mL／min，以0.001mL／min 为增量
3.1.1.11最大操作压力：不低于14,800psi
3.1.1.12流量精度：＋／-0.02min SD，（全流速范围内），不随反压变化
3.1.1.13 流速准确度：±1.0％
3.1.1.14 梯度准确度：±0.5％，不随反压变化
3.1.1.15 梯度精度：±0.15％RSD，不随反压变化
3.1.2 自动进样器系统
3.1.2.1密封在线针进样
3.1.2.2进样器工作方式：针动
3.1.2.3进样模式：非定量环，任意体积直接注射进样
3.1.2.4样品盘：≥90位
3.1.2.5 进样精度：≤0.3％RSD
3.1.2.6 样品交叉污染度：≤0.001％
3.1.2.7进样体积：0.1-50μL，以0.1μL为增量
3.1.2.8进样线性度：＞0.999
3.1.2.9 自动进样循环时间：≤30秒
3.1.2.10温度范围：4℃-40℃，增量：0.1℃
3.1.3柱温箱及色谱柱
3.1.3.1 温度范围：室温以上5℃-90℃，增量：0.1℃
3.1.3.2 加热方式：低体积柱加热器
3.1.3.3 预热方式：主动式溶剂预热器
3.1.4 二极管阵列检测器
*3.1.4 .1波长范围：190-800nm
3.1.4 .2波长准确度：±1nm
3.1.4 .3光学分辨率：不小于1.2nm
3.1.4 .4二极管数：不低于512
3.1.4 .5数字分辨率：1.2nm
3.1.4 .6采样频率：不小于80Hz
3.1.4 .7基线噪音：±3×10-6 AU,
*3.1.4 .8基线漂移： ≤1.0×10-3AU/hr/℃ 
*3.1.4 .9线性范围：不小于2.0AU
3.1.4 .10吸收范围：0.0001 to 4.0000 AUFS
*3.1.4 .11光源：全波长范围仅使用氘灯（波长范围在190-800nm）
3.1.4 .12流通池：光导全反射流动池 
3.1.4 .13流通池耐压：不小于1000psi
3.2 四极杆飞行时间质谱仪技术部分
3.2.1 质谱硬件技术要求
★3.2.1.1质谱类型：四极杆飞行时间质谱仪，采用质量分析器串联结构，通过高扫描速度和高分辨率实现复杂基质中未知化合物的筛查。
*3.2.1.2 配置独立的可加热的电喷雾离子源ESI和大气压化学电离源APCI，可实现ESI源及APCI源的快速更换而无需放空质谱真空系统（投标时需提供技术白皮书作为证明）。
3.2.1.3离子源配有独立的大气压化学电离源(APCI)、电喷雾离子源(ESI)。在不损失灵敏度的前提下，最高耐受流速不低于2.5 ml/min，无需分流。
★3.2.1.4离子源最高加热温度：≥740℃，雾化气流速可调，提高脱溶剂化效果，液相流路与校正液流路分别独立，不使用共同喷针（需要在软件界面成功设置并反馈达到温度，投标时需提供界面设置截图）；
3.2.1.5 仪器内置电子控制阀，软件可编程控制任意时间段或多个时间段，在MS或废液间切换。
★3.2.1.6 离子传输系统采用锥孔传输，非毛细管或离子传输管结构设计，避免复杂基质样品堵塞离子传输；同时拥有抗污染的技术，确保系统不受污染，维护简单，无需工具即可拆卸。投标时需提供技术证明文件。
*3.2.1.7 校正方式：质谱具有自动校正输送系统，可实现质谱的自动调谐和校正，且可直接进样分析；样品与参比液分别独立离子化，不干扰样品的离子化，无竞争抑制，并做到实时校正，只需通过软件即可操作。
3.2.1.8四极杆：采用最佳稳定性的四极杆设计，可以实现检测的最高效率。
3.2.1.9碰撞池：线性加速高压碰撞技术消除“记忆效应”同时提高采集速度，零交叉污染。
*3.2.1.10飞行管：具有温度控制装置，以维持飞行管的温度，从最大限度防止实验室环境对质量数的影响。
★3.2.1.11检测器：多通道快速检测器，采集频率≥30GHz，保证能采集到足够多的离子，提高定性能力，投标时需提供技术证明文件。
3.2.12 质谱检测性能
★3.2.12.1质量范围m/z：50-30000，提供技术证明文件。
3.2.12.2分辨率：最大分辨率≥50000，在低质量端（m/z 100-200）≥35000；
*3.2.12.3质量精度：外标法≤1ppm，内标法≤0.5ppm；
★3.2.12.4图谱最大扫描速度：≥100Hz（MS/MS全质量扫描范围），投标时需提供技术证明文件。
3.2.12.5质量稳定性：72小时小于2.0ppm。
*3.2.12.6灵敏度：1pg利血平，柱上进样，MS模式下，S/N ≥3000:1，且原始数据，无平滑。1pg利血平，柱上进样，MS/MS模式下，S/N ≥8000:1，且原始数据，无平滑处理；
3.2.12.7定量线性范围：≥ 5个数量级。
★3.2.12.8分段式可变质量范围窗口连续扫描灵敏度：1pg利血平在2秒循环时间内，能将100-1000的母离子分为10个窗口合并碰撞产生二级碎片，然后进行飞行时间质谱高分辨扫描，得到的子离子提取离子流信噪比>500:1，提供相关的谱图应用数据。
3.2.12.9 同位素比例准确度：≤20%（检测灵敏度下）
★3.2.12.10 具有全景数据扫描模式，数据非依赖性采集技术记录所有前体离子的所有碎片，可真正实现一次进样，完成所有离子的全数据采集，达到数据可追溯，无需再次进样，实现最佳的定性和定量分析，提供相关的应用方案资料。
3.2.13 质谱操作软件
*3.2.13.1仪器控制软件：所有液相单元和质谱由同一软件控制。可用于控制LC/MS/MS系统，包括LC-MS/MS仪器调节、数据采集、数据处理、分析和报告的软件系统；
3.2.13.2同时处理多组数据，进行数据间比较、处理，背景扣除等基本功能。
3.2.13.3分子特征提取软件：从海量数据提取化合物特征信息，能够消除背景噪音干扰，从背景中提取响应很小的组分信息，确保不会漏掉任何可能存在的目标组分信息。对于共流出物，自动分类各组分的质谱信号，能够提取任何一个组分的所有质谱信号，包括同位素信息。能够结合保留时间及色谱峰形排除假阳性结果。
*3.2.13.4 同位素分析软件：自动计算每个分子式的同位素丰度，并与理论同位素丰度比对，可以模拟化合物的理论同位素质谱图；自动与分子式计算功能关联进行元素组成确认；通过精确质量、同位素丰度比、同位素精确质量比及MS/MS四维信息可靠关联分析，给出最终结构信息。
3.2.13.5 准确质量数据库建立软件：提供高分辨质谱数据库及谱库建立软件，用户可以根据项目自行建立任何数据库，并具有保留时间检索功能。
3.2.13.6 定量分析软件：自动进行定量分析，可设置自动处理流程，打开数据完成数据处理和报告生成工作。
*3.2.13.7 配置质谱MS/MS二级数据库，后期免费更新数据库。
3.2.13.8高分辨MRM定量分析性能：可进行高分辨质谱数据的准确定量分析功能，实现真正的高分辨质谱同时定性定量的优异性。
3.2.13.9 具有代谢物鉴定功能，可以得到可能的代谢产物的列表及可能的代谢途径。
★3.2.14代谢组学分析软件
3.2.14.1可进行wiff/wiff2原始数据读取；
3.2.14.2可进行在线和离线数据质量评价；
3.2.14.3定性功能基于100 万+物质超大规模数据库；
3.2.14.4全自动差异物发现，输出详细的结果图、表和完整报告；
3.2.14.5基于最新KEGG通路进行通路富集分析；
3.2.14.6具备完善的非靶向、拟靶向和靶向代谢组学数据分析流程。
3.2.14.7本软件包含有多个类别的数据库，信息完整的主标准化合物数据库，又包含HMDB、MassBank、GNPS、MoNA、MsDial、LipidBlas等网络数据库,全面满足小分子代谢物的定性要求。
3.2.14.8包括正态性检验、T test、U test、FDR、ANOVA、Wilcoxon、FC、火山图、箱线图、热图、ZScore、云图、PCA、PLS-DA，OPLS-DA，SVM、RF、SOM、HCA、Kmeans、SAM、LR等数理统计功能。
3.2.14.9软件具备完善的用户自建数据库功能，用户可以把自己的标准样品数据整理成库，并可作为标准库对未知物进行定性分析。
*3.2.15生物分析工具软件，适用于生物药研发、蛋白质组学等各种方向，具有‌完整蛋白质去卷积、‌手动序列标签、肽段图谱工作流（包括蛋白质的‌体外消化‌、‌质谱匹配）、寡核苷酸负模式分析等主要功能
3.2.16气体要求：为提高实验的方便性和节省成本，全系统只采用氮气一种气体作为雾化气和碰撞气，无需额外气体。
★4 配置清单
4.1超高效液相色谱（1套）：超高效梯度系统，在线脱气机，自动进样器，柱温箱，二极管阵列检测器，色谱柱5根、溶剂瓶(含瓶盖)10个、溶剂托盘1个、1000个1.5mL进样小瓶、色谱柱连接配件（包括管路，螺栓以及密封圈）、备用进样针1套。
4.2高分辨质谱部分：电喷雾离子源（ESI）和大气压化学离子源（APCI），四极杆质量分析器和飞行时间质量分析器、配备质量精度自动校准装置，配置废液切换阀。
4.2.1配备全反控质谱和液相色谱的质谱工作站软件。具备同位素模式匹配、精确质量计算、精确二级碎片结构推断，可以在同一界面下查看定性定量数据，同时定性定量。
4.2.2配备分子特征提取软件、同位素分析软件、准确质量数据库建立软件、高分辨MRM定量分析软件以及高通量MS/MS数据采集软件。
4.2.4配置MS/MS谱库，投标人后期免费更新数据库。 
4.2.5代谢物鉴定软件
4.2.6 代谢组学软件
4.2.7 生物分析工具软件
4.2.8高分辨质谱备品备件包，配备ESI正离子校准液、ESI负离子校准液。
4.3外围附件：10KVA UPS电源（延时2小时）1套；配套氮气发生器 1套；稳压电源1套。
4.4数据处理工作站1套（内存16G以上，带独立显卡8G，CPU不低于i9、12代以上，配无线网卡，显示器27寸及以上、2*1TB以上硬盘、带DVD刻录机、激光打印机）。
5技术服务条件：
5.1提供仪器设备的安装、操作手册；提供仪器设备的维修保养文件，提供仪器设备的工作软件说明书，提供后续免费的检测分析方法包。
5.2安装调试：安装调试，设备到达后，接到用户方通知之日起7个工作日内，技术人员到达现场，与用户方技术人员共同开箱清点货物，进行安装、调试、培训。
5.3技术服务：安装验收完成3个月内（或由用户指定时间），应安排专职应用工程师在用户所在地对用户进行不限时的仪器原理、操作和日常维护等的现场培训，保证用户技术人员能够熟练操作。在中国境内应有零备件库，在客户驻地有经验丰富的维修工程师和技术应用支持工程师负责售后支持；提供应用工程师现场技术支持，包括方法开发、应用难题解决、现场培训。
5.4保修：仪器自安装、验收、现场培训之日起，提供贰年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费；保修期后，应保证长期供应零备件和正常的售后服务；保修期间每年提供一次仪器维护保养，确保仪器处于安装初始状态。
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（本合同仅供参考，具体以实际签订的为准）




政府采购货物买卖合同




项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             


使 用 说 明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要投标人定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家投标人、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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[bookmark: _Toc22209][bookmark: _Toc28872]第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方（全称）：                       （投标人）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
     采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                   
     品牌：                         规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：   数量：  金额：   
         否
   （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
     本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是   否
     若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
       中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
       中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                 
（5）风险处置措施和替代方案：                       
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他投标人参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

   



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（投标人）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


[bookmark: _Toc27624][bookmark: _Toc10176]
第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）投标人（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）投标人按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
[bookmark: _Toc16436]12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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	货物质量缺陷
响应时间
	

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	乙方延迟交货的，每逾期一天应按本合同总金额1%向甲方支付违约金，至本合同项下货物交付之日止，支付违约金后乙方仍需履行合同交付等义务。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向甲方(采购人)所在地有管辖权的人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
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[bookmark: _Toc14205][bookmark: _Toc851][bookmark: _Toc23994][bookmark: _Toc2111][bookmark: _Toc1324][bookmark: _Toc8452][bookmark: _Toc24830][bookmark: _Toc22832]                             （项目编号）
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[bookmark: _Toc21526][bookmark: _Toc21827][bookmark: _Toc20610][bookmark: _Toc16234][bookmark: _Toc24163][bookmark: _Toc25109][bookmark: _Toc12958][bookmark: _Toc12654]投标人全称 (盖章)：                       

[bookmark: _Toc22883][bookmark: _Toc10632][bookmark: _Toc16718][bookmark: _Toc19557][bookmark: _Toc17863][bookmark: _Toc2489][bookmark: _Toc17806][bookmark: _Toc31976]法定代表人或授权代表(签字或盖章):                                   
   
[bookmark: _Toc12443][bookmark: _Toc16793][bookmark: _Toc16083][bookmark: _Toc5670][bookmark: _Toc3470][bookmark: _Toc22428][bookmark: _Toc11845][bookmark: _Toc6088]联系电话：                                    
   
[bookmark: _Toc327][bookmark: _Toc29534][bookmark: _Toc13531][bookmark: _Toc1067][bookmark: _Toc8203][bookmark: _Toc20221][bookmark: _Toc14535][bookmark: _Toc12492]投标人地址：                      
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[bookmark: _Toc31933][bookmark: _Toc19961][bookmark: _Toc11212][bookmark: _Toc30200][bookmark: _Toc16505][bookmark: _Toc17439][bookmark: _Toc24357][bookmark: _Toc28]二、法定代表人资格证明书及授权委托书
[bookmark: _Toc26852][bookmark: _Toc30625][bookmark: _Toc17704][bookmark: _Toc28309][bookmark: _Toc19648][bookmark: _Toc18766][bookmark: _Toc22013][bookmark: _Toc3818]三、资格证明文件
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[bookmark: _Toc15410][bookmark: _Toc14074][bookmark: _Toc8390][bookmark: _Toc9055][bookmark: _Toc747][bookmark: _Toc13245][bookmark: _Toc25374][bookmark: _Toc1840]六、近年（2023年1月1日至今）类似项目业绩
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[bookmark: _Toc17801][bookmark: _Toc4286][bookmark: _Toc30677][bookmark: _Toc25911][bookmark: _Toc165][bookmark: _Toc16615][bookmark: _Toc14814][bookmark: _Toc22255]八、商务条款偏离说明表
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[bookmark: _Toc31453][bookmark: _Toc11540][bookmark: _Toc21841][bookmark: _Toc10388][bookmark: _Toc9689][bookmark: _Toc31412][bookmark: _Toc3780][bookmark: _Toc31272]十、技术条款偏离表
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注：格式自拟，包括但不限于上述内容，必须注明页码









[bookmark: _Toc3557][bookmark: _Toc25022][bookmark: _Toc22061][bookmark: _Toc8360][bookmark: _Toc17935][bookmark: _Toc14206][bookmark: _Toc13743][bookmark: _Toc10970][bookmark: _Toc27215][bookmark: _Toc3890][bookmark: _Toc3269][bookmark: _Toc26835][bookmark: _Toc25376]一、投标函
                    （采购人）：
                    （采购代理机构）：
               (投标人名称)授权     (投标人委托代理人姓名)      (职务)为我方代表，参加贵方组织的          (标项名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：
1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：
1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6）法律、行政法规规定的其他条件。
3、提供投标人须知规定的全部投标文件。
4、我方承诺：保证在与业主签订合同后立即开展工作，非业主原因，我方保证合同履约期限为：     ，投标有效期为：      ，交货地点：        。
5、我方承诺：完全确满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以特别说明。
6.我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。
7、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
8、我方承诺：投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
9、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按合同相关服务条款保证提供服务。
10、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。
11、完全理解投标报价若未响应招标文件要求时，投标将被拒绝。
12、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
13、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
14、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人名称：                    (盖章)
法定代表人或委托代理人：                    (签字或盖章)
日期：          年      月     日
说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。
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[bookmark: _Toc480371721][bookmark: _Toc480368653][bookmark: _Toc480368424][bookmark: _Toc480368595][bookmark: _Toc12348][bookmark: _Toc5401][bookmark: _Toc25553][bookmark: _Toc18836][bookmark: _Toc12445]法定代表人资格证明书
（代理机构名称）：
兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 
附法定代表人基本情况： 
姓名：           性别：           年龄：           职务：          
身份证号码：                    
通讯地址：                      
电话号码：                      
邮政编码：                      
 
	

法定代表人《居民身份证》复印件正反面




 	投标人名称：                    (盖章)

法定代表人：                    (签字或盖章)

日期：           年           月           日


[bookmark: _Toc32739][bookmark: _Toc29301][bookmark: _Toc155][bookmark: _Toc23633][bookmark: _Toc613]法定代表人授权委托书
（代理机构名称）：
兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（标项名称）采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。

代理期限：                       ； 	
代理人工作单位：                 ； 
职务：                           ； 
性别：                 ；
身份证号码：                     ；                             

	

法定代表人身份证正反面




	

被授权人身份证正反面




[bookmark: _Toc21564][bookmark: _Toc11007][bookmark: _Toc581][bookmark: _Toc11982][bookmark: _Toc14851][bookmark: _Toc18775][bookmark: _Toc15531][bookmark: _Toc5455][bookmark: _Toc30995][bookmark: _Toc514163730][bookmark: _Toc514163617]投标人名称：                    (盖章)
法定代表人或委托代理人：                    (签字或盖章)
日期：       年     月     日
三、资格证明文件
投标人对照招标文件第三章评审办法（综合评分法）的《资格审查标准》要求提供相应证明材料。



附件1：
投标人声明函
致：采购人、采购代理机构： 
本公司郑重承诺： 
1.我公司承诺，参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。
2.我单位不存在以下情形：
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次采购活动。
3.我公司承诺在投标过程中，保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，不向采购代理机构、评标委员会成员行贿。
4.若在本次项目的招标投标的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足招标文件的要求，则采购人有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果(包括经济损失)。 
特此承诺！
（A）
投标人名称：                    (盖章)
法定代表人或委托代理人：                    (签字或盖章)
日期：       年     月     日


附件2：
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                       企业名称(盖章)：
                      日期：
注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注2：中小企业应当按照《办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》，任何单位和个人不得要求中小企业投标人提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
附件3：
监狱企业声明函
（监狱企业适用）
本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。
本公司参加        单位的        项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。
本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称：                    (盖章)
法定代表人或委托代理人：                    (签字或盖章)
日期：       年     月     日














附件4：
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：                    (盖章)
日期：          年      月     日




附件5：
1、保证金汇款凭证或有效期内的保函
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[bookmark: _Toc22654][bookmark: _Toc22684][bookmark: _Toc18760][bookmark: _Toc15756][bookmark: _Toc5239][bookmark: _Toc31559][bookmark: _Toc10628]四、开标一览表
                 
	标项名称
	                                

	项目编号
	                                

	投标报价
	
小写：                          

大写：                          


	合同履约期限
	                                

	交货地点
	                                

	备注：                                      



[bookmark: _Toc22970][bookmark: _Toc19061][bookmark: _Toc20966][bookmark: _Toc29502][bookmark: _Toc2625][bookmark: _Toc19258][bookmark: _Toc19733][bookmark: _Toc25726]说明：1、投标人严格按照规定的格式填写。投标总价作为评审及定标的依据。
2、任何有选择或有条件的投标总价或填写多个报价，均将导致投标被拒绝。
3、中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。如：小写：1234567.89 元，大写：壹佰贰拾叁万肆仟伍佰陆拾柒元捌角玖分。


投标人名称：                    (盖章)
法定代表人或委托代理人：                    (签字或盖章)
日期：       年     月     日

五、投标报价明细表
	序号
	货物名称
	规格型号
	制造商
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价
	金额：小写：                 元
大写：                 元
	


注：
1.此表为《开标一览表》的报价明细表，总计金额须与开标一览表中金额一致。 
2.以上报价包含但不限于设备购置费用、包装费、运输费、装卸费、税费、售后服务费等一切相关费用，采购单位不再额外支付任何其他费用。

[bookmark: _Toc30851][bookmark: _Toc11136][bookmark: _Toc23223][bookmark: _Toc30645][bookmark: _Toc20544][bookmark: _Toc4465][bookmark: _Toc3403][bookmark: _Toc5961]
投标人名称：                    (盖章)
法定代表人或委托代理人：                    (签字或盖章)
日期：       年     月     日
六、近年（2023年1月1日至今）类似项目业绩
标项名称：                                   
项目编号：                              
	序号
	项目名称
	项目内容
	合同/中标金额（万元）
	签约及完成时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



说明：1．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容；
2.本表后附中标（成交）通知书或合同或协议关键页（至少包括首页、签章页，体现签订日期、服务内容），详细评审标准要求的资料复印件并加盖公章。
3.如近年来，投标人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

[bookmark: _Toc1586][bookmark: _Toc5780][bookmark: _Toc22545][bookmark: _Toc16745][bookmark: _Toc3751][bookmark: _Toc11718][bookmark: _Toc20687][bookmark: _Toc32648][bookmark: _Toc6669][bookmark: _Toc32179][bookmark: _Toc4569]投标人名称：                    (盖章)
法定代表人或委托代理人：                    (签字或盖章)
日期：       年     月     日

七、拟配备人员一览表

	序号
	姓名
	性别
	工作年限
	联系方式
	在本项目中的职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


后附身份证、相关证书、学历证扫描件或学信网查询记录、劳动合同，复印件并加盖投标人公章。
投标人名称：                    (盖章)
法定代表人或委托代理人：                    (签字或盖章)
日期：       年     月     日

[bookmark: _Toc30466][bookmark: _Toc10709][bookmark: _Toc11523][bookmark: _Toc25694][bookmark: _Toc8138][bookmark: _Toc11807][bookmark: _Toc1240][bookmark: _Toc28085]八、商务条款偏离说明表

标项名称：                                   
项目编号：                              
	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离说明（符合/
正偏离/负偏离）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




说明：1.如投标人提交的商务服务条款与招标文件的要求存在正偏离或负偏离，需逐项在偏离一栏中详细说明。
2.如投标人能完全按照此部分要求承诺（响应）并实施，“投标文件的商务条款”可填写“完全按照采购文件商务条款响应”，“偏离说明”可填写“无偏离”。


[bookmark: _Toc24325][bookmark: _Toc3569][bookmark: _Toc13636][bookmark: _Toc6806][bookmark: _Toc20139][bookmark: _Toc12887][bookmark: _Toc19796][bookmark: _Toc15588]投标人名称：                    (盖章)
法定代表人或委托代理人：                    (签字或盖章)
日期：       年     月     日

九、技术文件
此处内容可对照评审标准提供相应方案，充分体现所投项目服务对于评分标准的响应程度和优势，格式自拟。
[bookmark: _Toc29237][bookmark: _Toc24404][bookmark: _Toc26902][bookmark: _Toc31651]

[bookmark: _Toc16767][bookmark: _Toc7614][bookmark: _Toc31694][bookmark: _Toc5977][bookmark: _Toc27969][bookmark: _Toc24632][bookmark: _Toc13764][bookmark: _Toc24767]说明：技术文件的编制原则，一是按招标文件要求，提供相应说明、资料、表格以证明所投货物是否响应招标文件要求；二是对应项目评审标准，充分体现所投服务对于评分标准的响应程度和优势。








十、技术条款偏离表

项目名称：                                   
项目编号：                              
	序号
	招标文件的技术条款
	投标文件的技术条款
	偏离说明（符合/
正偏离/负偏离）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（备注：产品技术参数需提供相关证明材料，如无相关证明材料的，按本表响应内容为准。“★”为实质性条款，不接受负偏离，否则视为未实质性响应招标文件要求，将被否决投标）



说明：1.如投标人提交的商务服务条款与招标文件的要求存在正偏离或负偏离，需逐项在偏离一栏中详细说明，如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全响应。
2.如投标人能完全按照此部分要求承诺（响应）并实施，“投标文件的技术条款”可填写“完全按照采购文件技术条款响应”，“偏离说明”可填写“无偏离”。


[bookmark: _Toc29006][bookmark: _Toc18724][bookmark: _Toc1117][bookmark: _Toc11717][bookmark: _Toc30981][bookmark: _Toc32152][bookmark: _Toc30004][bookmark: _Toc24329]投标人名称：                    (盖章)
法定代表人或委托代理人：                    (签字或盖章)
日期：       年     月     日

十一、其他材料

投标人认为有必要提供其他材料（如有）

此处内容可对照评审标准提供相应证明材料，充分体现所投项目货物对于评分标准的响应程度和优势。

包含但不限于以下内容：质量体系认证、与本项目相关的荣誉证书等。





















十二、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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